## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
наименование участника размещения заказа ___________________________________
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4
Коронарные стенты
1. | Лот № 1. Коронарные стенты "PRO-Kinetic" или эквивалент
1.1 | Наименование | указать | указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | указать
1.3 | Регистрационное удостоверение | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
1.4 | Сертификат соответствия | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
1.5 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г. | указать
1.6 | Дизайн стента
1.6.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав, L-605
1.6.2 | Структура | открытая ячейка
1.6.3 | Толщина:
1.6.3.1 | 2,0-3,0 мм | не более 0,0024"/60 микрон
1.6.3.2 | 3,5-4,0 мм | не более 0,0031"/80 микрон
1.6.3.3 | 4,5-5,0 мм | не более 0,0047"/120 микрон
1.6.4 | Материал внутреннего покрытия | аморфный карбид кремния (PROBIO)
1.6.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие
1.7 | Параметры стента
1.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 мм до 4,00 мм
1.7.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.5
1.7.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | от 13 мм - 22 мм.
1.7.4 | Шаг длины стента не более, мм | 10
1.7.5 | Профиль стента | не более 0,037"/0,95 мм
1.8 | Система доставки стента включает:
1.8.1 | Материал шахты/баллона | полукристаллический полимер
1.8.2 | Диаметр проксимальной части баллонного катетера | не более 2 F
1.8.3 | Диаметр дистальной части баллонного катетера | не более 2,8 F
1.8.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
1.8.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
1.9 | Параметры системы доставки стента
1.9.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 140 см
1.9.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
1.9.3 | Давление разрыва | 16 атм
1.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 40
1.10.1 | 2,75 х 13 мм | 1
1.10.2 | 2,75 х 18 мм | 2
1.10.3 | 3.0 х 13 мм | 5
1.10.4 | 3,0 х 18 мм | 8
1.10.5 | 3,0 х 22 мм | 5
1.10.6 | 3,5 х 13 мм | 4
1.10.7 | 3,5 х 18 мм | 7
1.10.8 | 3,5 х 22 мм | 5
1.10.9 | 4,0 х 18 мм | 2
1.10.10 | 4,0 х 22 мм | 1
2. | Лот № 2. Коронарные стенты "Presillion " или эквивалент
2.1 | Наименование | указать | указать
2.2 | Производитель, страна происхождения | указать | указать
2.3 | Регистрационное удостоверение | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
2.4 | Сертификат соответствия | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
2.5 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г. | указать
2.6 | Дизайн стента
2.6.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав L605
2.6.2 | Структура | закрытая ячейка
2.6.3 | Толщина стенок | 70 и 35 микрон
2.6.4 | Соотношение прутьев стента 35 и 70 микрон | 2:01
2.6.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
2.7 | Параметры стента
2.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
2.7.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.25
2.7.3 | Размеры длины стентов, мм | 12 - 24 мм
2.7.4 | Число ячеек на кольцо стента | 4
2.8 | Система доставки стента включает:
2.8.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
2.8.2 | Дистальная часть | коаксиальная, d не более 2.7F
2.8.3 | Проксимальная часть | стальная, d не более 1.9F
2.8.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
2.8.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
2.9 | Параметры системы доставки стента
2.9.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
2.10 | Номинальное давление раскрытия | 12 атм
2.9.2 | Давление разрыва | 16 атм
2.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 50
2.10.1 | 2,75 х 17 мм | 4
2.10.2 | 3,0 х 12 мм | 5
2.10.3 | 3,0 х 17 мм | 12
2.10.4 | 3,0 х 24 мм | 6
2.10.5 | 3,5 х 12 мм | 4
2.10.6 | 3,5 х 17 мм | 12
2.10.7 | 3,5 х 24 мм | 4
2.10.8 | 4,0 х 17 мм | 3
3. | Лот № 3. Коронарные стенты " R-стент" или эквивалент
3.1 | Наименование | указать | указать
3.2 | Производитель, страна происхождения | указать | указать
3.3 | Регистрационное удостоверение | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
3.4 | Сертификат соответствия | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
3.5 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г. | указать
3.6 | Дизайн стента
3.6.1 | Материал изготовления | сталь 316L
3.6.2 | Структура | матричный дизайн
3.6.3 | Толщина стенок | 0,0055"
3.6.4 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
3.7 | Параметры стента
3.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
3.7.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.25
3.7.3 | Размеры длины стентов, мм | 15 - 23 мм
3.7.4 | Профиль стента для d 3 мм | не более 0,045"
3.8 | Система доставки стента включает:
3.8.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
3.8.2 | Проксимальная часть | однопросветная, стальная, диаметр не более 1,9 F
3.8.3 | Дистальная часть | коаксиальная, диаметр не более 2,7 F
3.8.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
3.8.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
3.9 | Параметры системы доставки стента
3.9.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
3.10 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
3.9.2 | Давление разрыва | 16 атм
3.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 30
3.10.1 | 2,75 х 15 мм | 2
3.10.2 | 3,0 х 15 мм | 3
3.10.3 | 3,0 х 18 мм | 6
3.10.4 | 3,0 х 23 мм | 3
3.10.5 | 3,5 х 15 мм | 2
3.10.6 | 3,5 х 18 мм | 6
3.10.7 | 3,5 х 23 мм | 3
3.10.8 | 4,0 х 15 мм | 2
3.10.9 | 4,0 х 18 мм | 2
3.10.10 | 4,0 х 23 мм | 1
4. | Лот № 4. Коронарные стенты "Сoroflex" или эквивалент
4.1 | Наименование | указать | указать
4.2 | Производитель, страна происхождения | указать | указать
4.3 | Регистрационное удостоверение | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
4.4 | Сертификат соответствия | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
4.5 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г. | указать
4.6 | Дизайн стента
4.6.1 | Материал изготовления | кобальтхромовый сплав L605
4.6.2 | Структура | матричный дизайн
4.6.3 | Толщина стенок | 0,0026"
4.6.4 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
4.7 | Параметры стента
4.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
4.7.2 | Шаг диаметра стента не менее, мм | 0.25
4.7.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | от 16 до 19 мм
4.7.4 | Профиль стента для d 3 мм | не более 0,036"
4.7.5 | Совместимость с проводником | 0,014"
4.8 | Система доставки стента включает:
4.8.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
4.8.2 | Проксимальная часть | однопросветная, диаметр не более 1,8 F
4.8.3 | Дистальная часть | диаметр не более 2,5 F
4.8.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
4.8.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
4.8.6 | Диаметр ячейки раскрытого стента | 0,9-1,3 мм
4.9 | Параметры системы доставки стента
4.9.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
4.10 | Номинальное давление раскрытия | 6 атм
4.9.2 | Давление разрыва | 15 атм
4.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 30
4.10.1 | 2,75 х 16 мм | 1
4.10.2 | 2,75 х 19 мм | 1
4.10.3 | 3,0 х 16 мм | 4
4.10.4 | 3,0 х 19 мм | 5
4.10.5 | 3,0 х 25 мм | 3
4.10.6 | 3,5 х 16 мм | 4
4.10.7 | 3,5 х 19 мм | 5
4.10.8 | 3,5 х 25 мм | 3
4.10.9 | 4,0 х 16 мм | 2
4.10.10 | 4,0 х 19 мм | 2
Наборы имплантатов для эндопротезирования тазобедренного сустава
5. | Лот № 5. Эндопротез тазобедренного сустава с чашей пресс-фит с деротационными штифтами
5.1 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
5.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
5.3 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
5.4 | Год выпуска, не ранее: | 2008 | Указать
5.5 | Чашка:
5.5.1 | Фиксация | бесцементная
5.5.2 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультровысокомолекулярный полиэтилен
5.5.3 | Модуль эластичности, Nm | 1000
5.5.4 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
5.5.5 | Кол-во деротационных штифтов | 2
5.5.6 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
5.5.7 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7
5.5.8 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | ≥9
5.5.9 | Покрытие чашки | напыление чистого титана
5.5.10 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
5.5.11 | Усеченная, градусов | 15
5.5.12 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | ≥0,967
5.5.13 | Кол-во, шт. | 25
5.6 | Ножка:
5.6.1 | Фиксация | бесцементная
5.6.2 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
5.6.3 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
5.6.4 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
5.6.5 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
5.6.6 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
5.6.7 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
5.6.8 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
5.6.9 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
5.6.10 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
5.6.11 | Посадочный конус | 12/14
5.6.12 | Длина конуса, мм | 12
5.6.13 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
5.6.14 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
5.6.15 | Кол-во, шт. | 25
5.7 | Головка:
5.7.1 | Материал изготовления | аллюмооксидная керамика
5.7.2 | Диаметр головки, мм | 28
5.7.3 | Посадочным конус | 12/14
5.7.4 | Линейный износ в паре керамика-полиэтилен, мм | ≤0,05
5.7.5 | Кол-во, шт. | 25
5.8 | Специальный винт:
5.8.1 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав
5.8.2 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4
5.8.3 | Тип резьбы винта | спонгиозная
5.8.4 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки
5.8.5 | Диаметр тела винта, мм | 3
5.8.6 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания"
5.8.7 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4
5.8.8 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник
5.8.9 | Диаметр шлица, мм | 2.5
5.8.10 | Кол-во, шт. | 25
5.9 | Чашка:
5.9.1 | Фиксация | цементная
5.9.2 | Объем | полнопрофильная
5.9.3 | Внутренний диаметр, мм | 28
5.9.4 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
5.9.5 | Кол-во, шт. | 9
5.10 | Ножка:
5.10.1 | Форма | "прямая ножка"
5.10.2 | Фиксация | цементная
5.10.3 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
5.10.4 | Посадочный конус, размер | 12/14
5.10.5 | Кол-во, шт. | 19
5.11 | Головка:
5.11.1 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
5.11.2 | Диаметр, мм | 28
5.11.3 | Посадочный конус | 12/14
5.11.4 | Кол-во, шт. | 19
5.12 | Головка биполярного гемипротеза:
5.12.1 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
5.12.2 | Материал внутренней части головки биполярного гемипротеза | высокомолекулярный полиэтилен
5.12.3 | Внутренний диаметр, мм | 28
5.12.4 | Количество типоразмеров по внешнему диаметру | 9 типоразмеров, от 42 мм, до 58 мм, шаг 2 мм
5.12.5 | Кол-во, шт. | 10
6. | Лот № 6. Эндопротез тазобедренного сустава
Поз. 1 Эндопротез тазобедренного сустава с чашкой пресс-фит
6.1 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
6.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
6.3 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
6.4 | Год выпуска, не ранее: | 2008 | Указать
6.5 | Чашка:
6.5.1 | Материал | титановый сплав
6.5.2 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца
6.5.3 | Фиксация | бесцементная
6.5.4 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3
6.5.5 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм
6.5.6 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана
6.5.7 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255
6.5.8 | Количество типоразмеров | ≥12
6.5.9 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты
6.5.10 | Кол-во, шт. | 17
6.6 | Вкладыш:
6.6.1 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен
6.6.2 | Внутренний диаметр, мм | 28
6.6.3 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10
6.6.4 | Количество типоразмеров | ≥12
6.6.5 | Кол-во, шт. | 17
6.7 | Головка:
6.7.1 | Материал | кобальт-хромовый сплав
6.7.2 | Посадочный конус | 12\14
6.7.3 | Диаметр головка, мм | 28
6.7.4 | Количество типоразмеров | ≥5
6.7.5 | Кол-во, шт. | 17
6.8 | Ножка:
6.8.1 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4)
6.8.2 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки
6.8.3 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155
6.8.4 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35
6.8.5 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин"
6.8.6 | Фиксация | бесцементная
6.8.7 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале
6.8.8 | Сечение | Прямоугольное
6.8.9 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные
6.8.10 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок
6.8.11 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части
6.8.12 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135
6.8.13 | Посадочный конус | 12\14
6.8.14 | Количество типоразмеров для стандартного офсета | ≥11
6.8.15 | Количество типоразмеров для увеличенного офсета | ≥8
6.8.16 | Кол-во, шт. | 17
6.9 | Специальный винт:
6.9.1 | Материал | титан
6.9.2 | Диаметр винта, мм | 6.5
6.9.3 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5
6.9.4 | Количество типоразмеров | ≥12
6.9.5 | Кол-во, шт. | 17
Поз. 2 Эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации
6.10 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
6.11 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
6.12 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
6.13 | Год выпуска, не ранее: | 2008 | Указать
6.14 | Чашка:
6.14.1 | Фиксация | цементная
6.14.2 | Объем | полнопрофильная
6.14.3 | Внутренний диаметр, мм | 28
6.14.4 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
6.14.5 | Кол-во, шт. | 9
6.15 | Ножка:
6.15.1 | Форма | "прямая ножка"
6.15.2 | Фиксация | цементная
6.15.3 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
6.15.4 | Посадочный конус, размер | 12/14
6.15.5 | Кол-во, шт. | 9
6.16 | Головка:
6.16.1 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
6.16.2 | Диаметр, мм | 28
6.16.3 | Посадочный конус | 12/14
6.16.4 | Кол-во, шт. | 9
Электрокардиостимуляторы
7. | Лот № 7. Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные SSI с электродами, интродьюсерами и адаптерами
7.1 | Модель |  | Указать
7.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
7.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации | Указать
7.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
7.5 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
7.6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7.7 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
7.8 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
7.9 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
7.10 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
7.11 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
7.12 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
7.13 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
7.14 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
7.15 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
7.16 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
7.17 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
7.18 | Толщина корпуса, мм | не более 6
7.19 | Масса, г | не более 24
7.20 | ЭКС, электроды, интродьюсеры и адаптеры от одного производителя | Наличие
7.21 | Комплектация, шт.:
7.21.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых SSI | 160
7.21.2 | предсердных электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 60
7.21.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 90
7.21.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 150
7.21.5 | адаптеров (переход с 5,2 мм на IS-1) | 10
8. | Лот № 8. Электрокардиостимуляторы имплантируемые двухкамерные DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции с электродами и интродьюсерами
8.1 | Модель |  | Указать
8.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
8.3 | Гарантия производителя | не менее 48 месяцев с даты имплантации | Указать
8.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
8.5 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
8.6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Указать
8.7 | Режим стимуляции: | DDD; DDI(R); DVI; VDD; VDI; VVI(R); AAI; DOO; VOO(R); AOO; DDT; DDI/T; DVT;VDT;VVT; AAT; DDT/A; DDT/V; DDD+; DDT/A+; DDT/V+; AAI+; AAT+; OFF
8.8 | Частота стимуляции, имп/мин: | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
8.9 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
8.10 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
8.11 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,1 до 7,5 от 0,5 до 7,5
8.12 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов, В: | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8,4
8.13 | Длительность стимулов А- и V-каналов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.5
8.14 | Рефрактерный период А, мс: | от 200 до 775
8.15 | Рефрактерный период V, мс: | от 170 до 400
8.16 | Полярность электродов А- и V-каналов | моно- и би-полярная
8.17 | AV-задержка, мс | от 15 до 300
8.18 | Динамическая AV-задержка, программируемая | Наличие
8.19 | AV-гистерезис | Наличие
8.20 | Ответ на предсердную тахикардию | Наличие
8.21 | Переключение режима Mode Switching | Наличие
8.22 | Возможность переключения в режимы с частотной адаптацией (DDIR и VVIR) | Наличие
8.23 | Максимальная частота синхронизации, имп/мин | минимальная не более 100 максимальная не менее 185
8.24 | Тип разъемов – IS-1 биполярные | Наличие
8.25 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
8.26 | Толщина корпуса, мм | не более 6
8.27 | Масса, г | не более 26
8.28 | ЭКС, электроды и интродьюсеры от одного производителя | Наличие
8.29 | Комплектация, шт.:
8.29.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых DDD | 22
8.29.2 | предсердных электродов активной фиксации (биполярных, с коннектором IS-1) | 22
8.29.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 22
8.29.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 44
9. | Лот № 9. Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные частото-адаптирующие SR (SSIR) с электродами и интродьюсерами
9.1 | Модель |  | Указать
9.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
9.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации | Указать
9.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
9.5 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
9.6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Указать
9.7 | Режим стимуляции: | SSIR; VVI(R); AAI(R); V00(R); A00(R); VVT(R); AAT(R); OFF
9.8 | Частота стимуляции, имп/мин: | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
9.9 | Чувствительность, мВ для предсердной стимуляции: для желудочковой стимуляции: | от 0,4 до 5,0 от 0,5 до 7,5
9.10 | Амплитуда стимулов для предсердной и желудочковой стимуляции, В: | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8,4
9.11 | Длительность стимулов для предсердной и желудочковой стимуляции, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.5
9.12 | Рефрактерный период, мс: | от 170 до 400
9.13 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
9.14 | Сенсор | Акселерометр
9.15 | Программирование параметров сенсора | Наличие
9.16 | Максимальная частота сенсора, имп/мин | от 80 до 175, шаг не менее 5
9.17 | Тип разъема – IS-1 биполярный | Наличие
9.18 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
9.19 | Толщина корпуса, мм | не более 6
9.20 | Масса, г | не более 24
9.21 | ЭКС, электроды и интродьюсеры от одного производителя | Наличие
9.22 | Комплектация, шт.:
9.22.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых SR | 18
9.22.2 | предсердных электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 6
9.22.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 12
9.22.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 18
10. | Лот № 10. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 20:10/10 mm)
10.1 | Количество(шт.) | 28 | Указать
10.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
10.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
10.4 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
10.5 | Материал протеза | Полиэстер
10.6 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
10.7 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
10.8 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
10.9 | Длина протеза | 50 см
10.10 | Диаметр протеза | 20:10/10 mm
10.11 | Хирургическая порозность | Нулевая
10.12 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
10.13 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
10.14 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
10.15 | Легкость моделирования протеза | Высокая
10.16 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
10.17 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
10.18 | Тромборезистентность | Высокая
10.19 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
10.20 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
10.21 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
11. | Лот № 11. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой или без и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 8мм)
11.1 | Количество(шт.) | 19 | Указать
11.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
11.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
11.4 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
11.5 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
11.6 | Биологическая инертность материала протеза | Да
11.7 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
11.8 | Длина протеза | 50 см
11.9 | Диаметр протеза | 8 мм
11.10 | Биосовместимость | Наличие
11.11 | Высокая эластичность | Наличие
11.12 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
11.13 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
11.14 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
11.15 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
11.16 | Простота тромбоэктомии | Наличие
11.17 | Возможность использования литической терапии | Наличие
11.18 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
11.19 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
11.20 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
11.21 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
11.22 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
11.23 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
11.24 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
12. | Лот № 12. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой или без и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 7мм)
12.1 | Количество(шт.) | 54 | Указать
12.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
12.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
12.4 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
12.5 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
12.6 | Биологическая инертность материала протеза | Да
12.7 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
12.8 | Длина протеза | 50 см
12.9 | Диаметр протеза | 7 мм
12.10 | Биосовместимость | Наличие
12.11 | Высокая эластичность | Наличие
12.12 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
12.13 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
12.14 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
12.15 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
12.16 | Простота тромбоэктомии | Наличие
12.17 | Возможность использования литической терапии | Наличие
12.18 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
12.19 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
12.20 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
12.21 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
12.22 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
12.23 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
12.24 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
13. | Лот № 13. Протезы кровеносных сосудов вязаные линейные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки 0,49мм, длина 40см, диаметр 10мм)
13.1 | Количество(шт.) | 18 | Указать
13.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
13.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
13.4 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
13.5 | Материал протеза | Полиэстер
13.6 | Биологическая инертность материала протеза | Да
13.7 | Толщина стенки стандартных протезов | 0,49 мм
13.8 | Длина протеза | 40 см
13.9 | Диаметр протеза | 10 мм
13.10 | Хирургическая порозность | Нулевая
13.11 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
13.12 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Да
13.13 | Дополнительное пропитывание стенок протеза ацетатом серебра | Да
13.14 | Легкость моделирования протеза | Высокая
13.15 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
13.16 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
13.17 | Тромборезистентность | Высокая
13.18 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
13.19 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Да
13.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
14. | Лот № 14. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, съемной спиралью и манжетой для шунтирующих операций ниже колена (толщина стенки 0,4мм, длина 60см, диаметр 7мм)
14.1 | Количество(шт.) | 8 | Указать
14.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
14.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
14.4 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
14.5 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
14.6 | Биологическая инертность материала протеза | Да
14.7 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
14.8 | Длина протеза | 60 см
14.9 | Диаметр протеза | 7 мм
14.10 | Биосовместимость | Наличие
14.11 | Высокая эластичность | Наличие
14.12 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
14.13 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
14.14 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
14.15 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
14.16 | Простота тромбоэктомии | Наличие
14.17 | Возможность использования литической терапии | Наличие
14.18 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
14.19 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
14.20 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
14.21 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
14.22 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
14.23 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
14.24 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
15. | Лот № 15. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, съемной спиралью и манжетой для шунтирующих операций ниже колена (толщина стенки 0,4мм, длина 60см, диаметр 6мм)
15.1 | Количество(шт.) | 8 | Указать
15.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
15.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
15.4 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
15.5 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
15.6 | Биологическая инертность материала протеза | Да
15.7 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
15.8 | Длина протеза | 60 см
15.9 | Диаметр протеза | 6 мм
15.10 | Биосовместимость | Наличие
15.11 | Высокая эластичность | Наличие
15.12 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
15.13 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
15.14 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
15.15 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
15.16 | Простота тромбоэктомии | Наличие
15.17 | Возможность использования литической терапии | Наличие
15.18 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
15.19 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
15.20 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
15.21 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
15.22 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
15.23 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
15.24 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
16. | Лот № 16. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, съемной спиралью и манжетой для шунтирующих операций ниже колена (толщина стенки 0,4мм, длина 70см, диаметр 6мм)
16.1 | Количество(шт.) | 5 | Указать
16.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
16.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
16.4 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
16.5 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
16.6 | Биологическая инертность материала протеза | Да
16.7 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
16.8 | Длина протеза | 70 см
16.9 | Диаметр протеза | 6 мм
16.10 | Биосовместимость | Наличие
16.11 | Высокая эластичность | Наличие
16.12 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
16.13 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
16.14 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
16.15 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
16.16 | Простота тромбоэктомии | Наличие
16.17 | Возможность использования литической терапии | Наличие
16.18 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
16.19 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
16.20 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
16.21 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
16.22 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
16.23 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
16.24 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
17. | Лот № 17. Протезы сосудистые конусовидные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 70см, диаметр 7-4мм)
17.1 | Количество(шт.) | 10 | Указать
17.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
17.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
17.4 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
17.5 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
17.6 | Биологическая инертность материала протеза | Да
17.7 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
17.8 | Длина протеза | 70 см
17.9 | Диаметр протеза | 7-4 мм
17.10 | Биосовместимость | Наличие
17.11 | Высокая эластичность | Наличие
17.12 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
17.13 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
17.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
17.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
17.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
17.17 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
17.18 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
17.19 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
17.20 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
17.21 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
17.22 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
| _____________________________ | ________________________ | ______________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку искусственно вживляемых имплантов для МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Коронарные стенты
1. | Лот № 1. Коронарные стенты "PRO-Kinetic" или эквивалент
1.1 | Регистрационное удостоверение | наличие
1.2 | Сертификат соответствия | наличие
1.3 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г.
1.4 | Дизайн стента
1.4.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав, L-605
1.4.2 | Структура | открытая ячейка
1.4.3 | Толщина:
1.4.3.1 | 2,0-3,0 мм | не более 0,0024"/60 микрон
1.4.3.2 | 3,5-4,0 мм | не более 0,0031"/80 микрон
1.4.3.3 | 4,5-5,0 мм | не более 0,0047"/120 микрон
1.4.3.4 | Материал внутреннего покрытия | аморфный карбид кремния (PROBIO)
1.4.3.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие
1.5 | Параметры стента
1.5.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 мм до 4,00 мм
1.5.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.5
1.5.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | от 13 мм - 22 мм.
1.5.4 | Шаг длины стента не более, мм | 10
1.5.5 | Профиль стента | не более 0,037"/0,95 мм
1.6 | Система доставки стента включает:
1.6.1 | Материал шахты/баллона | полукристаллический полимер
1.6.2 | Диаметр проксимальной части баллонного катетера | не более 2 F
1.6.3 | Диаметр дистальной части баллонного катетера | не более 2,8 F
1.6.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
1.6.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
1.7 | Параметры системы доставки стента
1.7.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 140 см
1.7.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
1.7.3 | Давление разрыва | 16 атм
1.8 | Количество, шт. в том числе по размерам | 40
1.8.1 | 2,75 х 13 мм | 1
1.8.2 | 2,75 х 18 мм | 2
1.8.3 | 3.0 х 13 мм | 5
1.8.4 | 3,0 х 18 мм | 8
1.8.5 | 3,0 х 22 мм | 5
1.8.6 | 3,5 х 13 мм | 4
1.8.7 | 3,5 х 18 мм | 7
1.8.8 | 3,5 х 22 мм | 5
1.8.9 | 4,0 х 18 мм | 2
1.8.10 | 4,0 х 22 мм | 1
2. | Лот № 2. Коронарные стенты "Presillion " или эквивалент
2.1 | Регистрационное удостоверение | наличие
2.2 | Сертификат соответствия | наличие
2.3 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г.
2.4 | Дизайн стента
2.4.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав L605
2.4.2 | Структура | закрытая ячейка
2.4.3 | Толщина стенок | 70 и 35 микрон
2.4.4 | Соотношение прутьев стента 35 и 70 микрон | 2:01
2.4.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
2.5 | Параметры стента
2.5.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
2.5.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.25
2.5.3 | Размеры длины стентов, мм | 12 - 24 мм
2.5.4 | Число ячеек на кольцо стента | 4
2.6 | Система доставки стента включает:
2.6.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
2.6.2 | Дистальная часть | коаксиальная, d не более 2.7F
2.6.3 | Проксимальная часть | стальная, d не более 1.9F
2.6.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
2.6.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
2.7 | Параметры системы доставки стента
2.7.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
2.7.2 | Номинальное давление раскрытия | 12 атм
2.7.3 | Давление разрыва | 16 атм
2.8 | Количество, шт. в том числе по размерам | 50
2.8.1 | 2,75 х 17 мм | 4
2.8.2 | 3,0 х 12 мм | 5
2.8.3 | 3,0 х 17 мм | 12
2.8.4 | 3,0 х 24 мм | 6
2.8.5 | 3,5 х 12 мм | 4
2.8.6 | 3,5 х 17 мм | 12
2.8.7 | 3,5 х 24 мм | 4
2.8.8 | 4,0 х 17 мм | 3
3. | Лот № 3. Коронарные стенты " R-стент" или эквивалент
3.1 | Регистрационное удостоверение | наличие
3.2 | Сертификат соответствия | наличие
3.3 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г.
3.4 | Дизайн стента
3.4.1 | Материал изготовления | сталь 316L
3.4.2 | Структура | матричный дизайн
3.4.3 | Толщина стенок | 0,0055"
3.4.4 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
3.5 | Параметры стента
3.5.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
3.5.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.25
3.5.3 | Размеры длины стентов, мм | 15 - 23 мм
3.5.4 | Профиль стента для d 3 мм | не более 0,045"
3.6 | Система доставки стента включает:
3.6.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
3.6.2 | Проксимальная часть | однопросветная, стальная, диаметр не более 1,9 F
3.6.3 | Дистальная часть | коаксиальная, диаметр не более 2,7 F
3.6.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
3.6.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
3.7 | Параметры системы доставки стента
3.7.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
3.7.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
3.7.3 | Давление разрыва | 16 атм
3.8 | Количество, шт. в том числе по размерам | 30
3.8.1 | 2,75 х 15 мм | 2
3.8.2 | 3,0 х 15 мм | 3
3.8.3 | 3,0 х 18 мм | 6
3.8.4 | 3,0 х 23 мм | 3
3.8.5 | 3,5 х 15 мм | 2
3.8.6 | 3,5 х 18 мм | 6
3.8.7 | 3,5 х 23 мм | 3
3.8.8 | 4,0 х 15 мм | 2
3.8.9 | 4,0 х 18 мм | 2
3.8.10 | 4,0 х 23 мм | 1
4. | Лот № 4. Коронарные стенты "Сoroflex" или эквивалент
4.1 | Регистрационное удостоверение | наличие
4.2 | Сертификат соответствия | наличие
4.3 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г.
4.4 | Дизайн стента
4.4.1 | Материал изготовления | кобальтхромовый сплав L605
4.4.2 | Структура | матричный дизайн
4.4.3 | Толщина стенок | 0,0026"
4.4.4 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
4.5 | Параметры стента
4.5.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
4.5.2 | Шаг диаметра стента не менее, мм | 0.25
4.5.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | от 16 до 19 мм
4.5.4 | Профиль стента для d 3 мм | не более 0,036"
4.5.5 | Совместимость с проводником | 0,014"
4.6 | Система доставки стента включает:
4.6.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
4.6.2 | Проксимальная часть | однопросветная, диаметр не более 1,8 F
4.6.3 | Дистальная часть | диаметр не более 2,5 F
4.6.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
4.6.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
4.6.6 | Диаметр ячейки раскрытого стента | 0,9-1,3 мм
4.7 | Параметры системы доставки стента
4.7.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
4.7.2 | Номинальное давление раскрытия | 6 атм
4.7.3 | Давление разрыва | 15 атм
4.8 | Количество, шт. в том числе по размерам | 30
4.8.1 | 2,75 х 16 мм | 1
4.8.2 | 2,75 х 19 мм | 1
4.8.3 | 3,0 х 16 мм | 4
4.8.4 | 3,0 х 19 мм | 5
4.8.5 | 3,0 х 25 мм | 3
4.8.6 | 3,5 х 16 мм | 4
4.8.7 | 3,5 х 19 мм | 5
4.8.8 | 3,5 х 25 мм | 3
4.8.9 | 4,0 х 16 мм | 2
4.8.10 | 4,0 х 19 мм | 2
Наборы имплантатов для эндопротезирования тазобедренного сустава
5. | Лот № 5. Эндопротез тазобедренного сустава с чашей пресс-фит с деротационными штифтами
5.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5.2 | Сертификат соответствия | Наличие
5.3 | Год выпуска, не ранее: | 2008
5.4 | Чашка:
5.4.1 | Фиксация | бесцементная
5.4.2 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультровысокомолекулярный полиэтилен
5.4.3 | Модуль эластичности, Nm | 1000
5.4.4 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
5.4.5 | Кол-во деротационных штифтов | 2
5.4.6 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
5.4.7 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7
5.4.8 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | ≥9
5.4.9 | Покрытие чашки | напыление чистого титана
5.4.10 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
5.4.11 | Усеченная, градусов | 15
5.4.12 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | ≥0,967
5.4.13 | Кол-во, шт. | 25
5.5 | Ножка:
5.5.1 | Фиксация | бесцементная
5.5.2 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
5.5.3 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
5.5.4 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
5.5.5 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
5.5.6 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
5.5.7 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
5.5.8 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
5.5.9 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
5.5.10 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
5.5.11 | Посадочный конус | 12/14
5.5.12 | Длина конуса, мм | 12
5.5.13 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
5.5.14 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
5.5.15 | Кол-во, шт. | 25
5.6 | Головка:
5.6.1 | Материал изготовления | аллюмооксидная керамика
5.6.2 | Диаметр головки, мм | 28
5.6.3 | Посадочным конус | 12/14
5.6.4 | Линейный износ в паре керамика-полиэтилен, мм | ≤0,05
5.6.5 | Кол-во, шт. | 25
5.7 | Специальный винт:
5.7.1 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав
5.7.2 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4
5.7.3 | Тип резьбы винта | спонгиозная
5.7.4 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки
5.7.5 | Диаметр тела винта, мм | 3
5.7.6 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания"
5.7.7 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4
5.7.8 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник
5.7.9 | Диаметр шлица, мм | 2.5
5.7.10 | Кол-во, шт. | 25
5.8 | Чашка:
5.8.1 | Фиксация | цементная
5.8.2 | Объем | полнопрофильная
5.8.3 | Внутренний диаметр, мм | 28
5.8.4 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
5.8.5 | Кол-во, шт. | 9
5.9 | Ножка:
5.9.1 | Форма | "прямая ножка"
5.9.2 | Фиксация | цементная
5.9.3 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
5.9.4 | Посадочный конус, размер | 12/14
5.9.5 | Кол-во, шт. | 19
5.10 | Головка:
5.10.1 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
5.10.2 | Диаметр, мм | 28
5.10.3 | Посадочный конус | 12/14
5.10.4 | Кол-во, шт. | 19
5.11 | Головка биполярного гемипротеза:
5.11.1 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
5.11.2 | Материал внутренней части головки биполярного гемипротеза | высокомолекулярный полиэтилен
5.11.3 | Внутренний диаметр, мм | 28
5.11.4 | Количество типоразмеров по внешнему диаметру | 9 типоразмеров, от 42 мм, до 58 мм, шаг 2 мм
5.11.5 | Кол-во, шт. | 10
6. | Лот № 6. Эндопротез тазобедренного сустава
Поз. 1 Эндопротез тазобедренного сустава с чашкой пресс-фит
6.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
6.2 | Сертификат соответствия | Наличие
6.3 | Год выпуска, не ранее: | 2008
6.4 | Чашка:
6.4.1 | Материал | титановый сплав
6.4.2 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца
6.4.3 | Фиксация | бесцементная
6.4.4 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3
6.4.5 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм
6.4.6 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана
6.4.7 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255
6.4.8 | Количество типоразмеров | ≥12
6.4.9 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты
6.4.10 | Кол-во, шт. | 17
6.5 | Вкладыш:
6.5.1 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен
6.5.2 | Внутренний диаметр, мм | 28
6.5.3 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10
6.5.4 | Количество типоразмеров | ≥12
6.5.5 | Кол-во, шт. | 17
6.6 | Головка:
6.6.1 | Материал | кобальт-хромовый сплав
6.6.2 | Посадочный конус | 12\14
6.6.3 | Диаметр головка, мм | 28
6.6.4 | Количество типоразмеров | ≥5
6.6.5 | Кол-во, шт. | 17
6.7 | Ножка:
6.7.1 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4)
6.7.2 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки
6.7.3 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155
6.7.4 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35
6.7.5 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин"
6.7.6 | Фиксация | бесцементная
6.7.7 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале
6.7.8 | Сечение | Прямоугольное
6.7.9 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные
6.7.10 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок
6.7.11 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части
6.7.12 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135
6.7.13 | Посадочный конус | 12\14
6.7.14 | Количество типоразмеров для стандартного офсета | ≥11
6.7.15 | Количество типоразмеров для увеличенного офсета | ≥8
6.7.16 | Кол-во, шт. | 17
6.8 | Специальный винт:
6.8.1 | Материал | титан
6.8.2 | Диаметр винта, мм | 6.5
6.8.3 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5
6.8.4 | Количество типоразмеров | ≥12
6.8.5 | Кол-во, шт. | 17
Поз. 2 Эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации
6.9 | Регистрационное удостоверение | Наличие
6.10 | Сертификат соответствия | Наличие
6.11 | Год выпуска, не ранее: | 2008
6.12 | Чашка:
6.12.1 | Фиксация | цементная
6.12.2 | Объем | полнопрофильная
6.12.3 | Внутренний диаметр, мм | 28
6.12.4 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
6.12.5 | Кол-во, шт. | 9
6.13 | Ножка:
6.13.1 | Форма | "прямая ножка"
6.13.2 | Фиксация | цементная
6.13.3 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
6.13.4 | Посадочный конус, размер | 12/14
6.13.5 | Кол-во, шт. | 9
6.14 | Головка:
6.14.1 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
6.14.2 | Диаметр, мм | 28
6.14.3 | Посадочный конус | 12/14
6.14.4 | Кол-во, шт. | 9
Электрокардиостимуляторы
7. | Лот № 7. Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные SSI с электродами, интродьюсерами и адаптерами
7.1 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации
7.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
7.3 | Сертификат соответствия | Наличие
7.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7.5 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
7.6 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
7.7 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
7.8 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
7.9 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
7.10 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
7.11 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
7.12 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
7.13 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
7.14 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
7.15 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
7.16 | Толщина корпуса, мм | не более 6
7.17 | Масса, г | не более 24
7.18 | ЭКС, электроды, интродьюсеры и адаптеры от одного производителя | Наличие
7.19 | Комплектация, шт.:
7.19.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых SSI | 160
7.19.2 | предсердных электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 60
7.19.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 90
7.19.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 150
7.19.5 | адаптеров (переход с 5,2 мм на IS-1) | 10
8. | Лот № 8. Электрокардиостимуляторы имплантируемые двухкамерные DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции с электродами и интродьюсерами
8.1 | Гарантия производителя | не менее 48 месяцев с даты имплантации
8.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
8.3 | Сертификат соответствия | Наличие
8.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
8.5 | Режим стимуляции: | DDD; DDI(R); DVI; VDD; VDI; VVI(R); AAI; DOO; VOO(R); AOO; DDT; DDI/T; DVT;VDT;VVT; AAT; DDT/A; DDT/V; DDD+; DDT/A+; DDT/V+; AAI+; AAT+; OFF
8.6 | Частота стимуляции, имп/мин: | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
8.7 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
8.8 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
8.9 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,1 до 7,5 от 0,5 до 7,5
8.10 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов, В: | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8,4
8.11 | Длительность стимулов А- и V-каналов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.5
8.12 | Рефрактерный период А, мс: | от 200 до 775
8.13 | Рефрактерный период V, мс: | от 170 до 400
8.14 | Полярность электродов А- и V-каналов | моно- и би-полярная
8.15 | AV-задержка, мс | от 15 до 300
8.16 | Динамическая AV-задержка, программируемая | Наличие
8.17 | AV-гистерезис | Наличие
8.18 | Ответ на предсердную тахикардию | Наличие
8.19 | Переключение режима Mode Switching | Наличие
8.20 | Возможность переключения в режимы с частотной адаптацией (DDIR и VVIR) | Наличие
8.21 | Максимальная частота синхронизации, имп/мин | минимальная не более 100 максимальная не менее 185
8.22 | Тип разъемов – IS-1 биполярные | Наличие
8.23 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
8.24 | Толщина корпуса, мм | не более 6
8.25 | Масса, г | не более 26
8.26 | ЭКС, электроды и интродьюсеры от одного производителя | Наличие
8.27 | Комплектация, шт.:
8.27.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых DDD | 22
8.27.2 | предсердных электродов активной фиксации (биполярных, с коннектором IS-1) | 22
8.27.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 22
8.27.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 44
9. | Лот № 9. Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные частото-адаптирующие SR (SSIR) с электродами и интродьюсерами
9.1 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации
9.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
9.3 | Сертификат соответствия | Наличие
9.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
9.5 | Режим стимуляции: | SSIR; VVI(R); AAI(R); V00(R); A00(R); VVT(R); AAT(R); OFF
9.6 | Частота стимуляции, имп/мин: | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
9.7 | Чувствительность, мВ для предсердной стимуляции: для желудочковой стимуляции: | от 0,4 до 5,0 от 0,5 до 7,5
9.8 | Амплитуда стимулов для предсердной и желудочковой стимуляции, В: | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8,4
9.9 | Длительность стимулов для предсердной и желудочковой стимуляции, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.5
9.10 | Рефрактерный период, мс: | от 170 до 400
9.11 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
9.12 | Сенсор | Акселерометр
9.13 | Программирование параметров сенсора | Наличие
9.14 | Максимальная частота сенсора, имп/мин | от 80 до 175, шаг не менее 5
9.15 | Тип разъема – IS-1 биполярный | Наличие
9.16 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
9.17 | Толщина корпуса, мм | не более 6
9.18 | Масса, г | не более 24
9.19 | ЭКС, электроды и интродьюсеры от одного производителя | Наличие
9.20 | Комплектация, шт.:
9.20.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых SR | 18
9.20.2 | предсердных электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 6
9.20.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 12
9.20.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 18
10. | Лот № 10. Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 20:10/10 mm)
10.1 | Количество(шт.) | 28
10.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
10.3 | Сертификат соответствия | Наличие
10.4 | Материал протеза | Полиэстер
10.5 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
10.6 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
10.7 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
10.8 | Длина протеза | 50 см
10.9 | Диаметр протеза | 20:10/10 mm
10.10 | Хирургическая порозность | Нулевая
10.11 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
10.12 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
10.13 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
10.14 | Легкость моделирования протеза | Высокая
10.15 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
10.16 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
10.17 | Тромборезистентность | Высокая
10.18 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
10.19 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
10.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
11. | Лот № 11. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой или без и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 8мм)
11.1 | Количество(шт.) | 19
11.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
11.3 | Сертификат соответствия | Наличие
11.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
11.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
11.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
11.7 | Длина протеза | 50 см
11.8 | Диаметр протеза | 8 мм
11.9 | Биосовместимость | Наличие
11.10 | Высокая эластичность | Наличие
11.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
11.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
11.13 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
11.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
11.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
11.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
11.17 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
11.18 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
11.19 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
11.20 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
11.21 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
11.22 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
11.23 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
12. | Лот № 12. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой или без и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 7мм)
12.1 | Количество(шт.) | 54
12.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
12.3 | Сертификат соответствия | Наличие
12.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
12.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
12.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
12.7 | Длина протеза | 50 см
12.8 | Диаметр протеза | 7 мм
12.9 | Биосовместимость | Наличие
12.10 | Высокая эластичность | Наличие
12.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
12.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
12.13 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
12.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
12.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
12.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
12.17 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
12.18 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
12.19 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
12.20 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
12.21 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
12.22 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
12.23 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
13. | Лот № 13. Протезы кровеносных сосудов вязаные линейные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки 0,49мм, длина 40см, диаметр 10мм)
13.1 | Количество(шт.) | 18
13.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
13.3 | Сертификат соответствия | Наличие
13.4 | Материал протеза | Полиэстер
13.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
13.6 | Толщина стенки стандартных протезов | 0,49 мм
13.7 | Длина протеза | 40 см
13.8 | Диаметр протеза | 10 мм
13.9 | Хирургическая порозность | Нулевая
13.10 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
13.11 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Да
13.12 | Дополнительное пропитывание стенок протеза ацетатом серебра | Да
13.13 | Легкость моделирования протеза | Высокая
13.14 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
13.15 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
13.16 | Тромборезистентность | Высокая
13.17 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
13.18 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Да
13.19 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
14. | Лот № 14. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, съемной спиралью и манжетой для шунтирующих операций ниже колена (толщина стенки 0,4мм, длина 60см, диаметр 7мм)
14.1 | Количество(шт.) | 8
14.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
14.3 | Сертификат соответствия | Наличие
14.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
14.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
14.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
14.7 | Длина протеза | 60 см
14.8 | Диаметр протеза | 7 мм
14.9 | Биосовместимость | Наличие
14.10 | Высокая эластичность | Наличие
14.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
14.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
14.13 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
14.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
14.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
14.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
14.17 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
14.18 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
14.19 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
14.20 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
14.21 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
14.22 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
14.23 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
15. | Лот № 15. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, съемной спиралью и манжетой для шунтирующих операций ниже колена (толщина стенки 0,4мм, длина 60см, диаметр 6мм)
15.1 | Количество(шт.) | 8
15.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
15.3 | Сертификат соответствия | Наличие
15.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
15.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
15.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
15.7 | Длина протеза | 60 см
15.8 | Диаметр протеза | 6 мм
15.9 | Биосовместимость | Наличие
15.10 | Высокая эластичность | Наличие
15.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
15.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
15.13 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
15.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
15.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
15.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
15.17 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
15.18 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
15.19 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
15.20 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
15.21 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
15.22 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
15.23 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
16. | Лот № 16. Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, съемной спиралью и манжетой для шунтирующих операций ниже колена (толщина стенки 0,4мм, длина 70см, диаметр 6мм)
16.1 | Количество(шт.) | 5
16.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
16.3 | Сертификат соответствия | Наличие
16.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
16.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
16.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
16.7 | Длина протеза | 70 см
16.8 | Диаметр протеза | 6 мм
16.9 | Биосовместимость | Наличие
16.10 | Высокая эластичность | Наличие
16.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
16.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
16.13 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
16.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
16.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
16.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
16.17 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
16.18 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
16.19 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
16.20 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
16.21 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
16.22 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
16.23 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
17. | Лот № 17. Протезы сосудистые конусовидные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 70см, диаметр 7-4мм)
17.1 | Количество(шт.) | 10
17.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
17.3 | Сертификат соответствия | Наличие
17.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен)
17.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
17.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
17.7 | Длина протеза | 70 см
17.8 | Диаметр протеза | 7-4 мм
17.9 | Биосовместимость | Наличие
17.10 | Высокая эластичность | Наличие
17.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
17.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
17.13 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
17.14 | Простота тромбоэктомии | Наличие
17.15 | Возможность использования литической терапии | Наличие
17.16 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
17.17 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
17.18 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
17.19 | Съемная спираль из ПТФЕ для предотвращения перегибов | Наличие
17.20 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
17.21 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %