## ТЗ лот1
Приложение 4
Техническое задание аукционной документации на на право заключения муниципального контракта на поставку имплантатов для эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов
№ позиции | № п/п | Характеристики | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
Лот № 1: Имплантаты для эндопротезирования тазобедренного сустава на 210 случаев.
Эндопротез импортного производства с бесцементной фиксацией
1 | 1 | Чаша:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Фиксация | бесцементная
| 8 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультравысокомолекулярный полиэтилен
| 9 | Модуль эластичности, Nm | 1000
| 10 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
| 11 | Кол-во деротационных штифтов | 2
| 12 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
| 13 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7
| 14 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | не менее 9
| 15 | Покрытие чашки | напыление чистого титана
| 16 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
| 17 | Усеченная, градусов | 15
| 18 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | не менее 0.967
| 19 | Кол-во, шт. | 40
2 | 1 | Ножка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Фиксация | бесцементная
| 8 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
| 9 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
| 10 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
| 11 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
| 12 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
| 13 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
| 14 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
| 15 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
| 16 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
| 17 | Посадочный конус | 12/14
| 18 | Длина конуса, мм | 12
| 19 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
| 20 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
| 21 | Кол-во, шт. | 40
3 | 1 | Головка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал изготовления | аллюмооксидная керамика
| 8 | Диаметр головки, мм | 28
| 9 | Посадочным конус | 12/14
| 10 | Линейный износ в паре керамика-полиэтилен, мм | не более 0.05
| 11 | Кол-во, шт. | 40
4 | 1 | Специальный винт:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав
| 8 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4
| 9 | Тип резьбы винта | спонгиозная
| 10 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки
| 11 | Диаметр тела винта, мм | 3
| 12 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания"
| 13 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4
| 14 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник
| 15 | Диаметр шлица, мм | 2.5
| 16 | Кол-во, шт. | 40
Эндопротез импортного производства с цементной фиксацией
5 | 1 | Чаша:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Фиксация | цементная
| 8 | Объем | полнопрофильная
| 9 | Внутренний диаметр, мм | 28
| 10 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
| 11 | Кол-во, шт. | 80
6 | 1 | Ножка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Форма | "прямая ножка"
| 8 | Фиксация | цементная
| 9 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| 10 | Посадочный конус, размер | 12/14
| 11 | Кол-во, шт. | 95
7 | 1 | Головка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| 8 | Диаметр, мм | 28
| 9 | Посадочный конус | 12/14
| 10 | Кол-во, шт. | 95
8 | 1 | Головка биполярного гемипротеза:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| 8 | Материал внутренней части головки биполярного гемипротеза | высокомолекулярный полиэтилен
| 9 | Внутренний диаметр, мм | 28
| 10 | Количество типоразмеров по внешнему диаметру | 9 типоразмеров, от 42 мм, до 58 мм, шаг 2 мм
| 11 | Кол-во, шт. | 15
Эндопротез импортного производства с бесцементной фиксацией с вкладышем
9 | 1 | Ножка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4)
| 8 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки
| 9 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155
| 10 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35
| 11 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин"
| 12 | Фиксация | бесцементная
| 13 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале
| 14 | Сечение | Прямоугольное
| 15 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные
| 16 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок
| 17 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части
| 18 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135
| 19 | Посадочный конус | 12\14
| 20 | Количество типоразмеров для стандартного офсета | не менее 11
| 21 | Количество типоразмеров для увеличенного офсета | не менее 8
| 22 | Кол-во, шт. | 20
10 | 1 | Чашка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал | титановый сплав
| 8 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца
| 9 | Фиксация | бесцементная
| 10 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3
| 11 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм
| 12 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана
| 13 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255
| 14 | Количество типоразмеров | не менее 12
| 15 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты
| 16 | Кол-во, шт. | 20
11 | 1 | Вкладыш:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен
| 8 | Внутренний диаметр, мм | 28
| 9 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10
| 10 | Количество типоразмеров | не менее 12
| 11 | Кол-во, шт. | 20
12 | 1 | Головка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал | кобальт-хромовый сплав
| 8 | Посадочный конус | 12\14
| 9 | Диаметр головка, мм | 28
| 10 | Количество типоразмеров | не менее 5
| 11 | Кол-во, шт. | 20
13 | 1 | Специальный винт:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал | титан
| 8 | Диаметр винта, мм | 6.5
| 9 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5
| 10 | Количество типоразмеров | не менее 12
| 11 | Кол-во, шт. | 20
Эндопротез российского производства с бесцементной фиксацией
14 | 1 | Чашка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал изготовления | Чистый титан
| 8 | Фиксация чаши | бесцементная
| 9 | Механизм фиксации и первичной стабильности чаши | резьбовые выступы (ввинчивается в вертлужную впадину)
| 10 | Дополнительная фиксация | специальные винты
| 11 | Кол-во отверстий под специальные винты | 3
| 12 | Механизм вторичной биологической стабильности (остеоинтеграция с костной тканью) | Остеоинтеграция костной ткани в трехмерное капилярно пористое покрытие.
| 13 | Сдвиговая прочность пористого покрытия, Мра | не менее 60
| 14 | Количество, шт. | 55
15 | 1 | Вкладыш:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал изготовления: | Сверхмолекулярный полиэтилен
| 8 | Фиксация вкладыша в чаше | при помощи точеного запорного кольца (защелкивание)
| 9 | Механизм предотвращающий вывих головки | противовывиховый выступ.
| 10 | Коэффициент трения головки относительно вкладыша | не более 0.05
| 11 | Количество, шт. | 55
16 | 1 | Головка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал изготовления: | кобальт-молибден-хромовый сплав
| 8 | Посадочный конус | 12\14
| 9 | Коэффициент трения головки относительно вкладыша не более | 0.05
| 10 | Диаметр головка, мм | 28
| 11 | Количество, шт. | 55
17 | 1 | Ножка:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал изготовления: | Ti-6Al-4V
| 8 | Фиксация | бесцементная
| 9 | Механизм первичной стабильности | трехмерное капилярно-пористое покрытие
| 10 | Площадь капилярно-пористого покрытия, % | 80
| 11 | Механизм, предотврощающий проседание | воротничок
| 12 | Посадочный конус | 12/14
| 13 | Количество, шт. | 47
18 | 1 | Бедренный компонент ревизионный:
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 7 | Материал изготовления: | Ti-6Al-4V
| 8 | Фиксация | бесцементная
| 9 | Покрытие | Пескоструйная обработка поверхности корундом на основе оксида алюминия
| 10 | Состав бедренного компонента ревизионного: | Метафизарный компонент, диафизарный компонент, опорное кольцо, ножка.
| 11 | Размерный ряд метафизарного компонента, мм | 38, 46
| 12 | Посадочный конус метафизарного компонента | 12/14
| 13 | Размерный ряд диафизарного компонента, мм | 10, 30, 50, 100
| 14 | Размерный ряд опорного кольца: наружный диаметр/внутренний диаметр, мм | 27/12; 27/14; 27/16; 27/18; 31/12; 31/14; 31/16; 31/18; 35/12; 35/14; 35/16; 35/18
| 15 | Размерный ряд ножки: Длина/Диаметр, мм | 230/12; 280/12; 330/12; 230/14; 280/14; 330/14; 230/16; 280/16; 330/16; 230/18; 280/18; 330/18
| 13 | Количество, шт. | 8

## ТЗ лот2
Приложение 5
Техническое задание аукционной документации на на право заключения муниципального контракта на поставку имплантатов для эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов
Лот № 2: Имплантаты эндопротеза коленного сустава цементной фиксации, с замещением задней крестообразной связки, с фиксированной платформой.
№ позиции | № п/п | Характеристики | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 5 | Год выпуска, не ранее: | 2008
| 6 | Компоненты эндопротеза, являющегося составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава, включающей модели с фиксированной платформой, цементной фиксации, с замещением задней крестообразной связки, с наличием полноценной ревизионной версии | Наличие
| 7 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов – не менее 20 лет | Наличие
| 8 | Предоставление комплекта хирургических инструментов для установки эндопротезов во временное безвозмездное пользование на срок действия государственного контракта | Наличие
1 | 1 | Феморальный компонент:
| 2 | Фиксация | цементная
| 3 | Материал изготовления | литой кобальт-хром-молибден
| 4 | Два варианта - левый и правый | наличие
| 5 | Пропорциональное увеличением размеров во фронтальной плоскости, мм | 57-78, шаг 3 мм
| 6 | Пропорциональное увеличением размеров во сагиттальной плоскости, мм | 53-74, шаг 2,5
| 7 | Удлиненная передняя поверхность | наличие
| 8 | Количество тангенциальных радиусов в сагиттальной плоскости | 3
| 9 | Толщина переднего и заднего фланца не более, мм | 8
| 10 | Толщина дистальной части феморального компонента (за исключением максимального размера) не более, мм | 9
| 11 | Высота короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 15
| 12 | Ширина короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 18
| 13 | Короб по величине одинаков для всех размеров | наличие
| 14 | Короб имеет отверстие для фиксации интрамедуллярной ножки | наличие
| 15 | Задний и дистальный фланцы имеют карманы для фиксации вставок | наличие
| 16 | Межмыщелковая борозда с единым радиусом | наличие
| 17 | Мыщелки во фронтальной плоскости слегка закруглены с единым радиусом | наличие
| 18 | Количество типоразмеров не менее | 7
| 20 | Кол-во, шт. | 20
2 | 1 | Тибиальный компонент:
| 2 | Фиксация | цементная
| 3 | Материал | кованый титан-алюминий-ванадиевый сплав
| 4 | Универсальный (для левой и правой голени) | наличие
| 5 | Модульный с возможностью сохранения/замещения задней крестообразной связки | наличие
| 6 | Имплантируемая поверхность без напыления | наличие
| 7 | Угол отклонения имплантируемой поверхности кзади , градусов | 3
| 8 | Бортик по всему периметру несущей поверхности для фиксации тибиального вкладыша по принципу “snap-fit”. | наличие
| 9 | Количество типоразмеров не менее | 7
| 11 | Кол-во, шт. | 20
3 | 1 | Вкладыш:
| 2 | Универсальный (для левой и правой голени) | наличие
| 3 | Материал изготовления | Ультравысокомолекулярный полиэтилен
| 4 | Система заднего стабилизатора основана на принципе cam&spine (кулачок и гребешок) | наличие
| 5 | Ширина заднего стабилизатора одинакова во всех размерах, мм | 16.3
| 6 | Толщина заднего стабилизатора, мм | 12/14
| 7 | Линейный износ в паре керамика-полиэтилен, мм | 8-25, с шагом 2-2,5
| 9 | Кол-во, шт. | 20