## Лист3
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 1 от 11.01.2009 г.
Техническое задание
на поставку коронарных стентов "Сoroflex" или эквивалент
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1. | Коронарные стенты "Сoroflex" или эквивалент
1.1 | Наименование | указать | указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | указать
1.3 | Регистрационное удостоверение | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
1.4 | Сертификат соответствия | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
1.5 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г. | указать
1.6 | Дизайн стента
1.6.1 | Материал изготовления | кобальтхромовый сплав L605
1.6.2 | Структура | матричный дизайн
1.6.3 | Толщина стенок | 0,0026"
1.6.4 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
1.7 | Параметры стента
1.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм
1.7.2 | Шаг диаметра стента не менее, мм | 0.25
1.7.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | от 16 до 19 мм
1.7.4 | Профиль стента для d 3 мм | не более 0,036"
1.7.5 | Совместимость с проводником | 0,014"
1.8 | Система доставки стента включает:
1.8.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
1.8.2 | Проксимальная часть | однопросветная, диаметр не более 1,8 F
1.8.3 | Дистальная часть | диаметр не более 2,5 F
1.8.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
1.8.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
1.8.6 | Диаметр ячейки раскрытого стента | 0,9-1,3 мм
1.9 | Параметры системы доставки стента
1.9.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
1.9.2 | Номинальное давление раскрытия | 6 атм
1.9.3 | Давление разрыва | 15 атм
1.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 15
1.10.1 | 2,75 х 16 мм | 1
1.10.2 | 2,75 х 19 мм | 1
1.10.3 | 3,0 х 16 мм | 2
1.10.4 | 3,0 х 19 мм | 2
1.10.5 | 3,0 х 25 мм | 2
1.10.6 | 3,5 х 16 мм | 2
1.10.7 | 3,5 х 19 мм | 2
1.10.8 | 3,5 х 25 мм | 2
1.10.9 | 4,0 х 16 мм | 1
| ________________ | __________________ | _________________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП