## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
наименование участника размещения заказа ___________________________________
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4
Электрокардиостимуляторы
1. | Лот № 1. Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные SSI с электродами, интродьюсерами и адаптерами
1.1 | Модель |  | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
1.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
1.5 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
1.6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
1.7 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
1.8 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
1.9 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
1.10 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
1.11 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
1.12 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
1.13 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
1.14 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
1.15 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
1.16 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
1.17 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
1.18 | Толщина корпуса, мм | не более 6
1.19 | Масса, г | не более 24
1.20 | ЭКС, электроды, интродьюсеры и адаптеры от одного производителя | Наличие
1.21 | Комплектация, шт.:
1.21.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых SSI | 160
1.21.2 | предсердных электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 60
1.21.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 90
1.21.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 150
1.21.5 | адаптеров (переход с 5,2 мм на IS-1) | 10
2. | Лот № 2. Электрокардиостимуляторы имплантируемые двухкамерные DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции с электродами и интродьюсерами
2.1 | Модель |  | Указать
2.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
2.3 | Гарантия производителя | не менее 48 месяцев с даты имплантации | Указать
2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
2.5 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
2.6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Указать
2.7 | Режим стимуляции: | DDD; DDI(R); DVI; VDD; VDI; VVI(R); AAI; DOO; VOO(R); AOO; DDT; DDI/T; DVT;VDT;VVT; AAT; DDT/A; DDT/V; DDD+; DDT/A+; DDT/V+; AAI+; AAT+; OFF
2.8 | Частота стимуляции, имп/мин: | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
2.9 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
2.10 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
2.11 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,1 до 7,5 от 0,5 до 7,5
2.12 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов, В: | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8,4
2.13 | Длительность стимулов А- и V-каналов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.5
2.14 | Рефрактерный период А, мс: | от 200 до 775
2.15 | Рефрактерный период V, мс: | от 170 до 400
2.16 | Полярность электродов А- и V-каналов | моно- и би-полярная
2.17 | AV-задержка, мс | от 15 до 300
2.18 | Динамическая AV-задержка, программируемая | Наличие
2.19 | AV-гистерезис | Наличие
2.20 | Ответ на предсердную тахикардию | Наличие
2.21 | Переключение режима Mode Switching | Наличие
2.22 | Возможность переключения в режимы с частотной адаптацией (DDIR и VVIR) | Наличие
2.23 | Максимальная частота синхронизации, имп/мин | минимальная не более 100 максимальная не менее 185
2.24 | Тип разъемов – IS-1 биполярные | Наличие
2.25 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
2.26 | Толщина корпуса, мм | не более 6
2.27 | Масса, г | не более 26
2.28 | ЭКС, электроды и интродьюсеры от одного производителя | Наличие
2.29 | Комплектация, шт.:
2.29.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых DDD | 22
2.29.2 | предсердных электродов активной фиксации (биполярных, с коннектором IS-1) | 22
2.29.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 22
2.29.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 44
3. | Лот № 3. Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные частото-адаптирующие SR (SSIR) с электродами и интродьюсерами
3.1 | Модель |  | Указать
3.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
3.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации | Указать
3.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
3.5 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
3.6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Указать
3.7 | Режим стимуляции: | SSIR; VVI(R); AAI(R); V00(R); A00(R); VVT(R); AAT(R); OFF
3.8 | Частота стимуляции, имп/мин: | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
3.9 | Чувствительность, мВ для предсердной стимуляции: для желудочковой стимуляции: | от 0,4 до 5,0 от 0,5 до 7,5
3.10 | Амплитуда стимулов для предсердной и желудочковой стимуляции, В: | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8,4
3.11 | Длительность стимулов для предсердной и желудочковой стимуляции, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.5
3.12 | Рефрактерный период, мс: | от 170 до 400
3.13 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
3.14 | Сенсор | Акселерометр
3.15 | Программирование параметров сенсора | Наличие
3.16 | Максимальная частота сенсора, имп/мин | от 80 до 175, шаг не менее 5
3.17 | Тип разъема – IS-1 биполярный | Наличие
3.18 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
3.19 | Толщина корпуса, мм | не более 6
3.20 | Масса, г | не более 24
3.21 | ЭКС, электроды и интродьюсеры от одного производителя | Наличие
3.22 | Комплектация, шт.:
3.22.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых SR | 18
3.22.2 | предсердных электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 6
3.22.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 12
3.22.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 18
| _____________________________ | ________________________ | ______________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку искусственно вживляемых имплантатов для МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Электрокардиостимуляторы
1. | Лот № 1. Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные SSI с электродами, интродьюсерами и адаптерами
1.1 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации
1.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.3 | Сертификат соответствия | Наличие
1.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
1.5 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
1.6 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
1.7 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
1.8 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
1.9 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
1.10 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
1.11 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
1.12 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
1.13 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
1.14 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
1.15 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
1.16 | Толщина корпуса, мм | не более 6
1.17 | Масса, г | не более 24
1.18 | ЭКС, электроды, интродьюсеры и адаптеры от одного производителя | Наличие
1.19 | Комплектация, шт.:
1.19.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых SSI | 160
1.19.2 | предсердных электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 60
1.19.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 90
1.19.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 150
1.19.5 | адаптеров (переход с 5,2 мм на IS-1) | 10
2. | Лот № 2. Электрокардиостимуляторы имплантируемые двухкамерные DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции с электродами и интродьюсерами
2.1 | Гарантия производителя | не менее 48 месяцев с даты имплантации
2.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
2.3 | Сертификат соответствия | Наличие
2.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
2.5 | Режим стимуляции: | DDD; DDI(R); DVI; VDD; VDI; VVI(R); AAI; DOO; VOO(R); AOO; DDT; DDI/T; DVT;VDT;VVT; AAT; DDT/A; DDT/V; DDD+; DDT/A+; DDT/V+; AAI+; AAT+; OFF
2.6 | Частота стимуляции, имп/мин: | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
2.7 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
2.8 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
2.9 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,1 до 7,5 от 0,5 до 7,5
2.10 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов, В: | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8,4
2.11 | Длительность стимулов А- и V-каналов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.5
2.12 | Рефрактерный период А, мс: | от 200 до 775
2.13 | Рефрактерный период V, мс: | от 170 до 400
2.14 | Полярность электродов А- и V-каналов | моно- и би-полярная
2.15 | AV-задержка, мс | от 15 до 300
2.16 | Динамическая AV-задержка, программируемая | Наличие
2.17 | AV-гистерезис | Наличие
2.18 | Ответ на предсердную тахикардию | Наличие
2.19 | Переключение режима Mode Switching | Наличие
2.20 | Возможность переключения в режимы с частотной адаптацией (DDIR и VVIR) | Наличие
2.21 | Максимальная частота синхронизации, имп/мин | минимальная не более 100 максимальная не менее 185
2.22 | Тип разъемов – IS-1 биполярные | Наличие
2.23 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
2.24 | Толщина корпуса, мм | не более 6
2.25 | Масса, г | не более 26
2.26 | ЭКС, электроды и интродьюсеры от одного производителя | Наличие
2.27 | Комплектация, шт.:
2.27.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых DDD | 22
2.27.2 | предсердных электродов активной фиксации (биполярных, с коннектором IS-1) | 22
2.27.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 22
2.27.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 44
3. | Лот № 3. Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные частото-адаптирующие SR (SSIR) с электродами и интродьюсерами
3.1 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации
3.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
3.3 | Сертификат соответствия | Наличие
3.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
3.5 | Режим стимуляции: | SSIR; VVI(R); AAI(R); V00(R); A00(R); VVT(R); AAT(R); OFF
3.6 | Частота стимуляции, имп/мин: | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
3.7 | Чувствительность, мВ для предсердной стимуляции: для желудочковой стимуляции: | от 0,4 до 5,0 от 0,5 до 7,5
3.8 | Амплитуда стимулов для предсердной и желудочковой стимуляции, В: | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8,4
3.9 | Длительность стимулов для предсердной и желудочковой стимуляции, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.5
3.10 | Рефрактерный период, мс: | от 170 до 400
3.11 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
3.12 | Сенсор | Акселерометр
3.13 | Программирование параметров сенсора | Наличие
3.14 | Максимальная частота сенсора, имп/мин | от 80 до 175, шаг не менее 5
3.15 | Тип разъема – IS-1 биполярный | Наличие
3.16 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
3.17 | Толщина корпуса, мм | не более 6
3.18 | Масса, г | не более 24
3.19 | ЭКС, электроды и интродьюсеры от одного производителя | Наличие
3.20 | Комплектация, шт.:
3.20.1 | электрокардиостимуляторов имплантируемых SR | 18
3.20.2 | предсердных электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 6
3.20.3 | желудочковых электродов (биполярных, с коннектором IS-1) | 12
3.20.4 | интродьюсеров (диаметром 8 Френч) | 18