Приложение №4

Техническое задание

| № п/п | Комплектация (п.4-11) и характеристики оборудования | Требуемые функции и параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование | Аппарат лазерный хирургический |
|  | Модель | «Лансет-2» или эквивалент |
|  | Производитель, страна происхождения | Россия |
|  | Блок лазерный: |  |
| 4.1. | Габариты блока лазерного, мм | Длина- не более 955, ширина – не более 305, высота – не более 270 |
| 4.2. | Масса аппарата | не более 30 кг |
|  | Микроманипулятор для стыковки ЛХА с кольпоскопом: |  |
| 5.1. | Стыковка с любой моделью кольпоскопа | Наличие |
| 5.2. | Рабочее расстояние, мм | 200, 250, 300, 350, 400 |
|  | Сканер гинекологический: |  |
| 6.1. | Послойное удаление ткани без карбонизации | Наличие |
| 6.2. | Диаметр пятна сканирования, мм | 5 |
| 6.3. | Время однократного прохождения поля сканирования не более, сек | 0,5 |
|  | Система дымоотсоса, шт: | 1 |
| 7.1. | Удаление дыма и парообразований из зоны операции | Наличие |
| 7.2. | 4-х ступенчатая система фильтрации с выбросом чистого воздуха | Наличие |
| 7.3. | Регулируемая высота всасывающего наконечника | Наличие |
| 7.4. | Универсальные по размеру | Наличие |
|  | Пульт управления, шт | 1 |
|  | Насадка гинекологическая: | 1 шт. |
| 9.1. | Длина рабочей части, мм | 250 |
| 9.2. | Диаметр рабочей части, мм | 10 |
| 9.3. | Угол отклонения излучения | 0º, 90º |
|  | Зеркало влагалищное (№ 1, 2, 3): |  |
| 10.1. | Специальная конструкция, адаптированная под применение с лазерным хирургическим аппаратом и системой дымоотсоса | наличие |
| 10.2. | Матированная поверхность исключает отражение лазерного луча | наличие |
|  | Очки защитные: |  |
| 11.1. | Для защиты от лазерного излучения длинной волны, мкм | 10,6 |
| 11.2. | Бездиоптрийные |  |
|  | Основные параметры: |  |
| 12.1. | СО2 лазер с ВЧ возбуждением, длина волны излучения, мкм | 10,6 мкм |
| 12.2. | Тип исполнения | Напольный |
| 12.3. | Мощность излучения (регулируемая) | 0,1 - 20 Вт |
| 12.4. | 3 режима работы: | непрерывный, импульсно-периодический, «Медипульс» |
| 12.5. | Диапазон регулирования экспозиции излучения (регулируемое), с | 1 - 995 |
| 12.6. | Мощность в режиме «Медипульс», Вт | 50 |
| 12.7. | Длительность импульса в импульсно-периодическом режиме (регулируемая), с | 0,2 - 2 |
| 12.8. | Длительность паузы в импульсно-периодическом режиме (регулируемая), с | 0,01 - 2 |
| 12.9. | Длительность импульса в режиме «Медипульс» (регулируемая), мкс | 50 - 500 |
| 12.10. | Длительность паузы в режиме «Медипульс» (регулируемая), с | 0,001 - 2 |
| 12.11. | Диаметр пятна на биоткани (переключаемый), мм | 0,2 - 0,3 - 0,5 |
| 12.12. | Наведение излучения | Диодный лазер-пилот |
| 12.13. | Система охлаждения | Воздушно-жидкостная автономная |
| 12.14. | Система доставки излучения: семизеркальный шарнирный манипулятор, радиус операционного пространства, мм | 1200 |
| 12.15. | Программируемые режимы работ | 9 |
| 12.16. | Электрические параметры | 220±22 В, 50±0,5 Гц, 700 Вт |
| 12.17. | Техническая документация на русском языке | Наличие |
|  | Прочие требования: |  |
| 13.1. | Монтаж и инструктаж по пользованию прибором персонала осуществляются Поставщиком на рабочем месте | Осуществляется Поставщиком на рабочем месте |
| 13.2. | Срок предоставления гарантии качества | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 13.3. | Срок поставки оборудования | Не более 60 дней |
| 13.4. | Год выпуска | Не ранее 2008 г. |
| 13.5. | Срок предоставления вспомогательных услуг | В течении 5 дней |
| 13.6. | Объем гарантий | 100% |