## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
наименование участника размещения заказа ___________________________________
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4
Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные SSI с электродами, интродьюсерами и адаптерами в количестве 141 набор
1. | Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерные SSI с электродом, интродьюсером для желудочковой имплантации
1.1 | Модель | Имплантируемый электрокардиостимулятор Axios S или эквивалент | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
1.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации | Указать
1.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
1.5 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
1.6 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
1.7 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
1.8 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
1.9 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
1.10 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
1.11 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
1.12 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
1.13 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
1.14 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
1.15 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
1.16 | Толщина корпуса, мм | не более 6
1.17 | Масса, г | не более 24
1.18 | Электрод желудочковый биполярный совместимый с электрокардиостимулятором | разъем IS-1
1.19 | Интродъюсер разрывной | совместимый с электродом по диаметру
1.20 | Количество наборов | 80
2. | Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный SSI с электродом, интродьюсером для предсердной имплантации
2.1 | Модель | Имплантируемый электрокардиостимулятор Axios S или эквивалент | Указать
2.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
2.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации | Указать
2.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
2.5 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
2.6 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
2.7 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
2.8 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
2.9 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
2.10 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
2.11 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
2.12 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
2.13 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
2.14 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
2.15 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
2.16 | Толщина корпуса, мм | не более 6
2.17 | Масса, г | не более 24
2.18 | Электрод предсердный биполярный совместимый с электрокардиостимулятором | разъем IS-1
2.19 | Интродъюсер разрывной | совместимый с электродом по диаметру
2.20 | Количество наборов | 53
3. | Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный SSI с адаптером для плановых замен
3.1 | Модель | Имплантируемый электрокардиостимулятор Axios S или эквивалент | Указать
3.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
3.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации | Указать
3.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
3.5 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
3.6 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
3.7 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
3.8 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
3.9 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
3.10 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
3.11 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
3.12 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
3.13 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
3.14 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
3.15 | Толщина корпуса, мм | не более 6
3.16 | Масса, г | не более 24
3.17 | Адаптер | (переходник с 5,2 мм на IS-1) совместимый с электрокардиостимулятором
3.18 | Количество наборов | 8
| _____________________________ | ________________________ | ______________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку электрокардиостимуляторов имплантируемых однокамерных SSI с электродами, интродьюсерами и адаптерами для МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Электрокардиостимуляторы имплантируемые однокамерные SSI с электродами, интродьюсерами и адаптерами в количестве 141 набор
1. | Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерные SSI с электродом, интродьюсером для желудочковой имплантации
1.1 | Модель | Имплантируемый электрокардиостимулятор Axios S или эквивалент
1.2 | Производитель, страна происхождения
1.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации
1.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
1.5 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
1.6 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
1.7 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
1.8 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
1.9 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
1.10 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
1.11 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
1.12 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
1.13 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
1.14 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
1.15 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
1.16 | Толщина корпуса, мм | не более 6
1.17 | Масса, г | не более 24
1.18 | Электрод желудочковый биполярный совместимый с электрокардиостимулятором | разъем IS-1
1.19 | Интродъюсер разрывной | совместимый с электродом по диаметру
1.20 | Количество наборов | 80
2. | Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный SSI с электродом, интродьюсером для предсердной имплантации
2.1 | Модель | Имплантируемый электрокардиостимулятор Axios S или эквивалент
2.2 | Производитель, страна происхождения
2.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации
2.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
2.5 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
2.6 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
2.7 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
2.8 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
2.9 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
2.10 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
2.11 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
2.12 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
2.13 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
2.14 | Полярность электрода | моно- и би-полярная
2.15 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
2.16 | Толщина корпуса, мм | не более 6
2.17 | Масса, г | не более 24
2.18 | Электрод предсердный биполярный совместимый с электрокардиостимулятором | разъем IS-1
2.19 | Интродъюсер разрывной | совместимый с электродом по диаметру
2.20 | Количество наборов | 53
3. | Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный SSI с адаптером для плановых замен
3.1 | Модель | Имплантируемый электрокардиостимулятор Axios S или эквивалент
3.2 | Производитель, страна происхождения
3.3 | Гарантия производителя | не менее 60 месяцев с даты имплантации
3.4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
3.5 | Режим стимуляции | SSI, SST, SOO, OFF
3.6 | Частота стимуляции, имп/мин | минимальная не более 30 максимальная не менее 180 шаг-не более 5
3.7 | Программируемая ночная стимуляции | Наличие
3.8 | Гистерезис, имп/мин | OFF, от -5 до -50
3.9 | Поиск гистерезиса | OFF, от 1 до 10
3.10 | Чувствительность, мВ предсердного канала: желудочкового канала: | от 0,4 до 6,0 от 0,5 до 7,5
3.11 | Амплитуда стимулов, В | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 8.4
3.12 | Длительность стимулов, мс | минимальная не более 0,1 максимальная не менее 1.0
3.13 | Тип разъема – IS-1 | Наличие
3.14 | Минимальный срок службы | не менее 10 лет (при 100% стимуляции и номинальных параметрах)
3.15 | Толщина корпуса, мм | не более 6
3.16 | Масса, г | не более 24
3.17 | Адаптер | (переходник с 5,2 мм на IS-1) совместимый с электрокардиостимулятором
3.18 | Количество наборов | 8