## Лист1
Приложение № 4
| СВЕДЕНИЯ |  | к документации об аукционе
о функциональных и качественных характеристиках товара
(наименование участника размещения заказа)
№ п/п | Комплектация, наименование характеристик | Требуемые параметры характеристик | Параметры предлагаемого товара
1 | 2 | 3 | 4
| Аппарат рентгеновский цифровой дентальный панорамный | ROTOGRAPH D (или эквивалент)
1 | Год выпуска, не ранее | 2008г
2 | Страна происхождения поставляемого товара | Указать
3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
4 | Сертификат соответствия | Наличие
5 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие
1. | Аппарат рентгеновский:
1 | Номинальное линейное напряжение, В | 220
2 | Частота напряжения сети питания, Гц | 50
3 | Максимальный общий ток при номинальном напряжении во время работы, А | 5
4 | Максимальный общий ток при номинальном напряжении в режиме ожидания, А | 0.5
5 | Компенсация колебаний напряжения сети | Автоматическая
6 | Высокое напряжение регулируется в диапазоне, кВ | от 60 до 85
7 | Шаг регулировки высокого напряжения, кВ | 5
8 | Анодный ток, мА | 10
9 | Время воздействия (панорамное обследование) для взрослых, сек. | 17
10 | Время воздействия (панорамное обследование) для детей, сек. | 15
11 | Время воздействия (TMJ) для взрослых, сек. | 10.4
12 | Время воздействия (TMJ) для детей, сек. | 9.4
13 | Расстояние фокус-пятна при получении панорамных снимков, мм | 143
Назначение:
14 | Съёмка всей челюстной зоны | Наличие
15 | Программа для взрослых | не менее 3
16 | Программа для детей | не менее 3
Виды программ:
17 | 1.стандартная обзорная съёмка; | Наличие
18 | 2.съемка верхнечелюстных пазух | Наличие
19 | 3. съемка височно-нижнечелюстного сустава | Наличие
20 | Рабочий цикл 1:16(на каждую секунду экспозиции 16 секунд для охлаждения) | Наличие
21 | Коэффициент увеличения при получении панорамных снимков и ТMJ | 1.2
22 | Мультитаймер | Наличие
23 | Выбор режимов взрослый/ребенок | Наличие
24 | Выбор по трем размерам пациентов | Наличие
25 | Визуализации пациента при позиционировании | Зеркальный способ
26 | Позиционирование пациента | Система световых индикаторов с помощью двух галогеновых лучей
27 | Регулировка высоты | Ручная
28 | Автоматическая самодиагностика технического состояния панорамного аппарата с выводом кода ошибки в случае неисправности | Наличие
29 | Встроенная в панорамный аппарат флэш – карта для записи и хранения рентгенограмм | Наличие
30 | Регулировка тока и напряжения трубки при цифровой индикации параметров съёмки | Электронная
31 | Пульт дистанционного управления | Наличие
32 | Максимальный пиковый потенциал трубки, кВ | 85
33 | Номинальная мощность, кВт | 0,63
34 | Внутренняя фильтрация (эквивалент Al), мм Al | 2,5
35 | Изоляция - масляная ванна | Наличие
36 | Тип контура - однофазный, самовыпрямляющийся | Наличие
37 | Рентгеновская трубка | Наличие
38 | Размер фокусного пятна, мм | 0,5
39 | Наклон анода, град. | 5
40 | Материал анода | вольфрам
41 | Максимальный ток нити накала, А | 4
42 | Максимальное напряжение нити накала, В | 8
43 | Тепловая емкость анода, kJ | 30
Вес аппаратуры и ее частей (вес нетто):
44 | Слайдер не более, кг | 55
45 | Колонна не более, кг | 48
46 | Излучатель не более, кг | 24
47 | Блок управления не более, кг | 28
48 | Напольное крепление | Наличие
49 | Срок гарантийного обслуживания | не менее 12 месяцев
2. | Цифровой датчик
1 | Цифровой датчик | Наличие
2 | Разрешение цифрового датчика, пар линий/мм. | 10.4
3 | Размер пикселя, мкм | 48
4 | Уровни серого цвета | 4096
5 | Память на компакт флеш карте | Наличие
6 | Соединение с компьютером через USB 2.0 | Наличие
7 | Технология ССD | Наличие
8 | Коэффициент увеличения | 1.2
9 | Срок гарантийного обслуживания | не менее 12 месяцев
1 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие
2 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
3 | Инструкция на русском языке | Наличие
4 | Срок гарантийного обслуживания | не менее 12 месяцев
5 | Объем гарантии | 100%
1. | Графу 4 "Характеристики предлагаемого товара" заполнять без слов "не менее", "не более", "около", "наличие", "или эквивалент". Указывать параметры.
2. | При предложении эквивалента будет учитываться год выпуска (не ранее 2008 года) и технические характеристики аппарата (пункт 1 "Аппарат рентгеновский" и пункт 2 "Цифровой датчик")
/
| (должность) | (подпись, печать) | (Ф.И.О.)