## Лист1
Приложение №1
Техническое задание к запросу котировок цен №18 от 27.02.09г.
№ п/п | Наименование параметров, условий | Требование
| Наркозный аппарат АМ 5000 с принадлежностями или эквивалент | 1шт.
1 | Технические характеристики
2 | Для проведения газовой анестезии в т.ч. низкопоточной (LOW FLOW): | Наличие
3 | у новорожденных | Наличие
4 | детей и взрослых | Наличие
5 | ИВЛ у детей от 3 кг и взрослых | Наличие
6 | Тип аппарата: тележка с антистатическими колесами (2 из них имеют тормоз) | Наличие
7 | Полка для мониторов и документов | Наличие
8 | Предустановленные держатели для резервных баллонов О2,N2O и воздуха 10,7 л 2 штуки | Наличие
9 | Дополнительные коннекторы выхода сжатого газа (2 шт. для кислорода и воздуха) | Наличие
10 | Механический смеситель О2 и NO2 | Наличие
11 | Двойной держатель для испарителей на 2 испарителя interlock/selectatec | Наличие
12 | Рельс для крепления аксессуаров 2 шт. | Наличие
13 | газораспределительный блок | Наличие
14 | Размеры, см | 536,5 x 1244,5 x 630
15 | Вес не более, кг | 49
16 | Защита от гипоксии в соответствии с Европейскими директивами | Наличие
17 | Наличие системы сигнализации звуковой и световой | Наличие
18 | Падение давления вдоха менее 10 см.в.ст. | Наличие
19 | Апноэ в течение 30 сек. | Наличие
20 | Подавление звуковой и световой сигнализации | Наличие
21 | Наличие заданного соотношения NO2 /О2 не более, % | 75
22 | Кнопка экстренной подачи О2 | Наличие
23 | Блок подачи NO2 при падении подачи О2 | Наличие
24 | ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ГАЗА: защитный клапан, откалиброванный на давление не более 0.8 бар для защиты стеклянных ротаметров | Наличие
25 | Смеситель | Блок флоуметров с 2-мя стеклянными ротаметрами
26 | Ротаметры | Наличие
27 | Кислородный ротаметр | шкала 0.2 - 12 л/мин - разрешение: 0.1 л/мин до 1 л/мин и 0.5 л/мин до 12 л/мин
28 | Закись азота(N2O): | 0.2 - 12 л/мин - разрешение: 0.1 л/мин до 1 л/мин и 0.5 л/мин до 12 л/мин
29 | Медицинские газы | Кислород - Закись азота - Воздух
30 | Подача газов с давлением,bar | 3.5 +/- 0.75
31 | Работа только от источника сжатого О2 (от 2,7 атм) Привод не электрический (не турбина и не поршневая) | Наличие
32 | Для работы вентилятора не нужен компрессор | Наличие
33 | Вентилятор | Наличие
34 | Крепление позволяет крепить вентилятор на наркозный аппарат и на любую полку | Наличие
35 | Вентиляция пациентов: для детей от 3 кг. до взрослых | Наличие
36 | Тип вентиляции IPPV | Наличие
37 | Контроль работы (Аппарат снабжен электронной системой, которая в течение нескольких секунд после включения осуществляет проверку всего аппарата и программного обеспечения в целях обеспечения его безопасности (Внутренний автотест ) | Наличие
38 | Калибровка датчика О2 автоматическая по требованию оператора | Наличие
39 | Генерация потока: вертикальный нисходящий мех | Наличие
40 | Пневмопривод (сжатый газ с давлением не ниже 2,8 атм) | Наличие
41 | воздух или кислород: давление 280 - 600 kPa (2,8 - 6 bar) | Наличие
42 | Режимы вентиляции:
43 | STAND-BY (готовность) | Наличие
44 | IPPV (вентиляция по объему) | Наличие
45 | IPPV-AST (вентиляция по давлению со вспомогательной ИВЛ по триггеру) | Наличие
46 | PC (вентиляция по давлению) | Наличие
47 | PC-AST (вентиляция по давлению со вспомогательной ИВЛ по триггеру) | Наличие
48 | Установка уровня РЕЕР | Наличие
49 | Измеряемые параметры:
50 | Концентрация O2 (FiO2) | Наличие
51 | Давление в дыхательных путях | Наличие
52 | PIP | Наличие
53 | PEEP | Наличие
54 | Отражаемые на дисплее параметры электронными цифрами
55 | Концентрация O2 (FiO2) | Наличие
56 | Соотношение Вдох: выдох | Наличие
57 | Частота дыхания | Наличие
58 | Максимальное давление PIP | Наличие
59 | Динамика давления в каждом дыхательном цикле | Наличие
60 | Уровень РЕЕР | Наличие
61 | Диапазон частоты дыхания не уже, дых./мин. | 5-120
62 | Соотношение вдох-выдох в диапазоне не уже | 1:1 - 1:2-1:3 - 1:4 - 2:1 - 3:1
63 | Диапазон дыхательного объёма не уже, мл | 10-1500
64 | Диапазон минутного объёма не уже, л/мин | 1930-01-01
65 | Диапазон целевого давления в режиме PCV не уже, л/мин | 1980-01-01
66 | Диапазон PEEP( H2O) не уже, см | 0 - 20
67 | Диапазон потока вдоха не уже, л/мин | От 0 до 80
68 | Диапазон уровня чувствительности триггера(Н2О),не уже, см | от -1 до -9
69 | Электронный бронхоманометр: шкала | Наличие
70 | светодиодная (Н2О), см | от-10 до 80
71 | цветная (Н2О), см | от-10 до 80
72 | Встроенный электронный оксиметр
73 | Сменный многоразовый датчик кислорода | Наличие
74 | Разрешение не менее, % | 1
75 | Автоматическая процедура калибровки | Наличие
76 | Тревоги (сигнализация)
77 | Визуальная (Цветные индикаторы) | Наличие
78 | Звуковая | Наличие
79 | НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ O2 | Наличие
80 | ВЫСОКОЕ / НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ | Наличие
81 | АПНОЭ | Наличие
82 | СБОЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | Наличие
83 | НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ | Наличие
84 | СБОЙ ПИТАНИЯ ГАЗА | Наличие
85 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕВОГИ | Наличие
86 | Система безопасности:
87 | Электронное и механическое ограничение давления в воздушных путях | Наличие
88 | Системный автотест | Наличие
89 | Оксиметрия | Наличие
90 | Интерфейс пользователя
91 | Поворотные регуляторы | Наличие
92 | Сенсорные кнопки | Наличие
93 | Цветные светоиндикаторы | Наличие
94 | Цветные дисплеи для каждого параметра | Наличие
95 | Электропитание: 220 Vac 50-60 гц (110 Vac дополнительный) | Наличие
96 | Наличие встроенной батареи (Свинцовый аккумулятор) 12V 1.3Ah | Наличие
97 | Автономная работа от батареи не менее, час | 1
98 | Потребляемый ток, А | 0,4
99 | Потребляемая мощность не более, ВА | 50
100 | Время перезарядки не более, час | 6
101 | Внешние разъёмы для RS232 / 12 Vdc для M3000D | Наличие
102 | Характеристики:
103 | Размеры (L x P x H) не более, см | 36 x 27 x 37
104 | Вес не более, кг | 6
105 | Условия работы
106 | Диапазон температуры не уже,0С | 10 до 40
107 | Диапазон влажности не уже, % | 10 до 90
108 | Диапазон атмосферного давления не уже, kPa | 70 до 110
109 | Соответствие Европейским и мировым стандартам с указанием в оригинале инструкции производителя | Наличие
110 | Общие: | IEC 601-1,CEI 62-5
111 | Аппараты ИВЛ для неотложных ситуаций и транспортных средств | EN 1281-1
112 | IEC 601-1 | Наличие
113 | IEC 601-1-2 | Наличие
114 | 93/42 EEC | Наличие
115 | IEC 601-1-4 | Наличие
116 | IEC 601-1 | Наличие
117 | Класс 1 Tipo B | Наличие
118 | Класс согласно 93/42 ЕЭС | Наличие
119 | Директива Класс IIb | Наличие
120 | Наркозный блок | Наличие
121 | База на 2 испарителя Selectatec | Наличие
122 | Система защиты от включения 2 испарителей одновременно INTERLOCK | Наличие
123 | Возможность работы раздельно | Наличие
124 | полузакрытому и закрытому контуру | Наличие
125 | полуоткрытому контуру | Наличие
126 | Блок для работы по полузакрытому контуру | Наличие
127 | Параметры
128 | Тип: циркуляторный с канистрой на 2.5 литра натронной извести | Наличие
129 | Вход свежей смеси: внутренний диаметр, мм | 6
130 | Выход смеси: внутренний диаметр, мм | 15
131 | Коннектор для контроля давления,мм | 2.5
132 | Режим переключения ручной-автомат | Наличие
133 | Объем канистры,л | 2.5
134 | Клапан аварийной подачи атм.воздуха | наличие
135 | Крепление на рельсу | 30x10
136 | Вес не более, кг | 5
137 | Наличие в комплекте многоразового контура взрослого с влагосборниками | Наличие
138 | Система удаления анестезиологических газов активная | Возможность
139 | в комплекте:
140 | Внешний блок клапанов | Наличие
141 | Мешок для сбора газов | Наличие
142 | Шланг 4 м для удаления газов | Наличие
143 | Аспиратор Вентури внешний | Возможность
144 | Работа от своего газа(резервный выход газа) | Наличие
145 | Емкость 0,5 л | Наличие
146 | клапан и регулятор вакуума | Наличие
147 | СПЕЦИФИКАЦИЯ
148 | Наркозный блок в комплекте - 1 шт | Наличие
149 | Набор контурных трубок - 1 шт | Наличие
150 | Комплект установочных ЗИП – 1 шт | Наличие
151 | Инструкция на русском языке | поставляется с товаром
152 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | поставляется с товаром
153 | Сертификат соответствия с приложением | поставляется с товаром
154 | Срок предоставления гарантии качества | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| И.о.Главного врача | К.Р.Коновалов