Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 4 от «05»  марта 2009 г.

Техническое задание

| № п/п | Параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики | Предлагаемые параметры и характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тимпанометр (импедансометр) GSI 38 v.1 или эквивалент. | Соответствие. Указать модель. |  |
|  | Производитель, страна производства. | Указать. |  |
| 1. | Разрешительные документы: | Наличие. |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие. |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия | Наличие. |  |
| 2. | Перечень и технические требования к основным параметрам и характеристикам |  |  |
| 2.1. | Тимпанометрия |  |  |
| 2.1.1. | Испытательный тон (стимул) | Соответствие. |  |
|  | Частота: | 226 Гц ±3% |  |
|  | Уровень: | 85,5 дБ Зв. Давления ± 2,0 дБ в полости 2 см3 |  |
|  | Гармонические искажения: | <5% |  |
| 2.1.2 | Адмитанс | Соответствие. |  |
|  | Некомпенсированная величина (ECV + Tymp Peak): | от 0,0 до 5,0 см3 |  |
|  | Компенсированная величина: | от 0 до 1,5 см3; от 0 до 3,0 см3 |  |
| 2.1.3. | Давление | Соответствие |  |
|  | Допустимый объем: | от 0,2 до 5,0 см3 |  |
|  | Диапазон: | от +200 до -400 дПа |  |
|  | Точность: | большее из ±10 дПа, либо 15% |  |
|  | Скорость изменения: | 600 дПа/с, 200 дПа/с около пика для обеспечения точности. |  |
|  | Направление изменения: | от положительного к отрицательному |  |
| 2.1.4 | Время получения тимпанограммы Не более | 1 секунды |  |
| 2.1.5. | Градиент | Соответствие |  |
|  | Ширина тимпанограммы по давлению на уровне | 50% от пика податливости |  |
| 2.1.6. | Корректировка калибровки по высоте над уровнем моря позволяет оператору самостоятельно отрегулировать прибор без участия квалифицированного технического персонала. | Соответствие. |  |
| 2.1.7. | Рамка нормальной тимпанограммы на экране дисплея | от -150 декаПа до +100 декаПа |  |
|  |  | от 0,2 см3 до 1,4 см3 |  |
| 2.2 | Рефлекс | Соответствие |  |
|  | Частоты: | 500, 1000, 2000, 4000 Гц |  |
|  | Точность: | ±3% |  |
|  | Общие гармонические искажения: | <5% |  |
|  | Время нарастания/спада | 5-10 мс |  |
|  | Уровни стимула: | IPSI: 500 и 4000 Гц; 80, 90 100 дБ 1000 и 2000 Гц; 85, 95, 105 дБ |  |
| 2.3 | Давление: автоматически на уровне максимума податливости | со сдвигом -20 дПа |  |
| 2.4 | Время исследования: | от 2 до 12 с |  |
| 2.5. | Внутренняя память | На 8 исследований |  |
| 2.6. | Режим программирования | Наличие. |  |
|  | Результаты исследования рефлекса можно вызывать на экран и распечатывать в трех различных вариантах: - дБ уровня громкости при рефлексе + кривая; -только дБ уровня громкости при рефлексе; -рефлекс есть/нет. | Соответствие. |  |
|  | Вывод на печать заголовка: - длина заголовка не менее | 35 знаков. |  |
| 3. | Дополнительные технические требования |  |  |
| 3.1. | Встроенный в прибор термопринтер. | Наличие. |  |
| 3.2 | Размеры прибора: (Ш х Г х В) | 34 x 36 x 10 см |  |
| 3.3 | Вес прибора: | 4,5 кг нетто 6,4 кг в упаковке |  |
| 3.4. | Штатная скобка (калибруется в составе зонда) для устранения попадания ушной серы внутрь зонда и удобства его чистки | Соответствие. |  |
| 4. | Гарантийные обязательства |  |  |
| 4.1 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев с момента поставки прибора заказчику. |  |
| 5. | Монтаж, пуско-наладка, гарантийное обслуживание сервисным центром расположенным на территории Пермского края. | Наличие. (указать название, адрес, № лицензии и срок действия). |  |

Главный врач 					Чернышова О.Е.