ПРОТОКОЛ № 4

- рассмотрения и оценки котировочных заявок на  поставку медицинского оборудования тимпанометра (импедансометра) для Муниципального   учреждения здравоохранения

- «Городская детская поликлиника № 4»

- г. Пермь	             «16» марта 2009 года

- На заседании постоянно действующей котировочной комиссии по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4» (далее Комиссии) ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель  Комиссии	Чернышова О.Е.  –  главный врач

Члены Комиссии:			              Морозова Е.Н. –  зам. главного врача по ЭВ

Цуриф В.Э.   -  директор

Филинова Т.П. – старшая медсестра

Ежова А.А. – менеджер

Секретарь                                                   Кадочникова Н.С. - экономист

Повестка заседания:

- Рассмотрение и оценка котировочных заявок на поставку медицинского оборудования – тимпанометра (импедансометра) для МУЗ «Городская детская поликлиника  № 4», извещение № 4 от 05.03.2009г. (размещено в сети Интернет 05.03.2009г).

Существенные условия контракта:

1.   Начальная (максимальная) цена контракта 200 000,00 рублей (Двести тысяч рублей 00 копеек).

Обязательным является наличие сертификата соответствия на поставляемый товар.

Кроме поставки оборудования  необходимо выполнение вспомогательных услуг в пятидневный срок после поставки: монтаж и установка, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала.  Выполнение вспомогательных услуг может быть выполнено поставщиком как самостоятельно, так и с привлечением субподрядных организаций, обладающих (при необходимости) соответствующими лицензиями.

2.  Место доставки товара – г. Пермь, ул. М.Рыбалко,44, кабинет главной медсестры Филиновой Т.П. Время – не позднее 16 часов.

Условие доставки – транспортом Поставщика.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

3.   Срок поставки – в течение двух недель со дня заключения муниципального контракта.

Цена товара остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать в себя: все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, а также расходы на предоставление вспомогательных услуг.

4.  Сроки и условия оплаты товара. Оплата товара осуществляется безналичным перечислением денежных средств на р/счет Исполнителя в течение 20 банковских дней при наличии акта приема – передачи товара, счет – фактуры, товаротранспортной накладной с отметкой материально – ответственного лица ЗАКАЗЧИКА о принятии товара, заверенной печатью, акта ввода оборудования в эксплуатацию.

На момент окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении № 4 от 05.03.2009г. (до 12 часов 00 минут 13.03.2009г.) поступило 3 (Три) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

Участники размещения заказа:

| № П№ п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | ИП Бузмаков Валерий Юрьевич | 200 000,00 | 7 - 09 |
| 22. | ООО «Медицинская компания «Полимед» | 199 500,00 | 8 - 09 |
| 33. | ООО «МК «ТехноМедика» | 147 581 | 9 - 09 |

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

# 1. Признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок следующим участникам размещения заказа:

ИП Бузмаков Валерий Юрьевич

ООО «Медицинская компания «Полимед»

2. Признать  котировочную заявку не соответствующую требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

ООО  МК «ТехноМедика»

В соответствии со ст. 47 ч. 3 котировочная заявка отклонена из-за несоответствия предложенного оборудования  требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, а именно прибор АИ-02 не является эквивалентом CSI 38 v.1  по следующим  параметрам и характеристикам:

1) Скорость измерения давления ограничена 200дПа/с  (п. 2.1.3 технического задания)

2) Не выдает рамку нормальной тимпанограммы на экране дисплея (п. 2.1.7 технического задания)

3) Нет внутренней памяти на 8 исследований (п. 2.5 технического задания)

4) Нет требуемых режимов программирования (п.2.6 технического задания)

5) Нет встроенного термопринтера (3.1 технического задания)

6) Нет штатной скобы (п. 3.4. технического задания)

3.Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником:  ООО «Медицинская компания «Полимед» и составила 199  500,00 рублей (Сто девяносто девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

4. Признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Медицинская компания «Полимед».

Цена муниципального контракта,  руб.: составила 199  500,00 рублей (Сто девяносто девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

5. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем: ИП Бузмаков Валерий Юрьевич. Цена муниципального контракта, руб.:  составила 200 000,00 рублей (Двести тысяч  рублей 00 копеек).

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru).

Подписано котировочной комиссией.

Заказчик: МУЗ «ГДП №4»

Главный врач                                    ______________________   Чернышова О.Е.