Приложение  № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 28 от 20.03.2009 г.

Техническое задание

на поставку стентов для эндопротезирования пищеварительного тракта

| № п/п | Наименование товара | Код ОКП | Требование к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стент пищеводный Boubella-E (или эквивалент) без антирефлюксного клапана. | 944480 | 1. Должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 2. Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 3. Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 4. Должен обладать высокой расширяющей силой. 5. Гибкость тела стента - 80 градусов. 6. Общая длина стента - 120 мм. 7. Стент состоит из: 7.1. Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1. Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2. Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3. Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2. Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1. Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2. Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3. Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3. Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1. Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2. Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3. Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1. Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2. Диаметр футляра 28F в дистальной части и диаметр футляра 20F в проксимальной части. 3. Длина футляра 75 см. 4. В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5. В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6. Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7. Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. 8. Стент вместе с системой доставки должен быть упакован в пластиковую форму обеспечивающая сохранность перевозки. Пластиковая форма должна быть упакована в картонную коробку из двойного картона. | Шт. | 3 |
| 2 | Стент пищеводный Boubella-E (или эквивалент) без антирефлюксного клапана. | 944480 | 1. Должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 2. Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 3. Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 4. Должен обладать высокой расширяющей силой. 5. Гибкость тела стента - 80 градусов. 6. Общая длина стента - 135 мм. 7. Стент состоит из: 7.1. Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1. Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2. Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3. Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2. Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1. Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2. Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3. Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3. Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1. Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2. Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3. Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1. Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2. Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3. Длина футляра 75 см. 4. В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5. В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6. Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7. Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. 8. Стент вместе с системой доставки должен быть упакован в пластиковую форму обеспечивающая сохранность перевозки. Форма должна быть упакована в картонную коробку из двойного картона. | Шт. | 1 |
| 3 | Стент пищеводный Boubella-E (или эквивалент) с антирефлюксным клапаном | 944480 | 1. Должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 2. Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 3. Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 4. Должен обладать высокой расширяющей силой. 5. Гибкость тела стента - 80 градусов. 6. Общая длина стента - 135 мм. 7. Стент состоит из: 7.1. Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1. Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2. Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3. Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2. Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1. Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2. Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3. Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3. Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1. Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2. Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3. Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1. Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2. Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3. Длина футляра 75 см. 4. В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5. В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6. Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7. Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. 8. Стент вместе с системой доставки должен быть упакован в пластиковую форму обеспечивающая сохранность перевозки. Форма должна быть упакована в картонную коробку из двойного картона. | Шт. | 2 |
| 4 | Стент пищеводный Boubella-E (или эквивалент) с антирефлюксным клапаном | 944480 | 1. Должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 2. Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 3. Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 4. Должен обладать высокой расширяющей силой. 5. Гибкость тела стента - 80 градусов. 6. Общая длина стента - 165 мм. 7. Стент состоит из: 7.1. Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1. Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2. Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3. Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2. Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1. Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2. Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3. Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3. Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1. Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2. Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3. Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1. Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2. Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3. Длина футляра 75 см. 4. В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5. В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6. Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7. Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. 8. Стент вместе с системой доставки должен быть упакован в пластиковую форму обеспечивающая сохранность перевозки. Форма должна быть упакована в картонную коробку из двойного картона. | Шт. | 2 |
| 5 | Стент пищеводный Boubella-E (или эквивалент) с антирефлюксным клапаном. | 944480 | 1. Должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 2. Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 3. Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 4. Должен обладать высокой расширяющей силой. 5. Гибкость тела стента - 80 градусов. 6. Общая длина стента - 150 мм. 7. Стент состоит из: 7.1. Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1. Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2. Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3. Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2. Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1. Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2. Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3. Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3. Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1. Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2. Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3. Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1. Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2. Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3. Длина футляра 75 см. 4. В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5. В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6. Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7. Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. 8. Стент вместе с системой доставки должен быть упакован в пластиковую форму обеспечивающая сохранность перевозки. Форма должна быть упакована в картонную коробку из двойного картона. | Шт. | 2 |
| 6 | Стент пищеводный Boubella-E (или эквивалент) без антирефлюксного клапана | 944480 | 1. Должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 2. Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 3. Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 4. Должен обладать высокой расширяющей силой. 5. Гибкость тела стента - 80 градусов. 6. Общая длина стента - 150 мм. 7. Стент состоит из: 7.1. Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1. Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2. Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3. Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2. Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1. Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2. Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3. Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3. Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1. Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2. Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3. Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1. Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2. Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3. Длина футляра 75 см. 4. В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5. В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6. Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7. Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. 8. Стент вместе с системой доставки должен быть упакован в пластиковую форму обеспечивающая сохранность перевозки. Форма должна быть упакована в картонную коробку из двойного картона. | Шт. | 2 |
|  |  |  | Итого, сумма позиций с 1 по 6, руб.: |  |  |