Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25-09 от «25» марта  2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  приобретение медицинского оборудования.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6»  614107,г.Пермь,ул.Грачёва,12, тел./факс:  8(342) 260-44-75; 260-36-13 (Отдел закупок)

электронная почта (e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Источник финансирования: за счёт предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (средства от проведения УМО работников, занятых  на работах с вредными производственными факторами)

Предмет котировочного запроса: приобретение медицинского оборудования:

Аппаратно-програмный комплекс «Андро-Гин»

Количество штук: 1 шт

Место  поставки:  614107,г.Пермь, ул.Грачёва,12, отделение платных услуг.

Период  поставки: в течение 30 календарных дней после подписания  контракта.

Максимальная цена контракта – 246 000,00  рублей (Двести сорок шесть тысяч рублей 00 коп.)

Аппаратно – программный комплекс «Андро-Гин» или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав аппарата: - Аппарат «Андро-Гин» - Ректальный (вагинальный) зонд электростимуляции, магнито – лазерной терапии - Уретральные катетеры электростимуляции - Накожный нейростимулятор - Накожный магнитно-лазерный стимулятор - Очки цветоритмотерапии - Программное обеспечение | Наличие |
| 2 | Назначение | Лечение заболеваний мочеполовой сферы мужчин и женщин |
| 3 | Показания | Урологические и гинекологические заболевания |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие (при поставке товара) |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие (при поставке товара) |
| 3. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Наличие(при поставке товара) |
| 4. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Длина волны излучения, мкм: - полупроводникового лазерного - светодиодного | 0,8÷0,9 0,9÷1,0 |
| 2. | Суммарная мощность полупроводникового лазера и светодиодного излучателя, мВт | Не менее 7 |
| 3. | Магнитная индукция, мТл: - в излучателе магнитно-лазерном внутриполостном - в кольцеобразном магните излучателя накожного | Не менее 15 Не менее 40 |
| 4. | Регулировка тока в импульсе блока внутриполостной электростимуляции, мА | В пределах от 0 до 100 |
| 5. | Период следования пачек импульсов и пауз для блока внутриполостной электростимуляции | В пределах 1 – 10 сек. с интервалом в 1 сек. |
| 6. | Модуляция по частоте последовательности ассиметричных биполярных импульсов для блока внутриполостной электростимуляции, Гц | Не менее 10, не более 120 |
| 7. | Регулировка тока в импульсе блока накожной электростимуляции, мА | В пределах от 0 до 100 |
| 8. | Период следования пачек импульсов и пауз блока накожной электростимуляции | В пределах 1 – 10 сек. с интервалом в 1 сек. |
| 9. | Модуляция по частоте последовательности биполярных ассиметричных импульсов блока накожной электростимуляции, Гц | Не менее 10, не более 120 |
| 10. | Отображение выбранных видов терапевтического воздействия и их параметров | На информационном табло, на передней панели |
| 11. | Непрерывный режим работы | Не более 8 часов с перерывом не менее 10 мин. |
| 12. | Напряжение, В/Гц | 220±22/50 |
| 13. | Масса, кг | Не более 10 |
| 14. | Площадь, занимаемая комплексом с принадлежностями, кв. м | Не более 1,5 |
| 15. | Средняя наработка на отказ, ч | Не менее 5 000 |
| 16. | Средний срок службы, лет | Не менее 5 |

В случае согласия принять участие в запросе котировок, предлагаем представить котировочную заявку по форме приложения № 1 до 16 часов 00 мин. 1 апреля 2009 года.

Заявки на участие в котировке цен принимаются по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем –  до 6 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Форма котировочной заявки  – Приложение №1

Проект Муниципального контракта – Приложение № 2.

# Главный  врач                                                                                                Ф.А. Гилёва