Приложение № 2

к извещению Кт №  19-03/04

от «03» апреля 2009 года

Техническое задание

на поставку шунтирующих систем для лечения гидроцефалии

CODMAN или эквивалент

| Характеристики товара | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
| Шунтирующая система CODMAN или эквивалент для лечения гидроцефалии с клапаном с плоским дном стандартного размера, низкого давления |  |
| Клапан с плоским дном для установки на кость черепа | 1 шт. |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 40 |
| Колебание давления в пределах, мм H20 | +/- 10 |
| Высота профиля клапана, мм | не более 7,6 |
| Длина клапана без коннекторов, мм | не более 40 |
| Ширина клапана, мм | не более 12,1 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды, указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер | 1 шт. |
| Длина вентрикулярного катетера, см | не менее 14 |
| Внутренний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не менее 1,4 |
| Внешний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не более 2,7 |
| Маркеры длины вентрикулярного катетера | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер открытым концом | 1 шт. |
| Внутренний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не менее 1,0 |
| Внешний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не более 2,2 |
| Длина перитонеального катетера с открытым концом, см | не менее 120 |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Шунтирующая система CODMAN или эквивалент для лечения гидроцефалии с клапаном с плоским дном стандартного размера, среднего давления |  |
| Клапан с плоским дном для установки на кость черепа | 1 шт. |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 70 |
| Колебание давления в пределах, мм H20 | +/- 10 |
| Высота профиля клапана, мм | не более 7,6 |
| Длина клапана без коннекторов, мм | не более 40 |
| Ширина клапана, мм | не более 12,1 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды, указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер | 1 шт. |
| Длина вентрикулярного катетера, см | не менее 14 |
| Внутренний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не менее 1,4 |
| Внешний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не более 2,7 |
| Маркеры длины вентрикулярного катетера | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом | 1 шт. |
| Внутренний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не менее 1,0 |
| Внешний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не более 2,2 |
| Длина перитонеального катетера с открытым концом, см | не менее 120 |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Шунтирующая система CODMAN или эквивалент для лечения гидроцефалии с клапаном с плоским дном стандартного размера, средне-высокого давления |  |
| Клапан с плоским дном для установки на кость черепа | 13 шт. |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 100 |
| Колебание давления в пределах, мм H20 | +/- 10 |
| Высота профиля клапана, мм | не более 7,6 |
| Длина клапана без коннекторов, мм | не более 40 |
| Ширина клапана, мм | не более 12,1 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды, указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер | 13 шт. |
| Длина вентрикулярного катетера, см | не менее 14 |
| Внутренний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не менее 1,4 |
| Внешний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не более 2,7 |
| Маркеры длины вентрикулярного катетера | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом | 13 шт. |
| Внутренний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не менее 1,0 |
| Внешний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не более 2,2 |
| Перитонеальный катетер с открытым концом длиной, см | не менее 120 |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Шунтирующая система CODMAN или эквивалент для лечения гидроцефалии у новорожденных с микроклапаном, средне-высокого давления, с катетерами, пропитанными антибиотиками |  |
| Микроклапан с плоским дном для установки на кость черепа | 5 шт. |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 100 |
| Колебание давления в пределах, мм H20 | +/- 10 |
| Высота профиля клапана не более, мм | 4,32 |
| Длина клапана без коннекторов, мм | не более 23,62 |
| Отклонение от указанной длины клапана без коннекторов в диапазоне, мм | +/-0.25 |
| Ширина клапана без коннекторов, мм | не более 8,64 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды, указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер, пропитанный антибиотиками | 5 шт. |
| Длина вентрикулярного катетера, см | не менее 14 |
| Внутренний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не менее 1,4 |
| Внешний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не более 2,7 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина | наличие |
| Выделение антибиотиков после имплантации в течение, дней | не менее 28 |
| Маркеры длины вентрикулярного катетера | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом, пропитанный антибиотиками | 5 шт. |
| Внутренний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не менее 1,0 |
| Внешний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не более 2,2 |
| Длина перитонеального катетера с открытым концом, см | не менее 120 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина | наличие |
| Выделение антибиотиков после имплантации в течение, дней | не менее 28 |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |

Главный врач								Д.В. Антонов