## Лист1
Приложение №1
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Высокочастотный электрохирургическй аппарат типа ЭХВЧ-350-03 «ФОТЕК» или эквивалент | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сертификат | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 5 | Параметры электропитания:
| 6 | Напряжение сети, В | 220 | Указать
| 7 | Переменный ток частотой, Гц | 50 | Указать
| 8 | Номинальная выходная мощность не менее, Вт | 350 | Указать
| 9 | Вес блока управления не более, кг | 4 | Указать
| 10 | Гарантия на блок управления не менее, лет | 3 | Указать
| 11 | Специальные требования
| 12 | Контактная и бесконтактная коагуляция биологических тканей в монополярных режимах с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей | Наличие
| 13 | Деструкция нежизнеспособных тканей и патологических образований | Наличие
| 14 | Чистое рассечение тканей без коагуляции | Наличие
| 15 | Рассечение тканей с коагуляцией | Наличие
| 16 | Биполярная коагуляция | Наличие
| 17 | Биполярное рассечение тканей с коагуляцией | Наличие
| 18 | Монополярных режима не менее | 4 | Указать
| 19 | - чистое резание – резание без коагуляции | Наличие
| 20 | - резание с коагуляцией | Наличие
| 21 | - мягкая (плавная) коагуляция – щадящая коагуляция с плавным увеличением толщины коагулянта | Наличие
| 22 | - бесконтактная монополярная коагуляция с возможностью контактного резания с глубокой коагуляцией | Наличие
| 23 | Биполярных режима не менее | 2 | Указать
| 24 | Биполярная коагуляция | Наличие
| 25 | Биполярное резание с коагуляцией | Наличие
| 26 | Чистое резание - резание без коагуляции (эффект радиоволны) | Наличие
| 27 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не менее, Вт | 300 | Указать
| 28 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 1300 | Указать
| 29 | Монополярное резание с коагуляцией | Наличие
| 30 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не менее, Вт | 350 | Указать
| 31 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 1300 | Указать
| 32 | Мягкая (плавная) монополярная коагуляция | Наличие
| 33 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не манее, Вт | 100 | Указать
| 34 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 800 | Указать
| 35 | Бесконтактная монополярная коагуляция с функцией контактного резания с глубокой коагуляцией | Наличие
| 36 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не менее, Вт | 150 | Указать
| 37 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 7000 | Указать
| 38 | Биполярная коагуляция | Наличие
| 39 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 100 Ом не менее, Вт | 120 | Указать
| 40 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не более, В | 650 | Указать
| 41 | Биполярное резание с коагуляцией | Наличие
| 42 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 100 Ом не менее, Вт | 120 | Указать
| 43 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 800 | Указать
| 44 | Рабочая частота во всех режимах, кроме режима бесконтактной коагуляции, кГц | 440 | Указать
| 45 | Рабочая частота при разомкнутой цепи в режиме монополярной бесконтактной коагуляции не более, кГц | 350 | Указать
| 46 | Работа аппарата с односекционным нейтральным элетродом с контролем целостности его цепи | Наличие
| 47 | Работа аппарата с двухсекционым нейтральным электродом с контролем присоединения нейтрального электрода к телу пациента . | Наличие
| 48 | Система установки повышенной выходной мощности в начальной фазе разреза - ППС (Пиковая Пусковая Система) | Наличие
| 49 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи плёночно-контактных кнопок | Наличие
| 50 | Независимая регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией в ваттах | Наличие
| 51 | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие
| 52 | Активация монополярных рабочих режимов двухклавишной педалью | Наличие
| 53 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие
| 54 | Активация биполярных рабочих режимов одноклавишной биполярной педалью | Наличие
| 55 | Активация биполярных рабочих режимов двухклавишной биполярной педалью | Наличие
| 56 | Возможность подключения аппарата аргоноплазменной коагуляции для совместной работы | Наличие
| 57 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие
| 58 | Уровень безопасности
| 59 | Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 ) | Наличие
| 60 | Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление) | Наличие
| 61 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие
| 62 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие
| 63 | Наличие на корпусе аппарата рекомендаций по режимам и мощностям для применяемых инструментов | Наличие
| 64 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие
| 65 | Комплектация
| 66 | Е354В ВЧ электрохирургический блок, 350 Вт; моно-рез: ЧИСТОЕ, СМЕСЬ; моно-коаг: МЯГКАЯ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ, БИ-СМЕСЬ; пуск с руки, 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 67 | ЕР202 Педаль двухклавишная, 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 68 | ЕР204 Педаль двухклавишная биполярная, 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 69 | ЕН231 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (240 х 170 мм, 408 см кв.), 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 70 | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м), 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 71 | ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 72 | ЕН346 Держатель монополярных электродов с кнопками управления (длина кабеля 3 м), 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 73 | ЕН330Е Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 74 | ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм), 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 75 | ЕМ105 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм), 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 76 | ЕМ105-1 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 77 | ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 78 | ЕМ101C Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips(4 мм, длина 28 мм, с изоляцией), 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 79 | ЕМ155 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм), шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 80 | ЕМ172 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм), шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 81 | ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 82 | ЕМ157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 83 | ЕМ162-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 84 | ЕМ163-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 85 | ЕМ165-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 86 | ЕМ166-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 87 | ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 88 | ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 89 | ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 90 | ЕМ151C Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией), 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 91 | ЕМ141 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 150 мм, с изоляцией, с фиксацией), 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 92 | ЕМ251ССЕ Биполярный пинцет прямой для общей хирургии CLEANTips (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); "евростандарт", 1 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
2 | 1 | Высокочастотный электрохирургическй аппарат типа ЭХВЧ-80-02 «ФОТЕК» или эквивалент | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сертификат | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 5 | Параметры электропитания:
| 6 | Напряжение сети, В | 220 | Указать
| 7 | Переменный ток частотой, Гц | 50 | Указать
| 8 | Номинальная выходная мощность не менее, Вт | 80 | Указать
| 9 | Вес блока управления не более, кг | 3 | Указать
| 11 | Специальные требования
| 12 | Рассечение биологических тканей без коагуляции | Наличие
| 13 | Рассечение биологических тканей с коагуляцией | Наличие
| 14 | Выпаривание биологических тканей (вапоризация) | Наличие
| 15 | Контактная и бесконтактная коагуляция тканей в монополярном режиме с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей | Наличие
| 16 | Деструкция нежизнеспособных тканей и патологических образований | Наличие
| 17 | Контактная коагуляця в биполярном режиме с целью остановки кровотечения | Наличие
| 18 | Монополярных режима не менее | 4 | Указать
| 19 | - монополярное резание без коагуляции | Наличие
| 20 | - монополярное резание с коагуляцией с возможностью выполнения вапоризации (выпаривания) мягких биологических тканей | Наличие
| 21 | - монополярная мягкая плавная коагуляция | Наличие
| 22 | - монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие
| 23 | Биполярных режима | 1 | Указать
| 24 | Монополярное резание без коагуляции | Наличие
| 25 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не менее, Вт | 80 | Указать
| 26 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 700 | Указать
| 27 | Монополярное резание с коагуляцией | Наличие
| 28 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом не менее, Вт | 80 | Указать
| 29 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | 1200 | Указать
| 30 | Монополярная плавная коагуляция | Наличие
| 31 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не менее, Вт | 80 | Указать
| 32 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | 1200 | Указать
| 33 | Монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие
| 34 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом не менее, Вт | 30 | Указать
| 35 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 2500 | Указать
| 36 | Биполярная коагуляция | Наличие
| 37 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не менее, Вт | 80 | Указать
| 38 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 700 | Указать
| 39 | Рабочая частота во всех режимах, кроме режима монополярной бесконтактной коагуляции , кГц | 440 | Указать
| 40 | Рабочая частота при разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции не более, кГц | 600 | Указать
| 41 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи поворотных ручек | Наличие
| 42 | Плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие
| 43 | Активация всех рабочих режимов одноклавишной педалью | Наличие
| 44 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие
| 45 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие
| 46 | Уровень безопасности
| 47 | Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 ) | Наличие
| 48 | Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление) | Наличие
| 49 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие
| 50 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие
| 51 | Наличие на корпусе аппарата рекомендаций по режимам и мощностям для применяемых инструментов | Наличие
| 52 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие
| 53 | Комплектация
| 54 | Е80МВ ВЧ электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки, 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 55 | ЕР201 Педаль одноклавишная, 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 56 | ЕН232 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 57 | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 58 | ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм), 4 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 59 | ЕН330Е Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м), 4 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 60 | ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 61 | ЕМ105 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 62 | ЕМ105-1 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 63 | ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 4 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 64 | ЕМ101C Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips(4 мм, длина 28 мм, с изоляцией), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 65 | ЕМ155 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 66 | ЕМ172 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 67 | ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 4 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 68 | ЕМ157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 69 | ЕМ162-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 70 | ЕМ163-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 71 | ЕМ165-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 72 | ЕМ166-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 73 | ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 4 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 74 | ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 4 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 75 | ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 4 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 76 | ЕМ151C Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 77 | ЕМ141 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 150 мм, с изоляцией, с фиксацией), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
| 78 | ЕМ251ССЕ Биполярный пинцет прямой для общей хирургии CLEANTips (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); "евростандарт", 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами и инструкцией по эксплуатации на русском языке. |  |  | Наличие
Обучающие видеоматериалы |  |  | Наличие
Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке, разгрузке и установке товара, все налоги (в т.ч. НДС), затраты на складские расходы, таможенные пошлины, сборы и другие платежи, связанные с выполнением условий контракта. |  |  | Наличие
Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие
Год выпуска не ранее |  |  | 2009 | Указать
Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию |  |  | 36 месяцев | Указать
Объем гарантии, % |  |  | 100 | Указать
Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие
Официальное подтверждение гарантийного срока обслуживания от производителя на поставляемое оборудование |  |  | Наличие/Подтвердить документально
Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие
Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  |  | Наличие
После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  |  | Наличие
Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара не более, дней с момента заключения контракта |  |  | 30 | Указать