## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 (или эквивалент)
2 | Производитель, страна происхождения | Указать
3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать №, срок действия
4 | Сертификат соответствия | Наличие | Указать №, срок действия
5 | Год выпуска, не ранее | 2009
6 | Материал наружных панелей | Нержавеющая сталь AISI 430P
7 | Толщина материала наружных панелей не менее, мм | 1
8 | Материал камеры | Нержавеющая сталь 12Х18Н10ТP
9 | Толщина материала камеры не менее, мм | 4
10 | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | Наличие
11 | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | Наличие
12 | Материал крышки камеры | Нержавеющая сталь 12Х18Н10ТP
13 | Толщина материала крышки камеры не менее, мм | 10
14 | Термозащитный кожух на крышке | наличие
15 | Материал термозащитного кожуха | Нержавеющая сталь 12Х18Н10ТP
16 | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | Нержавеющая сталь 12Х18Н10ТP
17 | Объем стерилизационной камеры, л | 100
18 | Размеры стерилизационной камеры, мм (диаметр х глубина) | 400 х 830
19 | Внешние размеры, мм (ДхШхВ) | 1170 х 604 х 1445
20 | Высота загрузки, мм | 785
21 | Вес нетто, кг | 230
22 | Мощность, кВт | 14
23 | Напряжение питания | 380В
24 | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15.87
25 | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе | Наличие
26 | Фильтр бакериальной очистки | Наличие
27 | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | Наличие
28 | Заливка воды в парогенератор может производиться вручную | Наличие
29 | Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | Наличие
30 | Управление и режимы:
31 | Управление полуавтоматическое | Наличие
32 | Стандартные режимы:
33 | - 1 (температура-давление-время) | 132°С – 0,2 МПа – 20 мин.
34 | - 2 (температура-давление-время) | 120°С – 0,11 МПа – 45 мин.
35 | Точность поддержания стерилизационной температуры,, °С | +2
36 | Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | гравитационная продувка
37 | Вакуумная сушка стерилизуемых изделий | Наличие
38 | Вакуумная сушка осуществляется за счет | Конденсатора
39 | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов не более, % | 2
40 | Система безопасности:
41 | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | Наличие
42 | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | Наличие
43 | Комплектация:
44 | Комплект запасных частей | Наличие
45 | Стерилизационные коробки на 18л для размещения стерилизуемых изделий не менее, шт. | 4
46 | Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. | Наличие
47 | Документация на русском языке | Наличие
50 | Стоимость за ед., руб. | Указать
51 | Количество, ед.. | 2 | 2
52 | Сумма, руб. | Указать | 0