## Лист2
Приложение № 6
к документации об аукционе
Техническое задание
Стерилизатор паровой ГП-400-1 (или эквивалент)
№ п/п | Характеристики, наименования и комплектация | Требуемые характеристики, наименования и комплектация
1 | 2 | 3
1 | Стерилизатор паровой | ГП-400-1 (или эквивалент)
1.1 | Внешние размеры стерилизатора парового, мм (ДхШхВ) | 1320х1000х1800
1.2 | масса стерилизатора, не более, кг | 900
1.3 | Напряжение питания | 380В ± 10%
1.4 | Род тока | Переменный, трехфазный
1.5 | Частота, Гц | 50
2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
3 | Сертификат соответствия | Наличие
4 | Год выпуска, не ранее | 2009
5 | Вспомогательные услуги | Монтаж, и установка оборудования, пуско-наладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж персонала Заказчика.
6 | Срок поставки медицинского оборудования | в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.
7 | Срок гарантии не менее, месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12
8 | Инструкция на русском языке | Наличие
9 | Объем гарантии на медицинское оборудование, % | 100
10 | Комплектация:
11 | Стерилизационная камера | Наличие
11.1 | Объем стерилизационной камеры, л | 400
11.2 | Размеры стерилизационной камеры, мм (ДхШхВ) | 900х630х710
11.3 | Высота загрузки, мм | 850
11.4 | Полки из нержавеющей стали внутрь стерилизационной камеры, не менее | 3 шт
11.5 | Потребляемая мощность, кВА | 45
11.6 | Материал стерилизационной камеры | Нержавеющая сталь 12Х18Н10ТP
11.7 | Толщина материала камеры не менее, мм | 4
11.8 | Материал камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | Наличие коррозионной стойкости
11.9 | Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | Наличие гравитационной продувки
11.10 | Система подачи воздуха в стерилизационную камеру | Наличие, через фильтр бактериальной очистки
12 | Парогенератор
12.1 | количество режимов стерилизации | Не менее 2х
12.2 | 1 (температура-давление-время) | 132°С±2 – 0,2 МПа – 20 мин.
12.3 | 2 (температура-давление-время) | 120°С±2 – 0,11 МПа – 45 мин.
12.4 | Управление | Наличие, полуавтоматическое
12.5 | Клавиатура для управления | Наличие, влагозащитная
12.6 | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 50
13 | Система безопасности:
13.1 | Блокировка включения при открытой двери | Наличие
13.2 | Автоматическая блокировка дверей во время выполнения программы | Наличие
13.3 | Автоматическая блокировка дверей при наличии давления в камере | Наличие
13.4 | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | Наличие
13.5 | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | Наличие
13.6 | Ручное управление в аварийных ситуациях | наличие
14 | Комплект запасных частей | Наличие
15 | Инструмент и принадлежности | Парогастиель, ключ торцевой, устройство для смазки
16 | Тележка (шт.), размеры тележки (ДхШхВ), мм | (1), 1070х485х1165
17 | Контейнер (шт.), размеры контейнера (ДхШхВ), мм | (1), 820х574х630