Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 13 от «28» мая 2009 г.

Техническое задание

1. Электростимулятор офтальмологический микропроцессорный

| № п/п | Параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики | Предлагаемые параметры и характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростимулятор офтальмологический микропроцессорный | Соответствие. Указать модель. |  |
| 2 | Назначение аппарата | Для чрезкожной электростимуляции сетчатки зрительного нерва. Применяется для диагностики и лечения косоглазия, атрофии зрительного нерва, дистрофии сетчатки, пигментного ретинита, спазма аккомодации, амблиопии. |  |
| 3 | Производитель, страна производства | Указать. |  |
| 4 | Разрешительные документы: | Наличие. |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие. |  |
| 4.2 | Сертификат соответствия | Наличие. |  |
| 5. | Перечень и технические требования к основным параметрам и характеристикам |  |  |
| 5.1. | Количество каналов | 2 |  |
| 5.2. | Форма импульсов — прямоугольные отрицательной полярности или биполярные |  |  |
| 5.2.1. | F1 Длительность импульса | 1-256 мс, 5% |  |
| 5.2.3. | F2 Частота следования импульсов | 1-75 Гц, 5% |  |
| 5.2.4. | F3 Количество импульсов в пачке | 1-256 |  |
| 5.2.5. | F4 Длительность интервала между пачками | 0,1-25,6 с 5% |  |
| 5.2.6. | F5 Количество пачек | 1-256 |  |
| 5.2.7. | F6 Длительность интервала между сериями | 1-256 с, 5% |  |
| 5.2.8. | F7 Количество серий | 1-256 |  |
| 5.2.9. | F8 Амплитуда импульсов | 0-999 мкА, 5% (на нагрузке до 15 кОм) |  |
| 5.3. | Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |  |
|  | Электропитание | сеть 50 Гц, 220±10 В через преобразователь напряжения 9 В |  |
|  | Ток утечки на корпус, не более | 0,25 мА |  |
|  | Режим работы | 16 ч в сутки |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 200×200 × 50 |  |
|  | Масса изделия, кг, не более | нетто – 0,8; брутто – 1 |  |
| 6 | Срок поставки, не более | 1 месяца, со дня заключения муниципального контракта. |  |
| 7 | Эксплуатационные документы на русском языке (паспорт и руководство пользователя) | Наличие. |  |
| 8 | Гарантийные обязательства |  |  |
| 8.1 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев с момента поставки прибора заказчику |  |
| 8.2. | Пуско-наладка, гарантийное обслуживание сервисным центром расположенным на территории г. Перми. | Наличие. (указать название, адрес, № лицензии и срок действия). |  |
|  | Цена, руб. | Указать. |  |

2. Аппарат для лазеротерапии

| № п/п | Параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики | Предлагаемые параметры и характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для лазеротерапии | Соответствие. Указать модель. |  |
| 2 | Назначение аппарата | Для лечения амблиопии, спазма аккомодации, кровоизлияний, сосудистых заболеваний и любых воспалительных заболеваний глаз, сопровождающихся явлениями отека. |  |
| 3 | Лечебный эффект | Основан на импульсном воздействии низкоинтенсивнoго излучения полупроводникового лазера расфокусированным красным пятном и формировании в нем специальной микроструктуры чередующихся темных и светлых пятен (спекл-поля). |  |
| 4 | Возможность состыковки с аппаратом "Атос" для магнитолазерного воздействия. | Наличие. |  |
| 5 | Производитель, страна производства | Указать. |  |
| 6. | Разрешительные документы: | Наличие. |  |
| 6.1. | Регистрационное удостоверение | Наличие. |  |
| 6.2. | Сертификат соответствия | Наличие. |  |
| 7. | Перечень и технические требования к основным параметрам и характеристикам |  |  |
| 7.1. | Длина волны излучения, мкм | 0,66 - 0,67 |  |
| 7.2. | Интенсивность излучения, мВт | ступенчато меняется от 0,4 до 1 |  |
| 7.3. | Частота модуляции луча, Гц | 0,5; 1; 10 |  |
| 7.4. | Вес, кг, не более | 2 |  |
| 8 | Срок поставки, не более | 1 месяца, со дня заключения муниципального контракта |  |
| 9 | Эксплуатационные документы на русском языке (паспорт и руководство пользователя) | Наличие. |  |
| 10 | Гарантийные обязательства |  |  |
| 10.1. | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев с момента поставки прибора заказчику. |  |
| 10.2. | Пуско-наладка, гарантийное обслуживание сервисным центром расположенным на территории г. Перми. | Наличие. (указать название, адрес, № лицензии и срок действия). |  |
|  | Цена, руб. | Указать. |  |

3. Амблиотренер

| № п/п | Параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики | Предлагаемые параметры и характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амблиотренер | Соответствие. Указать модель. |  |
| 2 | Назначение аппарата | Для тренировки зрения при амблиопии, сочетающих зрительные раздражения со звуковыми, кинестетическими и тактильными при центральной монокулярной фиксации, с целью восстановления и закрепления правильной монокулярной локализации. |  |
| 3 | Производитель, страна производства | Указать. |  |
| 4 | Разрешительные документы: | Наличие. |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие. |  |
| 4.2 | Сертификат соответствия | Наличие. |  |
| 5 | Перечень и технические требования к основным параметрам и характеристикам |  |  |
| 5.1. | Диаметры отверстий для световых тестов на сменных решётках, мм | 1,5; 5 и 10 |  |
| 5.2. | Максимальная яркость световых тестов, кд/м2, не менее | 55 |  |
| 5.3. | Количество отверстий для световых тестов на каждой решётке, шт | 17 |  |
| 5.4. | Диаметр токопроводящих тестов на сменной плате, мм | 2 и 4 |  |
| 5.5. | Количество круглых токопроводящих тестов на каждой стороне сменной платы, шт | 25 |  |
| 5.6. | Количество круглых токопроводящих тестов на каждой стороне сменной платы, шт | 2,3 и переменная от 1 до 4 |  |
| 5.7. | Питание от сети переменного тока, напряжением, В | 220±22 |  |
| 5.8. | Потребляемая мощность, ВА, не более | 30 |  |
| 5.9. | Габаритные размеры, мм, не более | 267x360x80 |  |
| 5.10. | Масса, кг, не более | 5; в полном комплекте поставки - 12 |  |
| 5.11. | Срок поставки, не более | 1 месяца, со дня заключения муниципального контракта |  |
| 5.12. | Эксплуатационные документы на русском языке (паспорт и руководство пользователя) | Наличие. |  |
| 6 | Гарантийные обязательства |  |  |
| 6.7. | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев с момента поставки прибора заказчику. |  |
| 6.8. | Пуско-наладка, гарантийное обслуживание сервисным центром расположенным на территории г. Перми. | Наличие. (указать название, адрес, № лицензии и срок действия). |  |
|  | Цена, руб. | Указать. |  |

Главный врач 					Чернышова О.Е.