## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 47 от 19.06.2009 г.
Техническое задание
на закупку коронарных баллонных катетеров "ELECT" или эквивалент
№ п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара
1 | Наименование | коронарный баллонный катетер "ELECT" или эквивалент
2 | Производитель, страна происхождения | указать
3 | Регистрационное удостоверение | наличие
4 | Сертификат соответствия | наличие
5 | Год выпуска, не ранее: | 2008
6 | Дизайн баллона
6.1 | Материал изготовления | эластичный полукристаллический полимер
6.2 | Профиль баллона в т.ч.:
6.2.1 | для диаметра в диапазоне от 1,25 мм до 1,5 мм | не более 0,027"
6.2.2 | для диаметра от 2,0 мм до 2,5 мм | не более 0,030"
6.2.3 | для диаметра 3,0 мм | не более 0,033"
6.3 | Кроссинг профиль | не более 0,017"
6.4 | Рентгеноконтрастные маркеры баллона | 2 платиноиридиевые,затопленные
7 | Параметры баллона
7.1 | Размеры диаметров баллонов в диапазоне, мм | от 1,25 мм - до 3,0 мм
7.2 | Шаг диаметра баллона не более, мм | 0.5
7.3 | Размеры длины баллонов, мм | 15
8 | Система доставки включает:
8.1 | Материал шахты/баллона | полукристаллический полимер
8.2 | Диаметр шахты баллонного катетера проксимальный | не более 2,0 F
8.3 | Диаметр шахты баллонного катетера дистальный в т.ч.:
8.3.1 | для диаметра в диапазоне от 1,25 мм до 1,5 мм | не более 2,4 F
8.3.2 | для диаметра в диапазоне от 2,00 мм до 3,00 мм | не более 2,6 F
8.4 | Покрытие дистальной части шахты | гидрофильное (гидроглайд)
8.5 | Покрытие проксимальной части шахты, баллона, наконечника | гидрофобное
8.6 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
8.7 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
9 | Параметры системы доставки
9.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 140 см
9.2 | Маркеры шахты для плечевого доступа | не более 92 см от наконечника
9.3 | Маркеры шахты для бедренного доступа | не более 102 см от наконечника
9.4 | Номинальное давление | 7 атм
9.5 | Давление разрыва для баллонных катетеров диаметром в диапазоне от 1,25 мм до 3,0 мм | не более 16 атм
10 | Количество, шт.в том числе по размерам: | 43
10.1 | 1,25 х 15 мм | 3
10.2 | 1,5 х 15 мм | 3
10.3 | 2,0 х 15 мм | 25
10.4 | 2,5 х 15 мм | 10
10.5 | 3,0 х 15 мм | 2