## Лист1
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Наименование | Аппарат ИВЛ
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Общие требования
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от «___» _____, сроком до «___»__________
| 6 | Сертификат соответствия | Наличие | № __ от «___» _____, сроком до «___»__________
| 7 | Применение:
| 8 | Применяется для искусственной вентиляции легких в палатах реанимации | Наличие
| 9 | Возможность использования в условиях интенсивной иерапии для взрослых, детей и на транспорте | Наличие
| 10 | Технические характеристики:
| 11 | Дыхательный объем | 100-2 200 мл.
| 12 | Частота дыханий (f) | 1-99 дых/мин.
| 13 | ПДКВ/СДППД (РЕЕР/СРАР) | 0-30 см Н2О/0-30 mBar
| 14 | Psupport (поддержка давлением) | 0-60 см Н2О/0-60 mBar
| 15 | V (Скорость вдоха) | 2-100л/мин
| 16 | I:Е отношение | 1:99-3:1
| 17 | Ограничение давления | 10-60 см Н2О/0-60 mBar
| 18 | Ptrig (Чувствителньсть триггера) | (-9,9-0 см Н2О/-9,9-0 mBar)
| 19 | Замок панели | Вкл/Выкл
| 20 | Ручной вдох | 3 сек. Максимум
| 21 | FiO2 (как опция) | 0,21-1,0
| 22 | Увлажнитель (как опция) | 19-39 град.С
| 23 | Дополнительная информация
| 24 | Требования к электропитанию | 100-240 В/50 Гц., макс, 2А или 12-36/12А постоянный ток
| 25 | Встроенный аккумулятор | Свинцово-кислотный 12 В, 5А (до 10часов работы)
| 26 | Габаритные размеры | 27х20х26 см
| 27 | Вес не более кг. | 7.5
| 28 | Условия работы | (-5 +50 град.С); 0-5 000 м над уровнем моря
| 29 | Условия работы увлажнителя | 15-95% без конденсата
| 30 | Условия хранения | (-40 +60 град. С)
| 31 | Интерфейс RS-232 | 8 конт. Semconn
| 32 | Требование к пневмопитанию | встроенный компрессор, сместитель О2/ воздух (как опция) - 2,4 - 6,2 атм. О2
| 33 | Год выпуска не ранее 2007 г. | Указать
| 34 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев см момента ввода в эксплуатацию | Указать
| 35 | Сообщения об ошибках | Наличие
| 36 | Комплектация:
| 37 | Шланг пациента- 1 шт. | Наличие
| 38 | Кабель электропитания - 1 шт. | Наличие
| 39 | Увлажнитель - 1 шт | Наличие
| 40 | Шланг кислородный - 1 шт. | Наличие
| 41 | Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт. | Наличие
Итого : |  | сумма в руб.