## Лист3
Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Комплект медицинского оборудования для мониторирования витальных функций у новорожденных и детей раннего возраста
№ | Описание комплекта медицинского оборудования | Требуемые технические параметры и характеристики.
| Комплект оборудования предназначен для интенсивной терапии новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. | Соответствие
1. | ПРИКРОВАТНЫЙ МОНИТОР С КОМПЛЕКТОМ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА | Соответствие
1.1. | Модель | указать
1.2. | Производитель, страна происхождения | указать
1.3. | Цветной ЖК дисплей | Наличие
1.3.1. | Размер экрана - диагональ не менее | 21 см (8,4 inch)
1.3.2. | Тип: | Цветной жидкокристаллический TFT, сенсорный дисплей
1.3.3. | Одновременное отображение на экране, не менее | 5 кривых (12-ти цветов)
1.3.4. | замораживание кривых | Наличие
1.3.5. | Отображение на экране кривых: ЭКГ–2; Дыхание–1; SpO2–1; IBP или CO2–1. | Соответствие
1.3.6. | Отображаемые числовые данные: ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), NIBP (систолическое, диастолическое, среднее), SPO2, частота пульса, температура и ETCO2 | Соответствие
1.3.7. | Отображение оксикардиореспирограммы в стандартной комплектации | Наличие
1.3.8. | Метки синхронизации: | Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания
1.3.9. | Запоминание: | Графическое отображение 1, 2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; - 16 эпизодов памяти и вызываемых файлов (численные значения и кривые)
1.3.10. | Наличие мультипараметрических коннекторов, не менее | Одного
1.3.11. | Наличие настраиваемых функциональных кнопок, не менее | Трех
1.3.12. | Защита от дефибрилляции, не менее | 400 J
1.4. | Элементы тревоги:
1.4.1. | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. | Соответствие
1.4.2. | Индикация тревоги: | Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звук тревоги.
1.5. | ЭКГ
1.5.1. | Допустимое отклонение потенциала электрода, не более | ± 500 мВ
1.5.2. | Диапазон расчета ЧСС | от 0,12 до 300 уд./мин.
1.5.3. | Анализ аритмии: | Наличие
1.5.4. | Подсчет частоты VPC | от 0 до 99 VPC/мин
1.5.5. | Сообщения аритмии: | ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA.
1.5.6. | Воспроизведение аритмии: | Наличие
1.5.7. | Число файлов воспроизведения, не менее | 16
1.5.8. | Отведения: по 3-электродам: | I, II, III по 6-электродам - I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5.
1.5.9. | Параметры тревоги: | ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA
1.5.10. | Анализ ST: Стандартная комплектация | Соответствие
1.5.11. | Установка границ тревоги по сегменту ST (+ 2.0 mV) - Стандартная комплектация | Соответствие
1.6. | Дыхание
1.6.1. | Метод измерения: | Импедансный, термисторный
1.6.2. | Диапазон расчета частоты дыхания: | 0 – 150 дых./мин.
1.6.3. | Апноэ: | 5 – 40 сек
1.7. | SpO2
1.7.1. | Диапазон измерения: | 50 – 100%
1.7.2. | Диапазон измерения пульса: | 0,30 – 300 уд./мин.
1.8. | Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB)
1.8.1. | Метод измерения | Осциллометрический
1.8.2. | Диапазон отображения давления: | от 0 до +300 мм рт. ст.
1.8.3. | Время накачки манжеты: не более | 7 сек
1.8.4. | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: | 300 мм рт. ст.
1.8.5. | Режим измерений:
1.8.6. | Ручной | Непрерывный
1.8.7. | Периодический | Интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT
1.8.8. | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) | Наличие
1.9. | Температура
1.9.1. | Диапазон измерения | 0 – 450С
1.9.2. | Цикл обновления, не реже | Каждые 3 сек.
1.10. | Вес, не более | 4,7 кг (без принадлежностей)
1.11. | Питание
1.11.1. | Интегрированное питание от сети: Переменного тока 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром | Соответствие
1.11.2. | Потребляемая мощность максимум | 70VA;
1.11.3. | Встроенная батарея: | 10,8 – 15,0 В
1.11.4. | Время работы батареи: не менее | 3 часов
1.12. | Гарантийное обслуживание в течение не менее | 12 месяцев
1.13. | Расходные материалы
1.13.1. | Кабель ЭКГ на 3 отведения (3 м) | 1 шт.
1.13.2. | Кабель пациента на 3 отведения (0,8м) | 1 шт.
1.13.3. | Одноразовые ЭКГ электроды для новорожденных. | 30 шт.
1.13.4. | Одноразовые ЭКГ электроды (взрослые) | 30 шт.
1.13.5. | Шланг для измерения НИАД (3,5 м) | 1 шт.
1.13.6. | Манжета для NIBP, взрослая | 1 шт.
1.13.7. | Манжеты НИАД неонатальные | 10 шт.
1.13.8. | Датчик пульсоксиметрический для новорожденных. | 1 шт.
1.13.9. | Датчик пульсоксиметрический для взрослых. | 1 шт.
1.13.10. | Накожный температурный датчик | 1 шт.
1.13.11. | Кабель пульсоксиметрии удлинительный (2м) | 1 шт.
1.13.12. | Никель-кадмиевая батарея (аккумулятор) | 1 шт.
2 | МАТРАЦ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С ПОДОГРЕВОМ
2.1. | Модель | указать
2.2. | Производитель, страна происхождения | указать
2.3. | Характеристика основных компонентов оборудования:
2.3.1. | Наполнение | Противопролежневая пена
2.3.2. | Материал покрытия | Дерматологически безопасное, антибактериальное покрытие, огнеустойчивый и выдерживающий обработку дез.средствами материал
2.3.3. | Рентгенопрозрачный нагревательный элемент | Соответствие
2.3.4. | Размер матраца 46 х 84 см (масса 4,6 кг) | Наличие
2.3.5. | Блок, контролирующий поддержание температуры матраца | В пределах 28 - 38 оС
2.3.6. | Программа автоматической диагностики состояния матраца (с самодиагностикой при включении) | Наличие
2.3.7. | Установка температуры с шагом, не более | 0,1 оС
2.3.8. | Точность индикации температуры, не более | +/- 0,5 оС
2.3.9. | Отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта | Наличие
2.3.10. | Цифровой индикатор указывает реальную температуру поверхности матраса | Соответствие
2.3.11. | Режим тревоги - световой и звуковой | При нарушении температурного режима
2.3.12. | Установка громкости, тональности и мелодии сигнала тревоги | Наличие
2.3.13. | Световой и звуковой сигналы тревоги: | 1.Отклонение реальной температуры матраца от заданной. 2. Нарушение электроснабжения. 3. Неисправность температурного датчика 4. Неисправность нагревателя. 5. Изменение громкости и тональности сигналов тревог
2.3.14. | Защита от перегрева: | Наличие
| максимальная температура: | 40ºС
2.3.15. | Питание: | 220 В, 50/60 Гц
2.3.16. | Мощность, не более: | 130 Вт
2.3.17. | Длина соединительного кабеля, не менее: | 3 м
2.3.18. | Размеры контрольного блока, не более: | 23,5 x 25,0 x 6,5 см
2.3.19. | Кронштейны для подвешивания контрольного блока или установки его на полку | Наличие
2.3.20. | Уровень защиты: | Класс I, BF, IP 22
2.3.21. | Использование расходных материалов в процессе эксплуатации | Не требует
2.3.22. | Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 12 месяцев.
3. | КРОВАТКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
3.1. | Модель | указать
3.2. | Производитель, страна происхождения | указать
3.3. | Каркас | Наличие
3.3.1. | Материал | Хромированная металлическая труба
3.3.2. | Механическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург/Антитренделенбург | Наличие
3.3.3. | Угол регулировки положения Тренделенбург/Антитренделенбург, не менее | 12º
3.3.4. | Четыре колеса диаметром, не менее | 100 мм
3.3.5. | Колеса ножного конца с тормозами | Соответствие
3.4. | Кювез: | Наличие
3.4.1. | Материал | Прозрачный акрил
3.4.2. | Поверхность | Моющаяся и выдерживающая обработку дез.средствами
3.4.3. | Перфорированное матрацное основание | Наличие
3.5. | Карман для именной таблички | Наличие
3.6. | Максимально допустимая нагрузка, не менее | 12 кг
3.7. | матрац гигиенический с полиуретаново-текстильным покрытием | наличие
3.8. | Размеры кровати с установленным кювезом (ДхШхВ) | 870х530х980 мм
3.9. | Гарантийный срок обслуживания установленный производителем, не менее | 36 месяцев
4. | Дополнительные условия: | Наличие
4.1. | Инструкция по эксплуатации и подробное техническое описание всего предлагаемого оборудования на русском языке | Наличие
4.2. | Копии регистрационных свидетельств Минздрава РФ и сертификатов соответствия. | Наличие
4.4. | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок. | Наличие
| _________________ ____________________ | __________________
| должность подпись | Ф.И.О.