Приложение №2

Технические характеристики закупаемого оборудования – Лот 2

Машина проявочная автоматическая «ОПТИМАКС – АМИКО» или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |
| 1. | Тип плёнки | листовая и рулонная |
| 2. | Размеры: - листовая плёнка, см | Минимум 10 × 10 |
|  |  | Максимум 43 × 35 |
|  | Ширина рулонной плёнки с перфорацией, мм | Не менее 70 |
| 3. | Время обработки, секунд | Регулируемое от 90 до 180 |
| 4. | Интервал регулировки времени, секунд | Не более 6 |
| 5. | Количество обрабатываемых плёнок при 90с цикле, формат плёнки (см), плёнок в час: - 10×10 (3 параллельно) | Не менее 840 |
|  | - 24×18 (2 параллельно) | Не менее 258 |
|  | - 24×30 | Не менее 129 |
|  | - 43×35 | Не менее 75 |
| 6. | Температура растворов, ºС | Регулируемая от 28 до 37 |
| 7. | Мощность сушки, % | Регулируемая от 1 до 99 (максимальная температура 70ºС) |
| 8. | Потребление воды, л/мин: - стандартный режим | Не более 1,9 (во время процесса) |
|  | - в режиме сбережения воды | Не более 0,95 (во время процесса) |
|  | - режим ожидания | 0,0 |
| 9. | Энергопотребление, кВт: - во время процесса | Не более 1,4 |
|  | - в режиме ожидания | Не более 0,12 |
| 10. | Габариты, см: - длина | Не более 77 |
|  | - ширина | Не более 59 |
|  | - высота | Не более 42 |
| 11. | Электропитание, В/Гц | 180 – 240/ 50 – 60 |
| 12. | Вес, кг | Не более 35 |