Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/КПП, банковские реквизиты

тел/факс:__________________ электронная почта (e-mail): __________________ сайт:____________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс__________________ электронная почта (e-mail): _________________  сайт:____________________

Кому: МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, являющиеся субъектом малого предпринимательства, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с прилагаемой таблицей, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

ТАБЛИЦА

| Наименование параметров и характеристик | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мешки одноразовые для забора крови |  |
| Предварительно залитый антикоагулянт | CPD, ресуспендирующий раствор SAGM |
| Количество собираемой крови | 450 мл |
| Емкость дополнительного контейнера | 300/400/400 мл |
| Количество антикоагулянта | 63 мл - CPD, 100 мл - SAGM |
| Пропорция антикоагулянта | 1:7 CPD, 1:4 SAGM |
| Возможный срок хранения эритроцитов | До 42 суток |
| Внутренний диаметр трубки | 3.0±0.2 мм |
| Внешний диаметр трубки | 4.4±0.2 мм |
| Толщина стенки контейнера | 0.36±0.015 мм |
| Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика | В соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры |
| Игла | · Защищенная, со специальным колпачком |
|  | · Ультратонкие стенки, 16G |
|  | · Тройная заточка |
|  | · Силиконизированное покрытие |
|  | · С черной индикаторной меткой на втулке для легкого определения расположения среза иглы и того, что колпачок не снимался ранее. |
| Клапан типа «Кликтип» | Имеется 2 шт. |
| Два выходных порта на каждом контейнере | Два выходных порта на каждом контейнере |
| Порты лепесткового типа с контролем вскрытия | Порты лепесткового типа с контролем вскрытия |
| Форма контейнеров | · Округлая |
|  | · Боковая прорезь для опытной трубки |
|  | · Прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах |
| Этикетка | Неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем |
| Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали | Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали |
| Блистерная упаковка | Пластиковый лоток с прозрачной крышкой (пленкой) |
| Материал пленки для закрытия лотка | PET/PVDC/NY/PP |
| Материал блистерного лотка | PP/этилен-винил-алкоголь сополимер /PP |
| Стерилизация контейнеров | Паровая стерилизация |
| Норматив для стерилизации контейнеров | EN 554 (1994) |
| Количество контейнеров в лотке | 4 комплекта |
| Наличие абсорбента кислорода в лотке | Наличие абсорбента кислорода в лотке |
| Наличие поглощающей бумаги (целлюлозная бумага) в лотке | Наличие поглощающей бумаги (целлюлозная бумага) в лотке |
| Возможность визуального контроля состояния мешков при закрытой упаковке | · Имеется |
| Возможность визуального контроля наличия воздуха в лотке | · Имеется |
| Цветовая кодировка лотка | · Имеется |
| Гарантийный срок хранения в упаковке | · Не менее 2,5 лет |
| Тип контейнера | Счетверенный 450/400/300/400 мл |
| Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ на контейнеры | Прилагается к товару на каждую серию продукции |
| Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ на антикоагулянт | Прилагается к товару на каждую серию продукции |
| Количество, шт. | 288 |
| Цена за единицу товара, руб. | (указать) |
| Сумма, руб. | (указать) |

Предлагаемая цена контракта включает в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, регулировку, ввод в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Срок поставки и ввода в эксплуатацию: в течение 3 календарных дней со дня заключения муниципального контракта

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», отделение переливания крови

Условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

Мы осведомлены о включении сведений о_______________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                       	(подпись)

М.п.