## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 77 от 06.07.09
№ п/п | Наименование параметров и характеристик | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара
1 | 2 | 3
Мешки одноразовые для забора крови
1 | Предварительно залитый антикоагулянт | CPD, ресуспендирующий раствор SAGM
2 | Количество собираемой крови | 450 мл
3 | Емкость дополнительного контейнера | 300/400/400 мл
4 | Количество антикоагулянта | 63 мл - CPD, 100 мл - SAGM
5 | Пропорция антикоагулянта | 1:7 CPD, 1:4 SAGM
6 | Возможный срок хранения эритроцитов | До 42 суток
7 | Внутренний диаметр трубки | 3.0±0.2 мм
8 | Внешний диаметр трубки | 4.4±0.2 мм
9 | Толщина стенки контейнера | 0.36±0.015 мм
10 | Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика | В соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры
11 | Игла | · Защищенная, со специальным колпачком
· Ультратонкие стенки, 16G
· Тройная заточка
· Силиконизированное покрытие
· С черной индикаторной меткой на втулке для легкого определения расположения среза иглы и того, что колпачок не снимался ранее.
12 | Клапан типа «Кликтип» | Имеется 2 шт.
13 | Два выходных порта на каждом контейнере | Два выходных порта на каждом контейнере
14 | Порты лепесткового типа с контролем вскрытия | Порты лепесткового типа с контролем вскрытия
15 | Форма контейнеров | · Округлая
· Боковая прорезь для опытной трубки
· Прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах
16 | Этикетка | Неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем
17 | Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали | Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали
18 | Блистерная упаковка | Пластиковый лоток с прозрачной крышкой (пленкой)
19 | Материал пленки для закрытия лотка | PET/PVDC/NY/PP
20 | Материал блистерного лотка | PP/этилен-винил-алкоголь сополимер /PP
21 | Стерилизация контейнеров | Паровая стерилизация
22 | Норматив для стерилизации контейнеров | EN 554 (1994)
23 | Количество контейнеров в лотке | 4 комплекта
24 | Наличие абсорбента кислорода в лотке | Наличие абсорбента кислорода в лотке
25 | Наличие поглощающей бумаги (целлюлозная бумага) в лотке | Наличие поглощающей бумаги (целлюлозная бумага) в лотке
26 | Возможность визуального контроля состояния мешков при закрытой упаковке | · Имеется
27 | Возможность визуального контроля наличия воздуха в лотке | · Имеется
28 | Цветовая кодировка лотка | · Имеется
29 | Гарантийный срок хранения в упаковке | · Не менее 2,5 лет
30 | Тип контейнера | Счетверенный 450/400/300/400 мл
31 | Количество, шт. | 288
32 | Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ на контейнеры | Прилагается к товару на каждую серию продукции
33 | Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ на антикоагулянт | Прилагается к товару на каждую серию продукции
| Главный врач | Падруль М.М.