## Шприц
Приложение № 2
Техническое задание
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 1
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 14 | Длина шкалы не менее, мм | 57
| 15 | Градуировка шкалы, ед | 100
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,33х12
| 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 28 | Срок годности | 5 лет
| 29 | Требуемое количество, шт. | 10000
| 30 | Цена за ед.
| 31 | Сумма |  | 0
2 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 2
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 26
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,6х25
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 32000
| 31 | Цена за ед.
| 32 | Сумма |  | 0
3 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 5
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 36
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,7х38
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 54000
| 31 | Цена за ед.
| 32 | Сумма |  | 0
4 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 10
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 44
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,8х38
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 18000
| 31 | Цена за ед.
| 32 | Сумма |  | 0
5 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 20
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 52
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,8х38
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 10800
| 31 | Цена за ед.
| 32 | Сумма |  | 0
6 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Пластико-металлический шип | Наличие
| 9 | Длина пластико-металлического шипа, мм | 42
| 10 | Длина пластикового шипа, мм | 36
| 11 | Длина металлического шипа, мм | 42
| 12 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие
| 13 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие
| 14 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38
| 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях
| 16 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт.
| 17 | Требуемое количество, шт. | 9200
| 18 | Цена за ед.
| 19 | Сумма |  | 0
7 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Система для инфузий однократного применения для в/в вливаний кровезам., инфуз.р-ров | Наличие
| 7 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие
| 8 | Пластиковый шип | Наличие
| 9 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие
| 10 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие
| 11 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38
| 12 | Заточка иглы в 3-х плоскостях
| 13 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт.
| 14 | Требуемое количество, шт. | 10000
| 15 | Цена за ед.
| 16 | Сумма |  | 0
8 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка | Наличие
| 8 | Игла для пунктирования вены | Наличие
| 9 | Размер иглы, мм | 1,2 х 38
| 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях
| 11 | Системы расфасованы в коробки по 180 шт.
| 12 | Требуемое количество, шт. | 4800
| 13 | Цена за ед.
| 14 | Сумма |  | 0
| Итого: |  |  | #REF!