Утверждаю:

Директор МУ  «Пермблагоустройство»

И.А.Денисов  ______________

Извещение  № 237А  от  17 июля 2009 года

о  проведении открытого аукциона на поставку и монтаж технологического пресса для лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов

муниципальным учреждением «Пермблагоустройство»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на поставку и монтаж технологического пресса для лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru

3) Предметом муниципального контракта является поставка и монтаж технологического пресса для лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов.

Машина технологическая ПО-500 или «эквивалент» предназначена для уплотнения образцов из асфальтобетона и других материалов по ГОСТ 12801, при проведении испытаний на сжатие на испытательных машинах типа ПС-1.

Технологический пресс ПО-500 или «эквивалент»  обеспечивает в автоматическом режиме двустороннее приложение нагрузки при формовании образцов, выдержку под нагрузкой с автоматическим поддержанием температуры в матрицах в пределах 90 - 110°С              и выталкивание образцов из матриц.

Технические характеристики испытательного технологического 
пресса ПО-500 или «эквивалент»

| Наибольшая предельная нагрузка, кН | 500 |
| --- | --- |
| Ход поршней рабочих цилиндров, мм |  |
| • нижнего | 180 |
| • верхнего | 250 |
| Количество одновременно формуемых образцов: |  |
| • диаметром 50,5 мм | 3 шт |
| • диаметром 71,4 мм | 3 шт |
| • диаметром 101,0 мм | 1 шт |
| Наибольшее давление в гидросистеме, МПа | 25 |
| Время выдержки смеси под давлением при прессовании образца, не менее, мин | 3 |
| Производительность испытательной технологической машины при прессовании образцов без учета времени на заполнение форм смесью, не менее, шт/час: • Ø 50,5 мм или Ø 71,4 • Ø 101,0 мм | 30 10 |
| Ширина рабочего пространства, не менее, мм | 340 |
| Емкость масляного бака, л | 50 |
| Емкость кассеты, л | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, кВт | 5 |
| Габаритные размеры испытательной машины, не более, мм |  |
| • длина | 1200 |
| • ширина | 520 |
| • высота | 2100 |
| Масса испытательной машины, не более. кг | 1300 |
| Срок гарантии: | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| Год выпуска оборудования | не ранее 2007 года |

Рекомендуемые марки масел:
• в гидросистеме – И-30 по гост 20779 с кинематической вязкостью в пределах от 20х10-6 до 50х10-6

Класс чистоты масел не ниже 13 по ГОСТ 17216-71.
• в кассете – конденсаторное по ГОСТ 5775

4)  Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки на поставку лабораторного оборудования: в течение 30 календарных дней                       с даты подписания муниципального контракта на поставку.

Монтаж оборудования осуществляется Поставщиком в течение 5 календарных дней с даты поставки оборудования.

5) Место поставки товара:  г. Пермь, ул. Ленина, 27в.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24,                                          E-mail: permblag@permregion.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с п. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 7 августа 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 18 июля 2009 г., в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 7 августа 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 10:00 часов (местного времени) 19 августа  2009 г.  по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.