Приложение №1

Технические характеристики закупаемого оборудования по лоту №1
«Комплекс аппаратно – программный носимый с цифровой записью суточного мониторирования ЭКГ и АД «Холтеровский анализ Астрокард», 
или «эквивалент»

| № п/п | Комплектация и характеристики | Требуемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обязательные требования |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Комплектация |  |
| 1. | Носимый 12 – канальный кардиомонитор, шт. | 1 |
| 2. | Программное обеспечение на CD – диске | Наличие |
| 3. | Одноразовые ЭКГ – электроды, шт. | 1000 |
| 4. | Аккумуляторы, шт. | 4 |
| 5. | Зарядное устройство для аккумуляторов | Наличие |
|  | Характеристики |  |
| Кардиомонитор: |  |  |
| 1. | Время записи 12 отведений ЭКГ (с использованием 10-и электродов), час, не менее | 72 |
| 2. | Разрядность АЦП, бит, не менее | 12 |
| 3. | Частотный диапазон, Гц, не уже | 0,05 – 100 |
| 4. | Диапазон регистрируемых напряжений, мкВ, не уже | 10 – 4 000 |
| 5. | Связь с компьютером | Через интерфейсную плату PCI |
| Программное обеспечение: |  |  |
| 1. | Возможность использования кардиомониторов системы «Астрокард» различных производителей без предварительного перепрограммирования. | Наличие |
| 2. | Время передачи данных с кардиомонитора в компьютер, мин, не более | 16 |
| 3. | Анализ аритмий на фоне различных основных ритмов (в том числе мерцательной аритмии) | Наличие |
| 4. | Анализ частотной зависимости нарушений ритма | Наличие |
| 5. | Анализ экстрасистол типа P на T алгоритм PTADEF® | Наличие |
| 6. | Анализ динамики ST и наклона ST, включая "Адаптивный анализ" ST | Наличие |
| 7. | Анализ мерцательной аритмии | Наличие |
| 8. | Анализ вариабельности RR – интервалов во временной и частотной области за сутки, за любой 5-и минутный интервал, за каждый час обследования и за произвольный промежуток времени. | Наличие |
| 9. | Анализ усредненных комплексов QRS (15 с, 30 с, 1 мин.) на произвольном участке с автоматическим вычислением ЧСС, QRS, ST, QTa, QTe, QTc , дисперсии QTа и QTe. | Наличие |
| 10. | Построение трендов ЧСС, ST, наклона ST, показателей вариабельности ритма, нарушений ритма. | Наличие |
| 11. | Возможность ручного измерения временных и амплитудных параметров кривой произвольного QRS | Наличие |
| 12. | Работа с кардиомониторами АД без записи ЭКГ с возможностью совмещения данных ЭКГ и АД-мониторинга | Наличие |
| 13. | Специализированная база данных с интегрированными в нее менеджером СD и DVD дисков | Наличие |
| 14. | Возможность оценки достоверности измерений при мониторировании и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления | Наличие |
| 15. | Определяемые параметры: - Систолическое давление (САД) - Диастолическое давление (ДАД) - Среднее гемодинамическое давление - Пульсовое давление (САД - ДАД) - Частота пульса (ЧП) - Индекс двойного произведения (САД* ЧП) /100 | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Аккумулятор: |  |  |
| 1. | Ёмкость, мА · ч, не менее | 2500 |
| 2. | Напряжение, В, не менее | 1,25 |
| 3. | Габариты: - длина, мм, не более | 52 |
|  | - диаметр, мм, не более | 17 |
| Зарядное устройство: |  |  |
| 1. | Напряжение переменного тока, В | 195 ÷ 230 |
| 2. | Частота переменного тока, Гц | 45 ÷ 55 |
| 3. | Потребляемая мощность, ВА, не более | 30 |
| 4. | Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов, шт, не менее | 4 |
| 5. | Время заряда аккумуляторов, ч, не более | 1 |
| 6. | Функция предварительного разряда | Наличие |
| 7. | Индикация уровня заряжённости аккумуляторов | Наличие |

Приложение №2

Технические характеристики закупаемого оборудования по лоту №2

Машина проявочная  настольная

| № п/п | Комплектация и характеристики | Требуемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обязательные требования |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Характеристики |  |
| 1. | Тип плёнки | листовая и рулонная |
| 2. | Размеры: - листовая плёнка, см, минимум | 10 × 10 |
|  | - листовая плёнка, см, максимум | 43 × 35 |
|  | - ширина рулонной плёнки с перфорацией, мм | от 68 до 72 |
| 3. | Время обработки, секунд, не более | 125 |
| 4. | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды, литр, не менее | 5 |
| 5. | Ёмкость ванночек для проявления плёнки с проявителем, с фиксажом и водой, литр, не более | 0,9 |
| 6. | Значение температуры проявителя и фиксажа в ванночках, ºС | от 34 до 37 |
| 7. | Точность регулировки температуры проявителя и фиксажа в диапазоне, град, не более | 0,5 |
| 8. | Энергопотребление, кВт, не более | 1,5 |
| 9. | Габариты, см: - длина, не более | 98 |
|  | - ширина, не более | 65 |
|  | - высота, не более | 38 |
| 10. | Электропитание, В/Гц | 180 – 240/ 50 – 60 |
| 11. | Вес, кг, не более | 69 |
| 12. | Количество уровней режимов сушки, не менее | 6 |
| 13. | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме: - без наличия водопровода | Наличие |
|  | - без наличия канализации | Наличие |
| 14. | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа должны устанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды | Наличие |
| 15. | Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим, без ручной подкачки растворов | Наличие |
| 16. | Сушка плёнки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света | Наличие |

Приложение №3

Технические характеристики закупаемого оборудования по лоту № 3

Аппарат для электроультразвуковой  терапии  «Сонопульс 491» или «эквивалент»

| № п/п | Комплектация и характеристики | Требуемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обязательные требования |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Комплектация |  |
| 1. | Базовый блок | Наличие |
| 2. | УЗ излучатель 5 см2 | Наличие |
| 3. | УЗ излучатель 1 см2 | Наличие |
| 4. | УЗ гель 250 мл | Наличие |
| 5. | Кабель электротерапии | Наличие |
| 6. | Гибкие резиновые электроды 6×8 см | Наличие |
| 7. | Фиксирующая лента | Наличие |
|  | Характеристики базового блока |  |
| 1. | Электропитание: - напряжение, В | 220 ± 22 |
|  | - частота, Гц | 45 ÷ 55 |
|  | - потребляемая мощность, ВА | Не более 30 |
| 2. | Вес, кг | Не более 4 |
| 3. | Габариты, см | Не более 29×28×10,5 |
| 4. | Режим | Импульсный, непрерывный |
| 5. | Максимальная мощность, Вт: - непрерывный режим | 1,95 ÷ 2,05 |
|  | - импульсный режим | 2,95 ÷ 3,05 |
| 6. | Интенсивность излучения, Вт/ см2 | От 0,05 до 3 |
| 7. | Рабочая частота, МГц | От 1 до 3 |
| 8. | Токи | Интерференционный, гальванический, импульсный |

Приложение №4

Технические характеристики закупаемого оборудования по лоту № 4

Аппарат для комбинированной  электротерапии,ультразвуковой терапии и ИК лазерной терапии «Комби 500» с принадлежностями или «эквивалент»

| № п/п | Комплектация и характеристики | Требуемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обязательные требования |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Комплектация |  |
| 1. | Базовый блок | Наличие |
| 2. | Излучатель 4 см2 | Наличие |
| 3. | Излучатель 1 см2 | Наличие |
|  | Характеристики |  |
| Базовый блок: |  |  |
| 1. | Параметры и пункты меню | На русском языке |
| 2. | Напряжение, В | 220 ± 22 |
| 3. | Частота переменного тока, Гц | 50 ± 5 |
| 4. | Габариты -длина, ширина, высота, мм, не более | 450×320×125 |
| 5. | Масса, кг, не более | 8 |
| 6. | Диагностические программы | Реобаза, хронаксия, коэффициент аккомодации, С-Д кривая, точки боли |
| 7. | Амплитуда постоянного тока, мАпик | 0 – 80 |
| 8. | Амплитуда переменного тока, мАпик | 0 – 140 |
| 9. | Программное обеспечение для определения эффективной терапии | GTS (Guided Therapy System) |
| 10. | Отображение эффективной мощности | На экране дисплея |
| 11. | Индикация нарушения контакта с остановкой процедуры | Визуальная и акустическая |
| 12. | Шаг регулировки интенсивности ультразвука, Вт | 0,1 |
| 13. | Мощность излучения в непрерывном режиме на частотах 1,1 и 3,2 МГц, Вт/см2 | от 0 до 2 |
| 14. | Мощность излучения в импульсном режиме на частотах 1,1 и 3,2 МГц, Вт/см2 | от 0 до 3 |
| 15. | Длительность импульсов, мс | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 16. | Длина волны ИК импульсного лазера, нм | 904 |
| Излучатели: |  |  |
| 1. | Максимальная пиковая мощность, Вт: - 1 светодиод, не менее | 13,5 |
|  | - 4 светодиода, не менее | 18 |
| 2. | Частота импульсов, Гц | 2 – 20000 |
| 3. | Максимальная средняя мощность, не менее, мВт | 70,5 |
| 4. | Площадь излучаемой поверхности, см2 | 1, 4 |

Приложение № 8

к документации об аукционе

| «Предметное предложение» – комплектация, характеристики и их параметры, предлагаемого медицинского оборудования и предоставления вспомогательных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

«Комплекс аппаратно – программный носимый с цифровой записью суточного мониторирования ЭКГ и АД «Холтеровский анализ Астрокард», 
 или «эквивалент»

| № п/п | Комплектация и характеристики | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3. | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
| 1. | Носимый 12 – канальный кардиомонитор, шт. | 1 |  |
| 2. | Программное обеспечение на CD – диске | Наличие |  |
| 3. | Одноразовые ЭКГ – электроды, шт. | 1000 |  |
| 4. | Аккумуляторы, шт. | 4 |  |
| 5. | Зарядное устройство для аккумуляторов | Наличие |  |
|  | Характеристики |  |  |
| Кардиомонитор: |  |  |  |
| 1. | Время записи 12 отведений ЭКГ (с использованием 10-и электродов), час, не менее | 72 |  |
| 2. | Разрядность АЦП, бит, не менее | 12 |  |
| 3. | Частотный диапазон, Гц, не уже | 0,05 – 100 |  |
| 4. | Диапазон регистрируемых напряжений, мкВ, не уже | 10 – 4 000 |  |
| 5. | Связь с компьютером | Через интерфейсную плату PCI |  |
| Программное обеспечение: |  |  |  |
| 1. | Возможность использования кардиомониторов системы «Астрокард» различных производителей без предварительного перепрограммирования. | Наличие |  |
| 2. | Время передачи данных с кардиомонитора в компьютер, мин, не более | 16 |  |
| 3. | Анализ аритмий на фоне различных основных ритмов (в том числе мерцательной аритмии) | Наличие |  |
| 4. | Анализ частотной зависимости нарушений ритма | Наличие |  |
| 5. | Анализ экстрасистол типа P на T алгоритм PTADEF® | Наличие |  |
| 6. | Анализ динамики ST и наклона ST, включая "Адаптивный анализ" ST | Наличие |  |
| 7. | Анализ мерцательной аритмии | Наличие |  |
| 8. | Анализ вариабельности RR – интервалов во временной и частотной области за сутки, за любой 5-и минутный интервал, за каждый час обследования и за произвольный промежуток времени. | Наличие |  |
| 9. | Анализ усредненных комплексов QRS (15 с, 30 с, 1 мин.) на произвольном участке с автоматическим вычислением ЧСС, QRS, ST, QTa, QTe, QTc , дисперсии QTа и QTe. | Наличие |  |
| 10. | Построение трендов ЧСС, ST, наклона ST, показателей вариабельности ритма, нарушений ритма. | Наличие |  |
| 11. | Возможность ручного измерения временных и амплитудных параметров кривой произвольного QRS | Наличие |  |
| 12. | Работа с кардиомониторами АД без записи ЭКГ с возможностью совмещения данных ЭКГ и АД-мониторинга | Наличие |  |
| 13. | Специализированная база данных с интегрированными в нее менеджером СD и DVD дисков | Наличие |  |
| 14. | Возможность оценки достоверности измерений при мониторировании и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления | Наличие |  |
| 15. | Определяемые параметры: - Систолическое давление (САД) - Диастолическое давление (ДАД) - Среднее гемодинамическое давление - Пульсовое давление (САД - ДАД) - Частота пульса (ЧП) - Индекс двойного произведения (САД* ЧП) /100 | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| Аккумулятор: |  |  |  |
| 1. | Ёмкость, мА · ч, не менее | 2500 |  |
| 2. | Напряжение, В, не менее | 1,25 |  |
| 3. | Габариты: - длина, мм, не более | 52 |  |
|  | - диаметр, мм, не более | 17 |  |
| Зарядное устройство: |  |  |  |
| 1. | Напряжение переменного тока, В | 195 ÷ 230 |  |
| 2. | Частота переменного тока, Гц | 45 ÷ 55 |  |
| 3. | Потребляемая мощность, ВА, не более | 30 |  |
| 4. | Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов, шт, не менее | 4 |  |
| 5. | Время заряда аккумуляторов, ч, не более | 1 |  |
| 6. | Функция предварительного разряда | Наличие |  |
| 7. | Индикация уровня заряжённости аккумуляторов | Наличие |  |

Приложение № 9

к документации об аукционе

| «Предметное предложение» – комплектация, характеристики и их параметры, предлагаемого медицинского оборудования и предоставления вспомогательных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики закупаемого оборудования – Лот 2

Машина проявочная настольная

| № п/п | Комплектация и характеристики | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 4. | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Характеристики |  |  |
| 1. | Тип плёнки | листовая и рулонная |  |
| 2. | Размеры: - листовая плёнка, см, минимум | 10 × 10 |  |
|  | - листовая плёнка, см, максимум | 43 × 35 |  |
|  | - ширина рулонной плёнки с перфорацией, мм | от 68 до 72 |  |
| 3. | Время обработки, секунд, не более | 125 |  |
| 4. | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды, литр, не менее | 5 |  |
| 5. | Ёмкость ванночек для проявления плёнки с проявителем, с фиксажом и водой, литр, не более | 0,9 |  |
| 6. | Значение температуры проявителя и фиксажа в ванночках, ºС | от 34 до 37 |  |
| 7. | Точность регулировки температуры проявителя и фиксажа в диапазоне, град, не более | 0,5 |  |
| 8. | Энергопотребление, кВт, не более | 1,5 |  |
| 9. | Габариты, см: - длина, не более | 98 |  |
|  | - ширина, не более | 65 |  |
|  | - высота, не более | 38 |  |
| 10. | Электропитание, В/Гц | 180 – 240/ 50 – 60 |  |
| 11. | Вес, кг, не более | 69 |  |
| 12. | Количество уровней режимов сушки, не менее | 6 |  |
| 13. | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме: - без наличия водопровода | Наличие |  |
|  | - без наличия канализации | Наличие |  |
| 14. | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа должны устанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды | Наличие |  |
| 15. | Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим, без ручной подкачки растворов | Наличие |  |
| 16. | Сушка плёнки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света | Наличие |  |

Приложение № 10

к документации об аукционе

| «Предметное предложение» – комплектация, характеристики и их параметры, предлагаемого медицинского оборудования и предоставления вспомогательных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики закупаемого оборудования:

Аппарат для электрозвуковой терапии «СОНОПУЛЬС 491» 
или «эквивалент»

| № п/п | Комплектация и характеристики | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 4. | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
| 1. | Базовый блок | Наличие |  |
| 2. | УЗ излучатель 5 см2 | Наличие |  |
| 3. | УЗ излучатель 1 см2 | Наличие |  |
| 4. | УЗ гель 250 мл | Наличие |  |
| 5. | Кабель электротерапии | Наличие |  |
| 6. | Гибкие резиновые электроды 6×8 см | Наличие |  |
| 7. | Фиксирующая лента | Наличие |  |
|  | Характеристики базового блока |  |  |
| 1. | Электропитание: - напряжение, В | 220 ± 22 |  |
|  | - частота, Гц | 45 ÷ 55 |  |
|  | - потребляемая мощность, ВА, не более | 30 |  |
| 2. | Вес, кг, не более | 4 |  |
| 3. | Габариты, см, не более | 29×28×10,5 |  |
| 4. | Режим | Импульсный, непрерывный |  |
| 5. | Максимальная мощность, Вт: - непрерывный режим | 1,95 ÷ 2,05 |  |
|  | - импульсный режим | 2,95 ÷ 3,05 |  |
| 6. | Интенсивность излучения, Вт/ см2 | от 0,05 до 3 |  |
| 7. | Рабочая частота, МГц | от 1 до 3 |  |
| 8. | Токи | Интерференционный, гальванический, импульсный |  |

Приложение № 11

к документации об аукционе

«Предметное предложение» – комплектация, характеристики и их параметры, предлагаемого медицинского оборудования и предоставления вспомогательных услуг

Аппарат для комбинированной электротерапии, ультразвуковой терапии и 
ИК лазерной терапии «COMBI 500» или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 4. | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
| 1. | Базовый блок | Наличие |  |
| 2. | Излучатель 4 см2 | Наличие |  |
| 3. | Излучатель 1 см2 | Наличие |  |
|  | Характеристики |  |  |
| Базовый блок: |  |  |  |
| 1. | Параметры и пункты меню | На русском языке |  |
| 2. | Напряжение, В | 220 ± 22 |  |
| 3. | Частота переменного тока, Гц | 50 ± 5 |  |
| 4. | Габариты - длина, ширина, высота, мм, не более | 450×320×125 |  |
| 5. | Масса, кг, не более | 8 |  |
| 6. | Диагностические программы | Реобаза, хронаксия, коэффициент аккомодации, С-Д кривая, точки боли |  |
| 7. | Амплитуда постоянного тока, мАпик | 0 – 80 |  |
| 8. | Амплитуда переменного тока, мАпик | 0 – 140 |  |
| 9. | Программное обеспечение для определения эффективной терапии | GTS (Guided Therapy System) |  |
| 10. | Отображение эффективной мощности | На экране дисплея |  |
| 11. | Индикация нарушения контакта с остановкой процедуры | Визуальная и акустическая |  |
| 12. | Шаг регулировки интенсивности ультразвука, Вт | 0,1 |  |
| 13. | Мощность излучения в непрерывном режиме на частотах 1,1 и 3,2 МГц, Вт/см2 | от 0 до 2 |  |
| 14. | Мощность излучения в импульсном режиме на частотах 1,1 и 3,2 МГц, Вт/см2 | от 0 до 3 |  |
| 15. | Длительность импульсов, мс | 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 16. | Длина волны ИК импульсного лазера, нм | 904 |  |
| Излучатели: |  |  |  |
| 1. | Максимальная пиковая мощность, Вт: - 1 светодиод, не менее | 13,5 |  |
|  | - 4 светодиода, не менее | 18 |  |
| 2. | Частота импульсов, Гц | 2 – 20000 |  |
| 3. | Максимальная средняя мощность, мВт, не менее | 70,5 |  |
| 4. | Площадь излучаемой поверхности, см2 | 1, 4 |  |