## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению №52 от 27.07.09
№ п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, количество
1 | Насос инфузионный
2 | Модель | Перфузор-Компакт С или эквивалент
3 | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2
4 | Влагостойкость | Наличие
5 | Размеры | 190х100х120 мм
6 | Вес | 1,6 кг
7 | Основное электропитание | 220В
8 | Автономное электропитание | Автономное электропитание
9 | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч
10 | Используемые шприцы | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл
11 | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл
12 | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин
13 | Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час)
14 | Точность инфузии | ±2,5 %
15 | Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час
16 | Объем болюса | 0,1-50 мл
17 | Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише
2. с предварительно заданным объемом
18 | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар
19 | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование)
20 | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Функция паузы с сохранением введенных параметров
21 | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Информация о заданном и введенном объеме
в реальном масштабе времени
22 | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время
23 | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента
24 | Блокировка клавиатуры | Блокировка клавиатуры
25 | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса).
26 | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему
27 | Год выпуска: | не ранее 2008г.
28 | Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес.
29 | Регистрационное удостоверение РФ: | Предоставляется с товаром
30 | Сертификат соответствия РФ: | Предоставляется с товаром
31 | Количество, шт | 2
| Главный врач | М.М.Падруль