## Mek
Приложение 1
Техническое задание к извещению №61 от 27.07.09г.
Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, количество
Модульный многопараметрический монитор пациента МР 1000 с принадлежностями или эквивалент. | 1 шт.
Русифицированное меню управления и Setup монитора | Русифицированное меню управления и Setup монитора
Материал корпуса ударопрочный ABS пластик | Материал корпуса ударопрочный ABS пластик
Кнопка вызова дежурного медперсонала на передней панели монитора | Кнопка вызова дежурного медперсонала на передней панели монитора
Переключатель быстрого выбора ЭКГ отведений | Переключатель быстрого выбора ЭКГ отведений
Ручка для переноски с возможностью крепления монитора на консоли | Ручка для переноски с возможностью крепления монитора на консоли
Изменение угла наклона крепежного кронштейна в диапазоне не менее | 90 град.
Возможность подключения монитора к VGA экрану | Возможность подключения монитора к VGA экрану
Управление монитором напрямую через экран или через функциональные кнопки | Управление монитором напрямую через экран или через функциональные кнопки
Высота монитора | не более 315мм
Ширина монитора | не более 285мм
возможность работы в составе станции мониторирования MP600 | возможность работы в составе станции мониторирования MP600
Глубина монитора | не более 165мм
Дисплей
Жидкокристаллический, цветной дисплей | Жидкокристаллический, цветной дисплей
Размер в диапазоне (дюймы) | от 8" до 12"
Разрешение не менее 800х600 | Разрешение не менее 800х600
Коммуникационные соединения
Передача голосовых команд на центральный пост через встроенный микрофон на передней панели монитора | Передача голосовых команд на центральный пост через встроенный микрофон на передней панели монитора
Скорость передачи данных на внешние устройства не менее | 19200 бит/сек
COM-порт | COM-порт
VGA-порт | VGA-порт
Порт для подключения внешнего источника питания 12V | Порт для подключения внешнего источника питания 12V
Порт для подключения температурного датчика | не менее 2-х
Порт для подключения датчика IBP | не менее 2-х
Разъем эквипотенциального заземления | Разъем эквипотенциального заземления
Измеряемые параметры
ЭКГ
Отображение не менее 2 каналов | Отображение не менее 2 каналов
Число отведений не менее | 6 (стандартные+усиленные)
Усиление ЭКГ в диапазоне не уже | от 2,5 до 20мм/мВ
Фильтр в диагностическом режиме по выбору пользователя не уже | 0.05~80Гц
Диапазон измерения ЧСС не уже | 20-300 в мин
Анализ аритмий | Анализ аритмий
Анализ смещения сегмента ST | Анализ смещения сегмента ST
Минимальная скорость разверстки ЭКГ | не более 6,3мм/сек
Минимальная скорость разверстки дыхания | не более 6,3мм/сек
Максимальная скорость разверстки ЭКГ | не менее 50мм/сек
Защита при дефибрилляции | Защита при дефибрилляции
Время восстановления после дефибрилляции не более | ＜ 8 сек
Дыхание
Метод измерения | импедансный
Возможность доукомплектования термисторным методом | Возможность доукомплектования термисторным методом
Диапазон измерения ЧД не уже | 2~150 дыханий/мин
Максимальная скорость разверстки кривой EtCO2 не менее | 25мм/сек
Минимальная скорость разверстки кривой дыхания не более | 3,1мм/сек
SP O2
Длина волны красного цвета в диапазоне | 660~670нм
Длина волны инфракрасного цвета в диапазоне | 880~890нм
Время настройки: ожидание кривой не более | 1,5 сек
числового значения SpO2 не более | 10 сек
Использование датчиков Multisite стандарта "Nellcor" | Использование датчиков Multisite стандарта "Nellcor"
EtCO2
Диапазон измерения не уже | 0-99 мм.рт.ст
Частота дыхания в диапазоне не уже | 0~150 дыханий/мин
Время нарастания бокового потока не более | 240мс
Неинвазивное артериальное давление
Диапазон не уже | 0-300 мм.рт.ст
Точность | ±2 мм.рт.ст. или ±2%
Время измерения не более | 40 сек
Диапазон регулировки давление автоматического сдувания манжеты
взрослая | 150-300 мм.рт.ст
для новорожденных | 100-150 мм.рт.ст
Температура (до 2 каналов)
Диапазон измерения не уже | 0-50°С
Использование тмпературного датчика стандарта YSI 400 | Использование тмпературного датчика стандарта YSI 400
Уровень задания тревоги температуры в диапазоне не уже | от 10 до 50℃
Встроенный модуль измерения инвазивного давления (до 2 каналов) | Встроенный модуль измерения инвазивного давления (до 2 каналов)
Диапазон измерения не уже | 50~250мм. рт. ст.
Принтер
Количество каналов печати | не менее 2-3
Печать на термобумаге н 58 мм | Печать на термобумаге н 58 мм
Тренды
Графические и числовые тренды не менее 72 часов | Графические и числовые тренды не менее 72 часов
Тревоги
Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги | Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги
Задаваемый диапазон границ тревоги ЧСС не уже | 20-300 в мин
Задаваемый диапазон границ тревоги ЧДД не уже | 2-150 в мин
Задаваемый диапазон границ тревоги SpO2 не уже | 51-100%
Задаваемый диапазон границ тревоги НИАД не уже | 20-300 мм рт. ст.
Подавление сигнализации не менее | 30-60 сек
Датчики
позолоченные контакты всех датчиков | позолоченные контакты всех датчиков
класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7 | класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7
Комплектация
Проводной ЭКГ кабель | 1 шт.
одноразовые электроды | 1 упаковка 50 шт.
многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик для взрослых стандарта Nellcor | 2 шт.
манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая | 1шт.
шланг для манжеток неинвазивного измерения давления длиной не менее | 3м
Датчик температуры Тип YSI (или аналог) | 1 шт.
сетевой шнур | сетевой шнур
шнур заземления | шнур заземления
Дополнительные параметры
Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В
Батарея не хуже | 12В 2 Aчас
Время работы от встроенного аккумулятора | не менее 1 час
Время работы от дополнительного аккумулятора | не менее 8 час
Работа от бортовой сети | Работа от бортовой сети
Вес монитора в полной комплектации | не более 5 кг
Гарантийный период на систему не менее 1 года | Гарантийный период на систему не менее 1 года
Документы
Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром
Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Предоставляется с товаром
Инструкция на русском языке | Наличие
Год выпуска | не ранее 2008г.
Главный врач | М.М.Падруль