Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/, банковские реквизиты

тел/факс:__________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН/, банковские реквизиты

Тел./факс__________________

Кому: МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, являющиеся субъектом малого предпринимательства, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с прилагаемой таблицей, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

ТАБЛИЦА

| Потребительские свойства товара | Параметры, количество |
| --- | --- |
| Модульный многопараметрический монитор пациента МР 1000 с принадлежностями или эквивалент. | 1шт |
| Русифицированное меню управления и Setup монитора | Русифицированное меню управления и Setup монитора |
| Материал корпуса ударопрочный ABS пластик | Материал корпуса ударопрочный ABS пластик |
| Кнопка вызова дежурного медперсонала на передней панели монитора | Кнопка вызова дежурного медперсонала на передней панели монитора |
| Переключатель быстрого выбора ЭКГ отведений | Переключатель быстрого выбора ЭКГ отведений |
| Ручка для переноски с возможностью крепления монитора на консоли | Ручка для переноски с возможностью крепления монитора на консоли |
| Изменение угла наклона крепежного кронштейна в диапазоне не менее | 90 град. |
| Возможность подключения монитора к VGA экрану | Возможность подключения монитора к VGA экрану |
| Управление монитором напрямую через экран или через функциональные кнопки | Управление монитором напрямую через экран или через функциональные кнопки |
| Высота монитора | не более 315мм |
| Ширина монитора | не более 285мм |
| возможность работы в составе станции мониторирования MP600 | возможность работы в составе станции мониторирования MP600 |
| Глубина монитора | не более 165мм |
| Дисплей |  |
| Жидкокристаллический, цветной дисплей | Жидкокристаллический, цветной дисплей |
| Размер в диапазоне (дюймы) | от 8" до 12" |
| Разрешение не менее 800х600 | Разрешение не менее 800х600 |
| Коммуникационные соединения |  |
| Передача голосовых команд на центральный пост через встроенный микрофон на передней панели монитора | Передача голосовых команд на центральный пост через встроенный микрофон на передней панели монитора |
| Скорость передачи данных на внешние устройства не менее | 19200 бит/сек |
| COM-порт | COM-порт |
| VGA-порт | VGA-порт |
| Порт для подключения внешнего источника питания 12V | Порт для подключения внешнего источника питания 12V |
| Порт для подключения температурного датчика | не менее 2-х |
| Порт для подключения датчика IBP | не менее 2-х |
| Разъем эквипотенциального заземления | Разъем эквипотенциального заземления |
| Измеряемые параметры |  |
| ЭКГ |  |
| Отображение не менее 2 каналов | Отображение не менее 2 каналов |
| Число отведений не менее | 6 (стандартные+усиленные) |
| Усиление ЭКГ в диапазоне не уже | от 2,5 до 20мм/мВ |
| Фильтр в диагностическом режиме по выбору пользователя не уже | 0.05~80Гц |
| Диапазон измерения ЧСС не уже | 20-300 в мин |
| Анализ аритмий | Анализ аритмий |
| Анализ смещения сегмента ST | Анализ смещения сегмента ST |
| Минимальная скорость разверстки ЭКГ | не более 6,3мм/сек |
| Минимальная скорость разверстки дыхания | не более 6,3мм/сек |
| Максимальная скорость разверстки ЭКГ | не менее 50мм/сек |
| Защита при дефибрилляции | Защита при дефибрилляции |
| Время восстановления после дефибрилляции не более | ＜ 8 сек |
| Дыхание |  |
| Метод измерения | импедансный |
| Возможность доукомплектования термисторным методом | Возможность доукомплектования термисторным методом |
| Диапазон измерения ЧД не уже | 2~150 дыханий/мин |
| Максимальная скорость разверстки кривой EtCO2 не менее | 25мм/сек |
| Минимальная скорость разверстки кривой дыхания не более | 3,1мм/сек |
| SP O2 |  |
| Длина волны красного цвета в диапазоне | 660~670нм |
| Длина волны инфракрасного цвета в диапазоне | 880~890нм |
| Время настройки: ожидание кривой не более | 1,5 сек |
| числового значения SpO2 не более | 10 сек |
| Использование датчиков Multisite стандарта "Nellcor" | Использование датчиков Multisite стандарта "Nellcor" |
| EtCO2 |  |
| Диапазон измерения не уже | 0-99 мм.рт.ст |
| Частота дыхания в диапазоне не уже | 0~150 дыханий/мин |
| Время нарастания бокового потока не более | 240мс |
| Неинвазивное артериальное давление |  |
| Диапазон не уже | 0-300 мм.рт.ст |
| Точность | ±2 мм.рт.ст. или ±2% |
| Время измерения не более | 40 сек |
| Диапазон регулировки давление автоматического сдувания манжеты |  |
| взрослая | 150-300 мм.рт.ст |
| для новорожденных | 100-150 мм.рт.ст |
| Температура (до 2 каналов) |  |
| Диапазон измерения не уже | 0-50°С |
| Использование тмпературного датчика стандарта YSI 400 | Использование тмпературного датчика стандарта YSI 400 |
| Уровень задания тревоги температуры в диапазоне не уже | от 10 до 50℃ |
| Встроенный модуль измерения инвазивного давления (до 2 каналов) | Встроенный модуль измерения инвазивного давления (до 2 каналов) |
| Диапазон измерения не уже | 50~250мм. рт. ст. |
| Принтер |  |
| Количество каналов печати | не менее 2-3 |
| Печать на термобумаге н 58 мм | Печать на термобумаге н 58 мм |
| Тренды |  |
| Графические и числовые тренды не менее 72 часов | Графические и числовые тренды не менее 72 часов |
| Тревоги |  |
| Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги | Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги |
| Задаваемый диапазон границ тревоги ЧСС не уже | 20-300 в мин |
| Задаваемый диапазон границ тревоги ЧДД не уже | 2-150 в мин |
| Задаваемый диапазон границ тревоги SpO2 не уже | 51-100% |
| Задаваемый диапазон границ тревоги НИАД не уже | 20-300 мм рт. ст. |
| Подавление сигнализации не менее | 30-60 сек |
| Датчики |  |
| позолоченные контакты всех датчиков | позолоченные контакты всех датчиков |
| класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7 | класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7 |
| Комплектация |  |
| Проводной ЭКГ кабель | 1 шт. |
| одноразовые электроды | 1 упаковка 50 шт. |
| многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик для взрослых стандарта Nellcor | 2 шт. |
| манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая | 1шт. |
| шланг для манжеток неинвазивного измерения давления длиной не менее | 3м |
| Датчик температуры Тип YSI (или аналог) | 1 шт. |
| сетевой шнур | сетевой шнур |
| шнур заземления | шнур заземления |
| Дополнительные параметры |  |
| Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В |
| Батарея не хуже | 12В 2 Aчас |
| Время работы от встроенного аккумулятора | не менее 1 час |
| Время работы от дополнительного аккумулятора | не менее 8 час |
| Работа от бортовой сети | Работа от бортовой сети |
| Вес монитора в полной комплектации | не более 5 кг |
| Документы |  |
| Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Предоставляется с товаром |
| Цена за единицу товара, руб. | Указать |
| Сумма, руб. | Указать |

Предлагаемая цена контракта включает в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, подключение, ввод в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Срок поставки и ввода в эксплуатацию: в течение 3 календарных  дней со дня заключения муниципального контракта

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

Условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

Мы осведомлены о включении сведений о_______________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                       	(подпись)

М.п.