## Лот 1
Приложение №4
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку трубки рентгеновской для МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье
Трубка рентгеновская GS 1562/MX 115/ D-172-H или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ Характеристики | Требуемые параметры характеристик
1. Наименование оборудования
1.1. | Наименование | Трубка рентгеновская GS 1562/MX 115/D 172H или эквивалент
2. Параметры и характеристики
2.1. | Размер анода, не более | 114 мм
2.2. | Угол цели, не менее | 9.0 ⁰
2.3. | Максимальная теплоемкость анода, не более | 1,5 MHU
2.4. | Диапозон охлаждения анода:
2.4.1. | Максимальный, не менее | 4,0 кВт
2.4.2. | Минимальный, не более | 2,8 кВт
2.5. | Фактор зарядки для щелевого фокуса | 120 кВ, 100 мА
2.6. | Фокусное пятно, не более | 0,8 х 0,4 мм
3. Год выпуска и гарантия
3.1. | Год выпуска, не ранее | 2009
3.2. | Гарантия | 80 000 включений или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
4. Вспомогательные услуги
4.1. | Сведения о предоставлении вспомогательных услуг | Демонтаж старой трубки, монтаж, установка, пусконаладочные работы, ввод трубки в эксплуатацию, инструктаж персонала Заказчика