Приложение № 1

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Кресло гинекологическое |  |
| 2. | Модель | КГ-1 |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Кресло гинекологическое | Наличие |  |
| 4. | Область применения: Для проведения гинекологических и урологических процедур в смотровых кабинетах, женских консультациях и роддомах | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Грузоподъемность, кг, не менее | 180 |  |
| 5.2 | Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым либо лакокрасочным покрытием | Наличие |  |
| 5.3 | Основание кресла установлено на опору и два ролика | Наличие |  |
| 5.4 | Асептическая бесшовная обивка | Наличие |  |
| 5.5 | Элементы крепления аксессуаров выполнены из нержавеющей стали | Наличие |  |
| 5.6 | Регулировка спинки и сиденья ручная | Наличие |  |
| 5.7 | Длина в положении «лежа», мм, не менее | 1600 |  |
| 5.8 | Длина в положении «кресло», мм, не менее | 1120 |  |
| 5.9 | Диапазон угла наклона сиденья от горизонтального положения, не менее градусов | 0-20 |  |
| 5.10 | Диапазон угол наклона спинки от вертикали, не менее, градусов | 20-100 |  |
| 5.11 | Мягкие регулируемые упоры для колен | Наличие |  |
| 5.12 | Стойка для кружки Эсмарха | Наличие |  |
| 5.13 | Упоры для рук | Наличие |  |
| 5.14 | Выдвигающееся судно из нержавеющей стали | Наличие |  |
| 5.15 | Выдвижная ступень | Наличие |  |
| 5.16 | Съемная ножная панель | Наличие |  |
| 5.17 | Средний срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 5,18 | Масса кресла с комплектом приспособлений, кг, не более | 75 |  |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – 2009г. | Наличие |  |
| 6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. С момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 6.5. | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
| 6.7. | Цена, за ед., руб. | указать |  |
| 6.8 | Кол-во, шт. | 21 |  |
| 6.9 | Сумма, руб. | указать |  |
| 6.10 | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»                                                                       Л.В.Полякова