## Лист2
Приложение №2
Техническое задание
на поставку мониторов фетальных
Наименование параметра | Величина
Год выпуска | не ранее 2009г
Сертификат соответствия ГОСТ РФ | наличие
Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
Измеряемые параметры
Диагностика двуплодной беременности до родов | наличие
Определение частоты сердечных сокращений плода | 50-240 уд./мин
Точность: | ±1 уд./мин
Ручной маркер событий и автоматическое определение шевелений плода | наличие
Ультразвуковой сигнал
Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией | наличие
Частота следования импульсов | 2 кГц
Длительность импульсов | 92 мксек
УЗ-датчик | наличие
Импульсный широкозахватный УЗ – датчик | наличие
Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией | наличие
Частота датчика | 1 МГц
Точность генерации сигнала: | ±10%
Количество кристаллов в датчике | 12
Кол-во датчиков в комплекте | 2
TOCO | наличие
Определение сократительной активности матки (токотонометрия) | 0-100%
Разрешение | 1%
Установка нуля | Автоматическая/ручная
Чувствительность | 3.7 мкВ/В/мм рт.ст.
Инвазивный TOCO | Возможность
Диапазон давления ВМД: | 0-100 мм рт.ст
Чувствительность | 5 µВ/В/ мм рт. ст
Нелинейная ошибка | ±1 мм рт. ст
Разрешение | 1%
Обнуление | Автоматическое / Ручное
Регистрация шевелений плода | Ручное/автоматическое
Маркер событий | наличие
Дисплей
Жидкокристаллический цветной экран, 310 мм (12.1') с регулируемым углом наклона | наличие
Размер экрана: 246,0 x 184,5 мм | наличие
Кол-во пикселей: | 800x600
Поддержка цветов: | 262,144 (RGB 6-битный драйвер)
Электо-интерфейс: | LVDS (дифференциальная сигнализация низкого напряжения)
На экране выводятся данные в виде временных трендов и числовых значений параметров | наличие
Принтер
Встроенный термопринтер высокого разрешения | наличие
Скорость подачи бумаги: 1,2,3 см/мин (по выбору) | наличие
Термочувствительная бумага z-типа, 152 мм | 152 мм
Данные на записи: | ЧССП1, ЧССП2, ЭКГ плода, TOCO, Автоматический маркер, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID и т.д.
Обмен данных
Интерфейс для передачи данных на ПК | наличие
Программное обеспечение для хранения данных на ПК | наличие
Встроенный коммуникационный порт RS - 232 | наличие
Тревоги
2 уровня (высокий, средний) : звуковая и световая индикация ( с заданием верхнего и нижнего пределов) | наличие
Настройка параметров тревоги | наличие
Фетальный стимулятор | возможность
Аккумулятор | наличие
Питание
Рабочее напряжение: | ~220 В, 50 Гц
Макс. мощность | 60 Вт
Электробезопасность | Класс I
Габаритные размеры Д х Ш х В, не более | 347 мм x 330 мм x 126 мм
Вес прибора не более | 6 кг
Комплектация
УЗ-датчик | 2шт
ТОСО-датчик | 1шт
Маркер событий | 1шт
Ремни для крепления датчиков | 3шт
Термобумага | 1уп
Кабель RS-232 | 1шт
УЗИ-гель | 1шт
CD-диск с программным обеспечением | 1шт
Кабель заземления | 1шт
Инструкция на русском | 1шт