Приложение 2

Техническое задание на работы по комплексному профилактическому техническому обслуживанию, диагностике неисправностей и ремонту без замены запасных частей компьютерного томографа Philips MX8000 Dual EXP в III квартале 2009 года.

| № | Наименование работ. | Требуемые сроки и условия выполнения работ. | Предлагаемые сроки и условия выполнения работ. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Плановое комплексное профилактическое обслуживание КТ. | Один раз в квартал. |  |
| Перечень работ, выполняемых в процессе профилактического обслуживания компьютерного томографа MX 8000 Dual EXP |  |  |  |
|  | Гентри |  |  |
| 1.1 | Осмотр и удаление пыли - проверка всех движений - проверка и чистка вентиляторов в крышке гентри | Один раз в квартал. |  |
| 1.2 | Проверка элементов безопасности - проверка кнопок аварийного выключения | Один раз в квартал. |  |
| 1.3 | Проверка блоков питания | Один раз в квартал. |  |
| 1.4 | Проверка скорости вращения гентри | Один раз в квартал. |  |
| 1.5 | Проверка ремня привода вращения гентри - проверка состояния ремня - проверка натяжения ремня | Один раз в квартал. |  |
| 1.6 | Проверка оптодатчиков положения трубки - проверка и очистка флажка - проверка и очистка оптодатчиков | Один раз в квартал. |  |
| 1.7 | Проверка привода наклона - измерение реальных углов наклона - настройка углов наклона - проверка концевых выключателей | Один раз в квартал. |  |
| 1.8 | Проверка коллиматора - очистка пластин коллиматора - проверка и смазка пластин коллиматора | Один раз в квартал. |  |
| 1.9 | Проверка световых локализаторов - проверка работоспособности лазеров - настройка локализаторов | Один раз в квартал. |  |
| 1.10 | Смазывание главного подшипника | Один раз в квартал. |  |
| 1.11 | Осмотр и удаление пыли - проверка и чистка вентиляторов | Один раз в квартал. |  |
| 1.12 | Очистка высоковольтных разъёмов генератора и рентгеновской трубки. | Один раз в квартал. |  |
| 1.13 | Проверка блоков питания. | Один раз в квартал. |  |
| 1.14 | Проверка индикации напряжения и тока трубки. | Один раз в квартал. |  |
| 1.15 | Проверка состояния светодиодных индикаторов | Один раз в квартал. |  |
| 1.16 | Проверка и очистка блока охлаждения трубки | Один раз в квартал. |  |
| 2. | Стол пациента |  |  |
| 2.1 | Осмотр и удаление пыли проверка всех движений стола | Один раз в квартал. |  |
| 2.2 | Проверка элементов безопасности. | Один раз в квартал. |  |
| 2.3 | Проверка движения стола - проверка движения деки - проверка вертикального движения стола | Один раз в квартал. |  |
| 2.4 | Проверка и регулировка привода горизонтального перемещения деки стола - проверка и регулировка привода - проверка концевых выключателей - проверка датчика движения | Один раз в квартал. |  |
| 2.5 | Проверка и регулировка привода вертикального перемещения стола - проверка и регулировка привода - проверка концевых выключателей - проверка датчика движения | Один раз в квартал. |  |
| 3. | Операторская консоль |  |  |
| 3.1 | Осмотр и удаление пыли - проверка и чистка вентиляторов внутри консоли - очистка экрана монитора - проверка работоспособности мыши и клавиатуры | Один раз в квартал. |  |
| 3.2 | Проверка индикатора включения рентгена. | Один раз в квартал. |  |
| 3.3 | Проверка элементов безопасности - проверка кнопки аварийного выключения | Один раз в квартал. |  |
| 3.4 | Проверка работоспособности интеркома | Один раз в квартал. |  |
| 3.5 | Проведение тестовых программ | Один раз в квартал. |  |
| 3.6 | Проверка блоков питания | Один раз в квартал. |  |
| 3.7 | Анализ листа ошибок | Один раз в квартал. |  |
| 4. | Система сбора данных (solid state detector) |  |  |
| 4.1 | Очистка детектора от пыли | Один раз в квартал. |  |
| 4.2 | Проверка температуры детектора и системы сбора данных | Один раз в квартал. |  |
| 4.3 | Проверка блока питания системы сбора данных | Один раз в квартал. |  |
| 4.4 | Проверка выхода рентгена | Один раз в квартал. |  |
| 4.5 | Проверка положения рентгеновской трубки | Один раз в квартал. |  |
| 4.6 | Калибровка системы по фантомам | Один раз в квартал. |  |
| 4.7 | Настройка чисел С.Т. (Хаунсфилда) | Один раз в квартал. |  |
| 4.8 | Проверка соответствия системы спецификации - проверка толщин срезов - проверка линейности - проверка пространственного разрешения - проверка контрастного разрешения - проверка однородности | Один раз в квартал. |  |
| 5. | Slipring |  |  |
| 5.1 | Проверка щеток | Один раз в квартал. |  |
| 5.2 | Чистка щеток и слип ринга | Один раз в квартал. |  |
| II | Диагностические работы. | Неограниченно в период действия контракта, по письменным заявкам заказчика, в срок не более 5 рабочих дней с момента получения заявки. |  |
| III | Ремонтные работы (без замены запчастей) – по итогам диагностики. | Неограниченно в период действия контракта, по письменным заявкам заказчика, в срок не более 5 рабочих дней с момента получения заявки. |  |
| IV | Проведение настройки пользовательских параметров. | Неограниченно в период действия контракта в течение 5 календарных дней с даты проведения диагностики. |  |
| V | Консультирование персонала по телефону. | Неограниченно в период действия контракта |  |
| VI | Дистанционная диагностика. | Неограниченно в период действия контракта. |  |
| Требования к выполняемым работам: |  |  |  |
| 1. | Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта о приемке результата выполненных работ и действует на весь период контракта. | Соответствие. |  |
| 2. | Поставка материалов, конструкций и оборудования необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту являются обязанностью подрядчика. | Соответствие. |  |
| 3. | Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. | Соответствие. |  |
| 4. | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ: |  |  |
|  | Лицензия на техническое обслуживание и ремонт рентгенологического медицинского оборудования. | Наличие. | № ___________ от______ до______ |
|  | Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения – техническое обслуживание рентгеновских медицинских аппаратов. | Наличие. | № ___________ от______ до______ |
|  | Наличие сертифицированной службы, квалифицированных сертифицированных специалистов, прошедших обучение на предприятии-производителе, или в организации, имеющей право осуществлять обучение на данные виды аппаратов. | Соответствие. |  |

Должность                                     подпись                                                    Ф.И.О.

М.П.