Приложение №5

к документации об аукционе

Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара

________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказ)

| № п/п | Комплектация, наименование характеристик | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аппарат рентгеновский стоматологический панорамный с цефалостатом | Vatech PAX 400C 1 или эквивалент |  |
| 2 | Страна происхождения |  |  |
| 3 | Год выпуска, не ранее | 2008 г. |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | наличие |  |
| 7 | Инструкция для пользователя на русском языке | наличие |  |
| 8 | Срок гарантийного обслуживания не менее | 12 месяцев |  |
| 9 | Объем гарантии | 100% |  |
|  | Аппарат рентгеновский |  |  |
| 10 | Вращающийся модуль | наличие |  |
| 11 | Колонна | наличие |  |
| 12 | Цефалометрический блок | наличие |  |
| 13 | Генератор рентгеновского излучения со стационарным анодом | наличие |  |
| 14 | Приемник излучения | наличие |  |
| 15 | Цифровой датчик | наличие |  |
| 16 | Пульт дистанционного управления | наличие |  |
| 17 | Регулируемый упор для лба пациента с тремя точками фиксации | наличие |  |
| 18 | Подставка под подбородок: |  |  |
|  | - стандартная подставка под подбородок | наличие |  |
|  | - подставка под подбородок для съемки височно-нижнечелюстного сустава, пазух | наличие |  |
| 19 | Поручни для рук пациента | наличие |  |
| 20 | Набор прикусных пластин | 2 шт. – для стандартного прикуса |  |
|  |  | 1 шт. – для беззубых пациентов |  |
|  |  | 2 шт. – для съемки суставов |  |
| 21 | Зеркало | наличие |  |
|  | Технические характеристики источника рентгеновского излучения |  |  |
| 22 | Номинальная мощность кВт, не менее | 1,3 |  |
| 23 | Размер фокусного пятна, мм | 0,5 |  |
| 24 | Теплоемкость анода, кДж | 30 |  |
| 25 | Фильтрация (собственная) (эквивалент AI), мм AI | 0,8 |  |
| 26 | Фильтрация (дополнительная) (эквивалентAI), мм AI | 2,0 |  |
| 27 | Фильтрация (общая) (эквивалент AI), мм AI | 2,8 |  |
| 28 | Рабочий диапазон анодного напряжения, нижняя граница кВ, не более | 40 |  |
| 29 | Рабочий диапазон анодного напряжения, верхняя граница кВ, не менее | 90 |  |
| 30 | Шаг изменения анодного напряжения кВ, не более | 1 |  |
| 31 | Рабочий диапазон анодного тока, нижняя граница мА, не более | 2 |  |
| 32 | Рабочий диапазон анодного тока, верхняя граница мА, не менее | 10 |  |
| 33 | Шаг изменения анодного тока мА, не более | 1 |  |
| 34 | Рабочая частота инвертора напряжения кГц, не менее | 36 |  |
| 35 | Коэффициент пульсаций анодного напряжения %, не более | 4 |  |
| 36 | Охлаждение трубки | принудительное |  |
| 37 | Сопротивление изоляции кВ, не более | 1,5 |  |
| 38 | Защита трубки от перегрева | присутствует |  |
|  | Технические характеристики приемника рентгеновского излучения |  |  |
| 39 | Тип сенсора | ССD |  |
| 40 | Размер пикселя мкм, не более | 48 |  |
| 41 | Разрешение сенсора линий/мм, не менее | 10,42 |  |
| 42 | Динамический диапазон сенсора не менее | 12 бит - 4096 градаций серого |  |
|  | Функциональные характеристики рентген аппарата |  |  |
| 43 | Доступные режимы захвата снимков | станддартная ортопантомограмма |  |
|  |  | верхнечелюстные пазухи |  |
|  |  | снимки височно-нижнечелюстного сустава |  |
|  |  | сигмент ортопантомограммы (на выбор) |  |
|  |  | телерентгенограмма черепа в латеральной проекции |  |
|  |  | телерентгенограмма черепа в заднепередней (переднезадней) проекции |  |
|  |  | телерентгенограмма основания черепа |  |
| 44 | Размеры области сканирования при панорамной съемки мм, не менее | 146 х 300 |  |
| 45 | Размеры области сканирования при цефалометрической съемки мм, не менее | 220 х 300 |  |
| 46 | Разрешение полученного изображения при панорамной съемке пикселя, не менее | 2840 х 1532 |  |
| 47 | Разрешение полученного изображения при цефалометрической съемке пикселя, не менее | 2096 х 2304 |  |
| 48 | Продолжительность программы стандартного панорамного снимка сек., не более | 13,2 |  |
| 49 | Продолжительность программы бокового панорамного снимка (левая или правая сторона) сек., не более | 6,6 |  |
| 50 | Продолжительность программы фронтального панорамного снимка сек., не более | 10,6 |  |
| 51 | Продолжительность программы снимка височно-нижнечелюстного сустава с открытой и закрытой челюстью (на одном снимке) сек., не более | 14с (4снимка х 3,5с) |  |
| 52 | Продолжительность программы для получения снимка верхнечелюстной пазухи сек., не более | 13,2 |  |
| 53 | Продолжительность программы для получения бокового цефалометрическго снимка сек. | 8-15 |  |
| 54 | Продолжительность программы для получения фронтального цефалометрическго снимка, сек. | 13,2 |  |
| 55 | Продолжительность программы для получения рентгенограммы основания черепа, сек. | 13,2 |  |
| 56 | Возможность выбора формы челюстной дуги | нормальная, |  |
|  |  | широкая, |  |
| 57 | Возможность быстрого выбора режима излучения, по предварительно заданной установке | мужчина |  |
|  |  | женщина |  |
|  |  | ребенок |  |
| 58 | Возможность быстрого выбора режима излучения, по предварительно заданной плотности костей | твердые |  |
|  |  | нормальные |  |
|  |  | мягкие |  |
| 59 | Программа автоматической компенсации отсвечивания металла у пациента | наличие |  |
| 60 | Контроль позиционирования пациента тремя световыми лучами | средне – сагиттальный |  |
|  |  | франкфурт |  |
|  |  | клыковой |  |
| 61 | Визуализация пациента при позиционировании | Зеркальный способ |  |
| 62 | Возможность позиционирования пациентов в инвалидных колясках | наличие |  |
| 63 | Программа автоматической компенсации тени позвоночника | наличие |  |
| 64 | Управление | микропроцессорное |  |
| 65 | Линейка для эталонных замеров при телерентгенограмме черепа | наличие |  |
| 66 | Коэффициент увеличения при получении панорамных снимков не более | 1,3 |  |
| 67 | Коэффициент увеличения при получении цефалометрических снимков не более | 1,1 |  |
| 68 | Автоматическая калибровка | наличие |  |
| 69 | Масса кг, не более | 250 |  |
| 70 | Габариты мм | 1950 х 1200 |  |
| 71 | Напряжение питания, В | 110 / 230 ± 10%, |  |
| 72 | Частота напряжения сети питания, Гц | 50 / 60 |  |
| 73 | Диапазон вертикального подъема колоны мм, не менее | 700 |  |
| 74 | Память на компакт.диске, флеш.карте | наличие |  |
| 75 | Диагностика по интернету, состояния оборудования | наличие |  |
| 76 | Возможность обновления программного обеспечения рентген аппарата | наличие |  |
| 77 | Соединение с компьютером через USB 2.0 | наличие |  |