Приложение №4

к документации об аукционе

Техническое задание

Аппарат рентгеновский стоматологический панорамный с цефалостатом Vatech PAX 400C 1 или эквивалент.

| № п/п | Комплектация, наименование характеристик | Параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Год выпуска, не ранее | 2008 г. |
| 2 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 3 | Сертификат соответствия | наличие |
| 4 | Санитарно эпидемиологическое заключение | наличие |
| 5 | Инструкция для пользователя на русском языке | наличие |
| 6 | Срок гарантийного обслуживания не менее | 12 месяцев |
| 7 | Объем гарантии | 100% |
|  | Аппарат рентгеновский |  |
| 8 | Вращающийся модуль | наличие |
| 9 | Колонна | наличие |
| 10 | Цефалометрический блок | наличие |
| 11 | Генератор рентгеновского излучения со стационарным анодом | наличие |
| 12 | Приемник излучения | наличие |
| 13 | Цифровой датчик | наличие |
| 14 | Пульт дистанционного управления | наличие |
| 15 | Регулируемый упор для лба пациента с тремя точками фиксации | наличие |
| 16 | Подставка под подбородок: |  |
|  | - стандартная подставка под подбородок | наличие |
|  | - подставка под подбородок для съемки височно-нижнечелюстного сустава, пазух | наличие |
| 17 | Поручни для рук пациента | наличие |
| 18 | Набор прикусных пластин | 2 шт. – для стандартного прикуса |
|  |  | 1 шт. – для беззубых пациентов |
|  |  | 2 шт. – для съемки суставов |
| 19 | Зеркало | наличие |
|  | Технические характеристики источника рентгеновского излучения |  |
| 20 | Номинальная мощность кВт, не менее | 1,3 |
| 21 | Размер фокусного пятна, мм | 0,5 |
| 22 | Теплоемкость анода, кДж | 30 |
| 23 | Фильтрация (собственная) (эквивалент AI), мм AI | 0,8 |
| 24 | Фильтрация (дополнительная) (эквивалентAI), мм AI | 2,0 |
| 25 | Фильтрация (общая) (эквивалент AI), мм AI | 2,8 |
| 26 | Рабочий диапазон анодного напряжения, нижняя граница кВ, не более | 40 |
| 27 | Рабочий диапазон анодного напряжения, верхняя граница кВ, не менее | 90 |
| 28 | Шаг изменения анодного напряжения кВ, не более | 1 |
| 29 | Рабочий диапазон анодного тока, нижняя граница мА, не более | 2 |
| 30 | Рабочий диапазон анодного тока, верхняя граница мА, не менее | 10 |
| 31 | Шаг изменения анодного тока мА, не более | 1 |
| 32 | Рабочая частота инвертора напряжения кГц, не менее | 36 |
| 33 | Коэффициент пульсаций анодного напряжения %, не более | 4 |
| 34 | Охлаждение трубки | принудительное |
| 35 | Сопротивление изоляции кВ, не более | 1,5 |
| 36 | Защита трубки от перегрева | присутствует |
|  | Технические характеристики приемника рентгеновского излучения |  |
| 37 | Тип сенсора | ССD |
| 38 | Размер пикселя мкм, не более | 48 |
| 39 | Разрешение сенсора линий/мм, не менее | 10,42 |
| 40 | Динамический диапазон сенсора не менее | 12 бит - 4096 градаций серого |
|  | Функциональные характеристики рентген аппарата |  |
| 41 | Доступные режимы захвата снимков | станддартная ортопантомограмма |
|  |  | верхнечелюстные пазухи |
|  |  | снимки височно-нижнечелюстного сустава |
|  |  | сигмент ортопантомограммы (на выбор) |
|  |  | телерентгенограмма черепа в латеральной проекции |
|  |  | телерентгенограмма черепа в заднепередней (переднезадней) проекции |
|  |  | телерентгенограмма основания черепа |
| 42 | Размеры области сканирования при панорамной съемки мм, не менее | 146 х 300 |
| 43 | Размеры области сканирования при цефалометрической съемки мм, не менее | 220 х 300 |
| 44 | Разрешение полученного изображения при панорамной съемке пикселя, не менее | 2840 х 1532 |
| 45 | Разрешение полученного изображения при цефалометрической съемке пикселя, не менее | 2096 х 2304 |
| 46 | Продолжительность программы стандартного панорамного снимка сек., не более | 13,2 |
| 47 | Продолжительность программы бокового панорамного снимка (левая или правая сторона) сек., не более | 6,6 |
| 48 | Продолжительность программы фронтального панорамного снимка сек., не более | 10,6 |
| 49 | Продолжительность программы снимка височно-нижнечелюстного сустава с открытой и закрытой челюстью (на одном снимке) сек., не более | 14с (4снимка х 3,5с) |
| 50 | Продолжительность программы для получения снимка верхнечелюстной пазухи сек., не более | 13,2 |
| 51 | Продолжительность программы для получения бокового цефалометрическго снимка сек. | 8-15 |
| 52 | Продолжительность программы для получения фронтального цефалометрическго снимка, сек. | 13.2 |
| 53 | Продолжительность программы для получения рентгенограммы основания черепа, сек. | 13.2 |
| 54 | Возможность выбора формы челюстной дуги | нормальная, |
|  |  | широкая, |
|  |  | узкая |
| 55 | Возможность быстрого выбора режима излучения, по предварительно заданной установке | мужчина |
|  |  | женщина |
|  |  | ребенок |
| 56 | Возможность быстрого выбора режима излучения, по предварительно заданной плотности костей | твердые |
|  |  | нормальные |
|  |  | мягкие |
| 57 | Программа автоматической компенсации отсвечивания металла у пациента | наличие |
| 58 | Контроль позиционирования пациента тремя световыми лучами | средне - сагиттальный |
|  |  | франкфурт |
|  |  | клыковой |
| 59 | Визуализация пациента при позиционировании | зеркальный способ |
| 60 | Возможность позиционирования пациентов в инвалидных колясках | наличие |
| 61 | Программа автоматической компенсации тени позвоночника | наличие |
| 62 | Управление | микропроцессорное |
| 63 | Линейка для эталонных замеров при телерентгенограмме черепа | наличие |
| 64 | Коэффициент увеличения при получении панорамных снимков не более | 1,3 |
| 65 | Коэффициент увеличения при получении цефалометрических снимков не более | 1,1 |
| 66 | Автоматическая калибровка | наличие |
| 67 | Масса кг, не более | 250 |
| 68 | Габариты мм | 1950 х 1200 |
| 69 | Напряжение питания, В | 110 / 230± 10%, |
| 70 | Частота напряжения сети питания, Гц | 50 / 60 |
| 71 | Диапазон вертикального подъема колоны мм, не менее | 700 |
| 72 | Память на компакт.диске, флеш.карте | наличие |
| 73 | Диагностика по интернету, состояния оборудования | наличие |
| 74 | Возможность обновления программного обеспечения рентген аппарата | наличие |
| 75 | Соединение с компьютером через USB 2.0 | наличие |