Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№  55    от «17» сентября  2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» ______________ 200__г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место нахождения __________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Место жительства ___________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив Извещение № ________ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок,

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку аппарата УЗИ портативного – количество 1 штука:

| № | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от _________№________, сроком действия до ________________________ |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие | от _________№________, сроком действия до ________________________ |
| 5 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 6 | Общие требования: Полностью цифровая портативная, переносная, многоцелевая ультразвуковая система высокого класса с возможностью сканирования в режиме цветового допплеровского картирования. | Наличие |  |
| 7 | Технические характеристики |  |  |
| 8 | Режимы сканирования: |  |  |
| 9 | В режим | Наличие |  |
| 10 | М-режим | Наличие |  |
| 11 | Спектральный допплер: PW и HPRF - импульсно-волновой допплер с автоматическим оконтуриванием доплеровского спектра и проведением расчетов в режиме реального времени | Наличие |  |
| 12 | Цветовое допплеровское картирование | Наличие |  |
| 13 | - количество карт окрашивания не менее | 11 | Указать параметры |
| 14 | Энергетический допплер | Наличие |  |
| 15 | - количество карт окрашивания не менее | 13 | Указать параметры |
| 16 | Направленный энергетический допплер | Наличие |  |
| 17 | Триплексный режим В+CFM+PW, B+PD+PW | Наличие |  |
| 18 | Режим второй гармоники | Наличие |  |
| 19 | Виртуальный конвексный режим на линейных датчиках | Наличие |  |
| 20 | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |  |
| 21 | Монитор: цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее, дюймов | 10,4 | Указать параметры |
| 22 | Встроенные стереодинамики | Наличие |  |
| 23 | Габаритные размеры не более, мм | 78*350*280 | Указать параметры |
| 24 | Вес не более, кг | 4,5 | Указать параметры |
| 25 | Интерфейс пользователя: полноформатная буквенно-цифровая клавиатура с программируемыми кнопками | Наличие |  |
| 26 | Формирование ультразвукового луча: полностью цифровое | Наличие |  |
| 27 | Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования, не уже, МГц | от 2 до 11 | Указать параметры |
| 28 | Количество активных портов для подключения датчиков | 1 | Указать параметры |
| 29 | Максимальная глубина проникновения УЗ луча не менее, см | 30 | Указать параметры |
| 30 | Изменение угла сканирования в допплеровском режиме не менее, градусов | +/-20 | Указать параметры |
| 31 | Характеристики получения изображения: |  |  |
| 32 | - динамическая аподизация | Наличие |  |
| 33 | - динамическая апертура | Наличие |  |
| 34 | - динамическая фокусировка | Наличие |  |
| 35 | Динамический диапазон не менее, Дб | 165 | Указать параметры |
| 36 | Количество каналов не менее | 256 | Указать параметры |
| 37 | Отображаемые градации серого не менее | 256 | Указать параметры |
| 38 | Максимальная частота кадров не менее, Гц | 370 | Указать параметры |
| 39 | Число фокусных зон не менее | 8 | Указать параметры |
| 40 | Увеличение изображения не менее крат | 18 | Указать параметры |
| 41 | Кинопамять не менее 325 кадров, максимально до 5000. Возможности: покадровый и непрерывный просмотр, выбор скорости просмотра (не менее 9 позиций), проведение измерений и расчетов. | Наличие |  |
| 42 | Встроенная рабочая станция не менее, Гб | 40 | Указать параметры |
| 43 | Внешний CD-RW-дисковод | Наличие |  |
| 44 | Подключение внешних устройств: не менее 2 портов USB, 1 слот PCMCIA, PC Card, Bluetooth, Memory Stick | Наличие |  |
| 45 | Программное обеспечени: |  |  |
| 46 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |  |
| 47 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра | Наличие |  |
| 48 | Автоматический обсчёт допплеровского спектра в режиме реального времени с возможностью выбора отображаемых параметров | Наличие |  |
| 49 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность доступа к необработанным ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения | Наличие |  |
| 50 | Программа построения трехмерных изображений в режиме поверхностной реконструкции с возможностью выбора уровня прозрачности | Возможность |  |
| 51 | Наличие интегрированной в аппарат компьютерной рабочей станции для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений: | Наличие |  |
| 52 | - объем памяти для хранения данных в архиве аппарата – не менее 40Гб; | Наличие |  |
| 53 | - составление архивов пациентов | Наличие |  |
| 54 | - пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие |  |
| 55 | - проведение различных измерений; | Наличие |  |
| 56 | - вывод различных отчётов исследований | Наличие |  |
| 57 | - сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD дисках | Наличие |  |
| 58 | - сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах .jpg, .avi | Наличие |  |
| 59 | - сохранение статических и динамических изображений в Raw – форматах | Наличие |  |
| 60 | Программа составления и редактирования отчётов с возможностью включения изображений и графиков | Возможность |  |
| 61 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие совместимость со стандартом DICOM 3 | Возможность |  |
| 62 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к локальной сети по протоколу Wireless LAN | Возможность |  |
| 63 | Bluetooth для беспроводного подключения струйного принтера | Возможность |  |
| 64 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований (в т.ч. для исследований почек) | Наличие |  |
| 65 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |  |
| 66 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: протокол отслеживания внутриутробного развития плода, программы расчетов для многоплодной беременности, для суставной дисплазии | Наличие |  |
| 67 | Пакеты расчетов для кардиологии | Наличие |  |
| 68 | Программа настройки и персонализации отчетов УЗ– исследований с отображением изображений и графиков и возможностью беспроводной печати на стандартном струйном Windows принтере | Возможность |  |
| 69 | Типы датчиков: |  |  |
| 70 | Многочастотные широкополосные электронные датчики | Наличие |  |
| 71 | Цена (контракта), руб. | Указать |  |
| 72 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, не более, дней | 1 |  |
| 73 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать |  |
| 74 | Инструктаж специалистов на рабочем месте | Наличие |  |
| 75 | Год выпуска | 2008-2009 |  |

___________________________________________  соответствую(ем) требованиям,

(наименование участника размещения заказа)                установленным статьей 4 Федерального

закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего   предпринимательства в

Российской Федерации", а именно:

- (Данный пункт декларируют только юридические лица) - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет _____ человек;

(указать количество)

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет ______________________ рублей и включает в себя

___________________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных (не включенных) расходах, в т. ч. расходах на доставку и разгрузку оборудования  , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей, установку оборудования, вспомогательные услуги)

В случае принятия настоящей котировочной заявки _______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен(на, но) исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП