## аппарат
Приложение № 2 к извещению № 55 от 17.09.09
Аппарат УЗИ портативный количество -1 штука.
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование, модель | Указать
2 | Производитель, страна происхождения | Указать
3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от _________№________, сроком действия до ________________________
4 | Сертификат соответствия | Наличие | от _________№________, сроком действия до ________________________
5 | Инструкция на русском языке | Наличие
6 | Общие требования: Полностью цифровая портативная, переносная, многоцелевая ультразвуковая система высокого класса с возможностью сканирования в режиме цветового допплеровского картирования. | Наличие
7 | Технические характеристики
8 | Режимы сканирования:
9 | В режим | Наличие
10 | М-режим | Наличие
11 | Спектральный допплер: PW и HPRF - импульсно-волновой допплер с автоматическим оконтуриванием доплеровского спектра и проведением расчетов в режиме реального времени | Наличие
12 | Цветовое допплеровское картирование | Наличие
13 | - количество карт окрашивания не менее | 11 | Указать параметры
14 | Энергетический допплер | Наличие
15 | - количество карт окрашивания не менее | 13 | Указать параметры
16 | Направленный энергетический допплер | Наличие
17 | Триплексный режим В+CFM+PW, B+PD+PW | Наличие
18 | Режим второй гармоники | Наличие
19 | Виртуальный конвексный режим на линейных датчиках | Наличие
20 | Программное обеспечение на русском языке | Наличие
21 | Монитор: цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее, дюймов | 10.4 | Указать параметры
22 | Встроенные стереодинамики | Наличие
23 | Габаритные размеры не более, мм | 78*350*280 | Указать параметры
24 | Вес не более, кг | 4.5 | Указать параметры
25 | Интерфейс пользователя: полноформатная буквенно-цифровая клавиатура с программируемыми кнопками | Наличие
26 | Формирование ультразвукового луча: полностью цифровое | Наличие
27 | Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования, не уже, МГц | от 2 до 11 | Указать параметры
28 | Количество активных портов для подключения датчиков | 1 | Указать параметры
29 | Максимальная глубина проникновения УЗ луча не менее, см | 30 | Указать параметры
30 | Изменение угла сканирования в допплеровском режиме не менее, градусов | +/-20 | Указать параметры
31 | Характеристики получения изображения:
32 | - динамическая аподизация | Наличие
33 | - динамическая аппертура | Наличие
34 | - динамическая фокусировка | Наличие
35 | Динамический диапазон не менее, Дб | 165 | Указать параметры
36 | Количество каналов не менее | 256 | Указать параметры
37 | Отображаемые градации серого не менее | 256 | Указать параметры
38 | Максимальная частота кадров не менее, Гц | 370 | Указать параметры
39 | Число фокусных зон не менее | 8 | Указать параметры
40 | Увеличение изображения не менее крат | 18 | Указать параметры
41 | Кинопамять не менее 325 кадров, максимально до 5000. Возможности: покадровый и непрерывный просмотр, выбор скорости просмотра (не менее 9 позиций), проведение измерений и расчетов. | Наличие
42 | Встроенная рабочая станция не менее, Гб | 40 | Указать параметры
43 | Внешний CD-RW-дисковод | Наличие
44 | Подключение внешних устройств: не менее 2 портов USB, 1 слот PCMCIA, PC Card, Bluetooth, Memory Stick | Наличие
45 | Программное обеспечени:
46 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие
47 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра | Наличие
48 | Автоматический обсчёт допплеровского спектра в режиме реального времени с возможностью выбора отображаемых параметров | Наличие
49 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность доступа к необработанным ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения | Наличие
50 | Программа построения трехмерных изображений в режиме поверхностной реконструкции с возможностью выбора уровня прозрачности | Возможность
51 | Наличие интегрированной в аппарат компьютерной рабочей станции для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений: | Наличие
52 | - объем памяти для хранения данных в архиве аппарата – не менее 40Гб; | Наличие
53 | - составление архивов пациентов | Наличие
54 | - пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие
55 | - проведение различных измерений; | Наличие
56 | - вывод различных отчётов исследований | Наличие
57 | - сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD дисках | Наличие
58 | - сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах .jpg, .avi | Наличие
59 | - сохранение статических и динамических изображений в Raw - форматах | Наличие
60 | Программа составления и редактирования отчётов с возможностью включения изображений и графиков | Возможность
61 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие совместимость со стандартом DICOM 3 | Возможность
62 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к локальной сети по протоколу Wireless LAN | Возможность
63 | Bluetooth для беспроводного подключения струйного принтера | Возможность
64 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований (в т.ч. для исследований почек) | Наличие
65 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие
66 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: протокол отслеживания внутриутробного развития плода, программы расчетов для многоплодной беременности, для суставной дисплазии | Наличие
67 | Пакеты расчетов для кардиологии | Наличие
68 | Программа настройки и персонализации отчетов УЗ– исследований с отображением изображений и графиков и возможностью беспроводной печати на стандартном струйном Windows принтере | Возможность
69 | Типы датчиков:
70 | Многочастотные широкополосные электронные датчики | Наличие
71 | Цена (контракта), руб. | Указать
72 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, не более, дней | 1
73 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать
74 | Инструктаж специалистов на рабочем месте | Наличие
75 | Год выпуска | 2008-2009
главный врач Колодкин С.В.