## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 60 от 18.09.2009 г.
Техническое задание
на электроэнцефалограф
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия к товару
1 | 2 | 3
1 | Электроэнцефалограф | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель | Указать
4 | Страна происхождения* | Указать
5 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие
6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
7 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
8 | Назначение: для проведения клинических исследований ЭЭГ | Наличие
9 | Характеристики:
10 | Число каналов | 19 ЭЭГ + 1 ЭКГ
11 | Режекторный фильтр | Подавление - 20 дБ на 50(60) Гц
12 | Частота дискретизации | 250 или 500 Гц на канал
13 | Референты для ЭЭГ | (A1+A2)/2 или A1,A2
14 | Входное сопротивление | более 200 мОм
15 | Уровень внутренних шумов | менее 2 мкВ от пика до пика
16 | Подавление синфазной помехи | -90 дБ на 10 Гц
17 | Фотостимулятор | Светодиодный
18 | Частота фотостимуляции | от 1 до 50 Гц с шагом 1 Гц
19 | Фоностимулятор | с загрузкой звуков из компьютера
20 | Полоса пропускания | 0.5(0.3с) – 35Гц
21 | Контроль сопротивления электродов | есть(в том числе нейтрального)
22 | Встроенный генератор калибровочного сигнала | прямоугольный, 0.5 Гц
23 | Временное разрешение | 7.5, 15, 30, 60, (120) мм/с
24 | ФНЧ (цифровой) | 15, 30, Гц
25 | ФВЧ (цифровой) | 1.6(0.1), 5(0.03)Гц(с)
26 | АЦП | 16 бит
27 | Электроизоляция | Оптическая, 4кВ
28 | Масса | менее 1 кг (без компьютера и штатива)
29 | Количество | 1
30 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12