## Лист1
Приложение № 5
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара.
Аппарат электрохирургический для радиочастотной абляции Valleylab Cool-tip TM С или эквивалент с комплектом поставки.
(наименование участника размещения заказа _______________________________)
№ п/п | Обязательные параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | аппарат электрохирургический для радичастотной абляции с комплектом поставки | Указать
2 | Модель | Valleylab Cool-tip TM или эквивалент | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Подробное описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Срок предоставления вспомогательных услуг: монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | не более 5 кал.дней после поставки | Указать
8 | Предназначен для выполнения интраоперационных, чрезкожных и лапароскопических радиочастотных абляций опухолей паренхиматозных органов (печени, почек, предстательной железы, легких, эндокринных желез) и костной ткани | Наличие, указать | Указать
9 | Возможность выполнять бескровные резекции паренхиматозных органов абляционными электродами | Наличие
10 | Возможность одновременного подключения 1-го, 2-х или 3-х электродов для абляции одного или нескольких опухолевых очагов | Наличие, указать | Указать
11 | Возможность радиочастотной абляции опухолей диаметром | не менее 70 мм | Указать
12 | Технические характеристики:
12.1. | Генератор радиочастотный | Наличие | Указать
12.2. | Режим работы автоматический с возможностью ручной регулировки мощности | Наличие
12.3. | Возможность проведения мониторинга импеданса тканей активным электродом | Наличие
12.4. | Возможность проведения мониторинга температуры в очаге активным электродом | Наличие
12.5. | Возможность автоматического управления работой системы по мониторируемым показателям импеданса и температуры | Наличие
12.6. | Температура рабочего электрода в процессе воздействия не выше температуры тела больного | Наличие
12.7. | Отсутствие риска присыхания и обугливания тканей на электроде во время сеанса радиочастотной абляции | Наличие
12.8. | Возможность визуализации рабочих частей электрода при введении и установке в опухоль под контролем УЗИ , КТ | Наличие
12.9. | Возможность коагуляции пункционного канала при извлечении игольчатого электрода | Наличие
12.10. | Габариты (ширина/глубина/высота) | не более 40/30/15 см | Указать
12.11. | Наличие ручки для переноски аппарата при транспортировке | Наличие
12.12. | Возможность подбора мощности вращающимся регулятором | Наличие
12.13. | Таймер работы | не менее 30 минут с интервалом в 1 мин. | Указать
12.14. | Отражаемые параметры: импеданс (Ом), ток (А), мощность(Вт), температура (С) | Наличие, указать | Указать
12.15. | Возможность автоматического отключения генератора при отклонении импеданса менее 25 ОМ и более 999 ОМ | Наличие, указать | Указать
12.16. | Возможность автоматического отключения генератора при повышении температуры в очаге более 99 градусов | Наличие , указать | Указать
12.17. | Максимальная мощность, не более | не более 200 Вт | Указать
13 | Электропитание:
13.1. | Напряжение в диапазоне | не более 220-240 Вольт | Указать
13.2. | Диапазон входного напряжения переменного тока | не более 220-260 Вольт | Указать
13.3. | Максимальная входная мощность, не более, ВА | не более 960 ВА | Указать
13.4. | Максимальный ток питания | не более 4 А | Указать
14 | Монитор сопротивления | Наличие
14.1. | Диапазон измерения в Ом | Наличие
14.2. | Разрешение | не более 1 Ом | Указать
14.3. | Точность измерения сопротивления | не более ± 10% | Указать
15 | Выходной ток | Наличие
15.1. | Длительность по выбору, в диапазоне: | не менее от 0 до 30 минут | Указать
15.2. | Точность подачи по времени | не более 1 минут | Указать
15.3. | Точность подачи по мощности | не более 2 Вт | Указать
15.4. | Частота | не менее 480 кГц | Указать
16 | Монитор температуры | Наличие
16.1. | Диапазон температуры | не менее от 15 до 99 градусов С | Указать
16.2. | Разрешение | не более 1 градуса С | Указать
16.3. | Точность | не более ± 4 градуса | Указать
17 | Насос перистальтический | Наличие
17.1. | Охлаждающая жидкость | Дистилированная вода
17.2. | Возможность регулировки скорости потока охлаждающей жидкости в диапазоне: | не менее от 80 до 140 мм/мин | Указать
17.3. | Управление перистальтическим насосом с помощью радиочастотного генератора. | Возможность | Указать
17.4. | Возможность автоматического и ручного отключения перистальтического насоса при абляции пункционного канала | Наличие
18 | Электроды для радиочастотной абляции
18.1. | Активный игольчатый электрод с внутренним охлаждением | Наличие
18.2. | Диаметр иглы | не более 1,3/17 мм /G | Указать
18.3. | Возможность использования электродов различной длины: 10, 15, 20, 25 см | Наличие, указать | Указать
18.4. | Возможность измерения электродом температуры в опухоли во время абляции | Наличие
18.5. | Время создания максимальной зоны коагуляции в течение одного сеанса | не более 12 мин | Указать
18.6. | Электродный набор включает все необходимое для операции – игольчатый электрод, нейтральные электроды, трубки для внутреннего охлаждения иглы. | Наличие
18.7. | Возможность выполнения бескровной резекции органа (печень, почки) игольчатыми электродами для радиочастотной абляции по методу Хабиба (вертикальное введение и прогрев паренхимы) с возможностью использования электродов , применяемых для абляции очагов в аналогичном органе | Наличие
18.8. | Возмоность выполнения бескровной резекции органа (печень, почки) игольчатыми электродами для радиочастотной абляции по методу Миличевича (горизонтальное введение и быстрый прогрев паренхимы) с возможностью использования электродов , применяемых для абляции очагов в аналогичном органе | Наличие
18.9. | Возможность использования активных трехигольчатых .электродов с внутренним охлаждением для абляции крупных опухолевых очагов | Наличие
19 | Комплектация: | Наличие
19.1. | Аппарат электрохирургический для радиочастотной абляции , шт. | 1 | Указать
19.2. | Перистальтический насос , шт. | 1 шт. | Указать
19.3. | Рассеивающие пластины пациента , шт. | 25 шт. | Указать
19.4. | Кабель к рассеивающим пластинам пациента , шт. | 1 шт. | Указать
19.5. | Кабель соединительный к электродам , шт. | 1 шт. | Указать
19.6. | Электрод игольчатый для радиочастотной абляции , (длина 15см, рабочая часть 30мм), шт. | 3 шт. | Указать
19.7. | Электрод игольчатый кластерный для радиочастотной абляции , (длина 20см, рабочая часть 25 мм), шт. | 2 шт. | Указать
20 | Дополнительные условия:
20.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
20.2. | Год выпуска | не ранее 2009 г. | Указать
20.3. | Срок поставки | не более 5 кал.дней | Указать
20.4. | Гарантийный срок , с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 мес. | Указать
| _____________________________ | _______________ | __________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП