## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен от 24.09.2009г. №124
№ п/п | Наименование параметров и характеристик, потребительские свойства товара | Требуемые параметры | Количество, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Мешки одноразовые для забора крови
1.1 | Предварительно залитый антикоагулянт | CPDA-1
1.2 | Пропорция антикоагулянта | 1:07
1.3 | Возможный срок хранения эритроцитов | До 35 суток
1.4 | Внутренний диаметр трубки | 3.0±0.2 мм
1.5 | Внешний диаметр трубки | 4.4±0.2 мм
1.6 | Толщина стенки контейнера | 0.39+ 0.02 мм-0.01 мм
1.7 | Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика | В соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры
1.8 | Игла | · Защищенная, со специальным колпачком
· Ультратонкие стенки, 16G
· Тройная заточка
· Силиконизированное покрытие
· С черной индикаторной меткой на втулке для легкого определения расположения среза иглы и того, что колпачок не снимался ранее.
1.9 | Клапан типа «Кликтип» | Имеется
1.10 | Два выходных порта на каждом контейнере | Имеются
1.11 | Форма контейнеров | · Округлая
· Боковая прорезь для опытной трубки
· Прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах
1.12 | Этикетка | · Неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем
· На русском языке
1.13 | Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали | Имеется
1.14 | Блистерная упаковка | · Пластиковый лоток с прозрачной крышкой (пленкой)
1.15 | Материал пленки для закрытия лотка | · PET/PVDC/NY/PP
1.16 | Материал блистерного лотка | · PP/этилен-винил-алкоголь сополимер /PP
1.17 | Стерилизация контейнеров | · Паровая стерилизация
1.18 | Количество контейнеров в блистерной упаковке | · 5 комплектов
1.19 | Наличие абсорбента кислорода в блистерной упаковке | · Соответствует
1.20 | Наличие поглощающей бумаги (целлюлозная бумага) в блистерной упаковке | · Соответствует
1.21 | Возможность визуального контроля состояния мешков при закрытой упаковке | · Имеется
1.22 | Цветовая кодировка блистеронй упаковки | · Имеется
1.23 | Гарантийный срок хранения в упаковке | · Не менее 2,5 лет
1.24 | Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ на контейнеры | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции
1.25 | Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ на антикоагулянт | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции
2 | Тип контейнера | Сдвоенный 350/300 мл | 60
2.1 | Количество собираемой крови | 350 мл
2.2 | Емкость дополнительного контейнера | 300 мл
2.3 | Количество антикоагулянта | 49 мл
3 | Тип контейнера | Сдвоенный 450/400 мл | 420
3.1 | Количество собираемой крови | 450 мл
3.2 | Емкость дополнительного контейнера | 400 мл
3.3 | Количество антикоагулянта | 63 мл
| Главный врач | М.М.Падруль