Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

Стоматологическая установка с креслом «Премьер-05»  или «эквивалент»

| № п/п. | Характеристики | Требуемые значения параметров характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Стоматологическая установка с креслом. | Соответствие. |  |
| 2 | Количество | 7 шт. |  |
| 3. | Модель: | «Премьер – 05» (или эквивалент). |  |
| 4. | Страна происхождения. |  |  |
| 5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (МЗ РФ) | Наличие. |  |
| 6. | Сертификат соответствия | Наличие. |  |
| 7. | Подробное техническое описание на русском языке (тех. паспорт и инструкция по эксплуатации). | Наличие. |  |
| 8. | Год изготовления | Не ранее 2009г. |  |
| Комплектация: |  |  |  |
| 9. | Стоматологическая установка: |  | Монтируемая на кресле с управлением микрокомпьютером. |
| 9.1. | Врачебный модуль: |  | Модификация с нижним расположением рабочих инструментов. |
| 9.1.1 | Количество рабочих инструментов. |  | Четыре. |
|  | Пистолет вода/воздух. |  | Трех – функциональный. |
|  | Количество воздушных шланга, соединение М-4. |  | Три. |
| 9.1.2 | Переключение выбранного рабочего инструмента. |  | Автоматическое |
| 9.1.3 | Врачебный модуль закреплен на пантографическом плече с пневматическим амортизатором. |  | Соответствие. |
| 9.1.4 | Движение врачебного модуля во всех направлениях. |  | Не ограниченно. |
| 9.1.5 | Регулировка подачи сжатого воздуха на каждый инструмент в отдельности. |  | Механическая. |
| 9.1.6 | Регулировка подачи воды на каждый инструмент в отдельности. |  | Механическая. |
| 9.1.7 | Манометр для рабочего давления воздуха с регулятором: |  | Встроенный. |
| 9.1.8 | Ручка для перемещения врачебного модуля: |  | С кнопкой управления пневматическим амортизатором. |
| 9.1.9 | Сбор отработанного масла с наконечников. |  | Система сбора отработанного масла с наконечников автоматическая |
| 9.1.10 | Управление гидроблоком и креслом кнопками с контрольной панели врачебного модуля. |  | Вкл/выкл. установки. Вкл/выкл. светильника Вкл/выкл. негатоскопа. Вкл/выкл. бойлера. Вкл./выкл. подогрева воды для полоскания полости рта. Управление креслом: - включение программ положения кресла. - ручное управление креслом. - включение программы установки кресла в положение полоскания полости рта. - включение программы возврата кресла в исходное положение (посадка/высадка пациента). Включение наполнения стакана. Включение смыва гигиенической чаши. |
| 9.1.12 | Негатоскоп для одновременного просмотра дентальных рентгеновских снимков |  | не менее двух. |
| 9.1.13 | Система сбора мелкого мусора. |  | Вращающийся кронштейн со стаканом |
| 9.1.14 | Контроль поставки воздуха, воды и электричества во всю установку. |  | Основной переключатель на врачебном модуле. |
| 9.1.15 | Коврик на рабочей поверхности врачебного модуля |  | Устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами. |
| 9.2. | Поворотный гидроблок обтекаемой формы: |  | Монтируемый на стоматологическом кресле. |
| 9.2.1 | Встроенная гигиеническая чаша. |  | Керамическая. |
|  | Очистка сливаемой воды. |  | Фильтр грубой очистки. |
|  | Декоративная крышка фильтра. |  | Керамическая. |
| 9.2.2 | Система наполнения стакана: |  | Программируемая. |
|  | Продолжительность наполнения стакана запрограммирована на заводе производителе |  | не более 5 секунд. |
| 9.2.3 | Самостоятельная установка пользователем времени наполнения стакана |  | Возможна. |
|  | Система смыва гигиенической чаши |  | Программируемая. |
| 9.2.4 | Продолжительность смыва раковины запрограммирована на заводе-производителе |  | не менее 30 мин. |
|  | Самостоятельная установка пользователем времени смыва раковины |  | Возможна. |
|  | Встроенный бойлер (система автоподогрева воды). |  | АС 220V 400Ватт. |
|  | Температура нагрева воды |  | 40(±5)° С |
|  | Регулятор температуры подаваемой теплой воды |  | Со свободным доступом для пользователя. |
|  | Регулятор количества подаваемой теплой воды |  | Со свободным доступом для пользователя. |
| 9.2.6 | Система автономной подачи чистой воды на наконечники |  | Встроенная в гидроблок. |
| 9.2.7 | Переключатель подачи воды с водопровода на автономную систему. |  | Со свободным доступом для пользователя. |
| 9.2.8 | Легко и быстро съемные боковые панели гидроблока |  | На магнитных защелках. |
| 9.3. | Светильник АС 12V 55Ватт на штанге круглого сечения. |  | Закрытого типа. |
| 9.3.1 | Световой пучок: |  | Сфокусированный. |
| 9.3.2 | Освещение: |  | Холодное. |
| 9.3.3 | Галогеновая лампа. |  | 12V 55Ватт. |
| 9.3.4 | Два уровня регулирование освещенности, Lux. |  | 8000/15000 |
| 9.3.5 | Регулирование положения светильника в трех плоскостях. |  | Свободное, не ограниченно. |
| 9.3.6 | Управление углом вращения штанги светильника вверх/вниз, вправо/влево, вперед/назад. |  | Не ограничено. |
| 9.3.7 | Защитный экран, для предохранения лампы от разбивания. |  | Легко съемный. |
| 9.4. | Присоединительная система расположена: |  | В выносном блоке. |
|  | Система очистки воды с фильтрами первого и второго уровня |  | Встроенная. |
|  | Система клапанов и регулируемых редукторов для подключения к водопроводу, канализации и сжатому воздуху |  | Встроенная. |
|  | Контроль рабочего давления |  | Манометр рабочего давления |
|  | Подключение дополнительного электрического оборудования. |  | Свободное гнездо для подключения дополнительного электрического оборудования. |
| 9.5 | Модуль ассистента: |  | На выносной штанге гидроблока. |
| 9.5.1. | Мобилен |  | поворот не менее 90° |
| 9.5.2. | Эжекторный слюноотсос с автоматическим включением: |  | Гидравлического типа. |
| 9.5.3. | Мощность вакуума , не менее |  | 2.7 Kpa |
| 9.5.4. | Производительность, не менее |  | 450 mL / мин. |
| 9.5.5. | Эжекторный крове-пылеотсос с автоматическим включением. |  | Пневматического типа. |
| 9.5.6 | Мощность вакуума |  | не менее 7 Kpa |
| 9.5.7 | Производительность |  | не менее 1L / мин. |
| 9.6. | Стоматологическое кресло: |  | Электро - механическое. |
| 9.6.1 | Анатомическая конфигурация |  | Сидения и спинки |
| 9.6.2 | Количество подлокотников |  | Два. |
|  | Правый подлокотник |  | Откидывается вперед. |
| 9.6.3 | Покрытие |  | Бесшовное, асептическое. |
| 9.6.4 | Наполнение |  | Вспененный полиуретан.. |
| 9.6.5 | Подголовник. |  | Регулируемый. |
|  | Привод подъема и опускания кресла и изменения угла наклона спинки. |  | Электро – механический. |
|  | Управление положением кресла. |  | Автоматическое программное. |
|  | Устанавливаемые пользователем программы положения креслом. |  | 1) Программа установки кресла в положение полоскания полости рта. 2) Программа возврата кресла в исходное положение (посадка/высадка пациента) 3) Подъем ножного конца сиденья во время опускания спинки кресла. |
| 9.6.6 | Управление креслом: |  | Сенсорное с врачебного модуля. Сенсорное на спинке кресла. Джойстик на основании кресла. |
| 9.6.7 | Диапазон движения кресла: |  | 420-800 мм |
| 9.6.8 | Диапазон движения спинки кресла: |  | 0°- 62° |
| 9.6.9 | Диапазон движения подголовника |  | 150 мм |
| 9.6.10 | Уровень шума при движении, не более |  | 50 dB |
| 9.6.11 | Мощность подъема кресла |  | 200 кг (2000N) |
| 9.6.12 | Функция поднятия/опускания кресла |  | Мотор (для поднятия/опускания кресла) DC 24V |
| 9.6.13 | Функция поднятия/опускания спинки кресла |  | Мотор (для поднятия/опускания спинки кресла) DC 24V |
| 9.7 | Педаль управления инструментом |  | Пневматическая. |
| 9.7.1 | Контроль ускорения вращения наконечника |  | Регулировка оборотов |
| 9.7.2 | Подача воды на наконечник. |  | Переключатель: Вкл/выкл. |
| 9.7.3 | Сброс остатков воздуха и гигиенической продувки наконечников. |  | Кнопка сброса остатков воздуха и гигиенической продувки наконечников |
| 9.8 | Стул врача (1 шт. на каждую установку) |  | Устойчивое основание на 5 роликах. Регулировка высоты газовой пружиной. |
| 9.9 | Стул для ассистента (1 шт. на каждую установку) |  | Устойчивое основание на 5 роликах. Регулировка высоты газовой пружиной. |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определятся соответствие предлагаемого оборудования требованиям заказчика.