Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара

| № п/п. | Характеристики |  | Требуемые значения параметров характеристик | Предлагаемые условия и значения параметров характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Стоматологическая установка с креслом. |  | Соответствие. |  |
| 2 | Количество |  | 7 шт. |  |
| 3. | Модель: |  | «Премьер – 05» (или эквивалент). |  |
| 4. | Страна происхождения. |  |  |  |
| 5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (МЗ РФ) |  | Наличие. |  |
| 6. | Сертификат соответствия |  | Наличие. |  |
| 7. | Подробное техническое описание на русском языке (тех. паспорт и инструкция по эксплуатации). |  | Наличие. |  |
| 8. | Год изготовления |  | Не ранее 2009г. |  |
| Комплектация: |  |  |  |  |
| 9. | Стоматологическая установка: | Монтируемая на кресле с управлением микрокомпьютером. |  |  |
| 9.1. | Врачебный модуль: | Модификация с нижним расположением рабочих инструментов. |  |  |
| 9.1.1 | Количество рабочих инструментов. | Четыре. |  |  |
|  | Пистолет вода/воздух. | Трех – функциональный. |  |  |
|  | Количество воздушных шланга, соединение М-4. | Три. |  |  |
| 9.1.2 | Переключение выбранного рабочего инструмента. | Автоматическое |  |  |
| 9.1.3 | Врачебный модуль закреплен на пантографическом плече с пневматическим амортизатором. | Соответствие. |  |  |
| 9.1.4 | Движение врачебного модуля во всех направлениях. | Не ограниченно. |  |  |
| 9.1.5 | Регулировка подачи сжатого воздуха на каждый инструмент в отдельности. | Механическая. |  |  |
| 9.1.6 | Регулировка подачи воды на каждый инструмент в отдельности. | Механическая. |  |  |
| 9.1.7 | Манометр для рабочего давления воздуха с регулятором: | Встроенный. |  |  |
| 9.1.8 | Ручка для перемещения врачебного модуля: | С кнопкой управления пневматическим амортизатором. |  |  |
| 9.1.9 | Сбор отработанного масла с наконечников. | Система сбора отработанного масла с наконечников автоматическая |  |  |
| 9.1.10 | Управление гидроблоком и креслом кнопками с контрольной панели врачебного модуля. | Вкл/выкл. установки. Вкл/выкл. светильника Вкл/выкл. негатоскопа. Вкл/выкл. бойлера. Вкл./выкл. подогрева воды для полоскания полости рта. Управление креслом: - включение программ положения кресла. - ручное управление креслом. - включение программы установки кресла в положение полоскания полости рта. - включение программы возврата кресла в исходное положение (посадка/высадка пациента). Включение наполнения стакана. Включение смыва гигиенической чаши. |  |  |
| 9.1.12 | Негатоскоп для одновременного просмотра дентальных рентгеновских снимков | не менее двух. |  |  |
| 9.1.13 | Система сбора мелкого мусора. | Вращающийся кронштейн со стаканом |  |  |
| 9.1.14 | Контроль поставки воздуха, воды и электричества во всю установку. | Основной переключатель на врачебном модуле. |  |  |
| 9.1.15 | Коврик на рабочей поверхности врачебного модуля | Устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами. |  |  |
| 9.2. | Поворотный гидроблок обтекаемой формы: | Монтируемый на стоматологическом кресле. |  |  |
| 9.2.1 | Встроенная гигиеническая чаша. | Керамическая. |  |  |
|  | Очистка сливаемой воды. | Фильтр грубой очистки. |  |  |
|  | Декоративная крышка фильтра. | Керамическая. |  |  |
| 9.2.2 | Система наполнения стакана: | Программируемая. |  |  |
|  | Продолжительность наполнения стакана запрограммирована на заводе производителе | не более 5 секунд. |  |  |
| 9.2.3 | Самостоятельная установка пользователем времени наполнения стакана | Возможна. |  |  |
|  | Система смыва гигиенической чаши | Программируемая. |  |  |
| 9.2.4 | Продолжительность смыва раковины запрограммирована на заводе-производителе | не менее 30 мин. |  |  |
|  | Самостоятельная установка пользователем времени смыва раковины | Возможна. |  |  |
|  | Встроенный бойлер (система автоподогрева воды). | АС 220V 400Ватт. |  |  |
|  | Температура нагрева воды | 40(±5)° С |  |  |
|  | Регулятор температуры подаваемой теплой воды | Со свободным доступом для пользователя. |  |  |
|  | Регулятор количества подаваемой теплой воды | Со свободным доступом для пользователя. |  |  |
| 9.2.6 | Система автономной подачи чистой воды на наконечники | Встроенная в гидроблок. |  |  |
| 9.2.7 | Переключатель подачи воды с водопровода на автономную систему. | Со свободным доступом для пользователя. |  |  |
| 9.2.8 | Легко и быстро съемные боковые панели гидроблока | На магнитных защелках. |  |  |
| 9.3. | Светильник АС 12V 55Ватт на штанге круглого сечения. | Закрытого типа. |  |  |
| 9.3.1 | Световой пучок: | Сфокусированный. |  |  |
| 9.3.2 | Освещение: | Холодное. |  |  |
| 9.3.3 | Галогеновая лампа. | 12V 55Ватт. |  |  |
| 9.3.4 | Два уровня регулирование освещенности, Lux. | 8000/15000 |  |  |
| 9.3.5 | Регулирование положения светильника в трех плоскостях. | Свободное, не ограниченно. |  |  |
| 9.3.6 | Управление углом вращения штанги светильника вверх/вниз, вправо/влево, вперед/назад. | Не ограничено. |  |  |
| 9.3.7 | Защитный экран, для предохранения лампы от разбивания. | Легко съемный. |  |  |
| 9.4. | Присоединительная система расположена: | В выносном блоке. |  |  |
|  | Система очистки воды с фильтрами первого и второго уровня | Встроенная. |  |  |
|  | Система клапанов и регулируемых редукторов для подключения к водопроводу, канализации и сжатому воздуху | Встроенная. |  |  |
|  | Контроль рабочего давления | Манометр рабочего давления |  |  |
|  | Подключение дополнительного электрического оборудования. | Свободное гнездо для подключения дополнительного электрического оборудования. |  |  |
| 9.5 | Модуль ассистента: | На выносной штанге гидроблока. |  |  |
| 9.5.1. | Мобилен | поворот не менее 90° |  |  |
| 9.5.2. | Эжекторный слюноотсос с автоматическим включением: | Гидравлического типа. |  |  |
| 9.5.3. | Мощность вакуума , не менее | 2.7 Kpa |  |  |
| 9.5.4. | Производительность, не менее | 450 mL / мин. |  |  |
| 9.5.5. | Эжекторный крове-пылеотсос с автоматическим включением. | Пневматического типа. |  |  |
| 9.5.6 | Мощность вакуума | не менее 7 Kpa |  |  |
| 9.5.7 | Производительность | не менее 1L / мин. |  |  |
| 9.6. | Стоматологическое кресло: | Электро - механическое. |  |  |
| 9.6.1 | Анатомическая конфигурация | Сидения и спинки |  |  |
| 9.6.2 | Количество подлокотников | Два. |  |  |
|  | Правый подлокотник | Откидывается вперед. |  |  |
| 9.6.3 | Покрытие | Бесшовное, асептическое. |  |  |
| 9.6.4 | Наполнение | Вспененный полиуретан.. |  |  |
| 9.6.5 | Подголовник. | Регулируемый. |  |  |
|  | Привод подъема и опускания кресла и изменения угла наклона спинки. | Электро – механический. |  |  |
|  | Управление положением кресла. | Автоматическое программное. |  |  |
|  | Устанавливаемые пользователем программы положения креслом. | 1) Программа установки кресла в положение полоскания полости рта. 2) Программа возврата кресла в исходное положение (посадка/высадка пациента) 3) Подъем ножного конца сиденья во время опускания спинки кресла. |  |  |
| 9.6.6 | Управление креслом: | Сенсорное с врачебного модуля. Сенсорное на спинке кресла. Джойстик на основании кресла. |  |  |
| 9.6.7 | Диапазон движения кресла: | 420-800 мм |  |  |
| 9.6.8 | Диапазон движения спинки кресла: | 0°- 62° |  |  |
| 9.6.9 | Диапазон движения подголовника | 150 мм |  |  |
| 9.6.10 | Уровень шума при движении, не более | 50 dB |  |  |
| 9.6.11 | Мощность подъема кресла | 200 кг (2000N) |  |  |
| 9.6.12 | Функция поднятия/опускания кресла | Мотор (для поднятия/опускания кресла) DC 24V |  |  |
| 9.6.13 | Функция поднятия/опускания спинки кресла | Мотор (для поднятия/опускания спинки кресла) DC 24V |  |  |
| 9.7 | Педаль управления инструментом | Пневматическая. |  |  |
| 9.7.1 | Контроль ускорения вращения наконечника | Регулировка оборотов |  |  |
| 9.7.2 | Подача воды на наконечник. | Переключатель: Вкл/выкл. |  |  |
| 9.7.3 | Сброс остатков воздуха и гигиенической продувки наконечников. | Кнопка сброса остатков воздуха и гигиенической продувки наконечников |  |  |
| 9.8 | Стул врача (1 шт. на каждую установку) | Устойчивое основание на 5 роликах. Регулировка высоты газовой пружиной. |  |  |
| 9.9 | Стул для ассистента (1 шт. на каждую установку) | Устойчивое основание на 5 роликах. Регулировка высоты газовой пружиной. |  |  |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определятся соответствие предлагаемого оборудования требованиям заказчика.

_____________________________               _____________________________

(подпись, печать)                                        (должность, Ф.И.О.)