Приложение № 1

к Извещению № 10 от «14» октября 2009г

о проведении запроса котировок

ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Стерилизатор воздушный ГП-80 МО или эквивалент |  |
| --- | --- |
| Общая характеристика |  |
| Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки всевозможного медицинского инструмента и материалов, устойчивых к воздействию высоких температур |  |
| Технические данные |  |
| Мощность, не более: кВт | 2,8 |
| Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах | не более 5 мин |
| Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения | Не более ± 3° C |
| Устанавливаемое время выдержки | от 1 до 999 мин |
| Время охлаждения до температуры 60° С не более, мин. | 40 |
| Задаваемые температурные режимы: | от 60° С до 200° С |
| Время непрерывной работы стерилизатора в сутки | Не более 16 часов |
| Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере | 05 ~ 235° С |
| Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более: | 6° С |
| Напряжение:В/Гц | ~220 В, 50 Гц (1Ф) |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 830*620*690 |
| Внутренние размеры стерилизационной камеры, мм, не более: |  |
| ширина | 510 |
| глубина | 455 |
| высота | 340 |
| Гарантийный период на стерилизатор | Не менее 1 года |
| Количество | 4 шт. |