Приложение № 2 к извещению о запросе котировок № 58 от 19.10.09

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Светильник универсальный операционный бестеневой (потолочная модель) |  |
| 2 | Модель | Merilux X5 CM или эквивалент* |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Технические характеристики: |  |  |
| 7 | Назначение: |  |  |
| 8 | Для применения при обследовании и во время хирургических процедур и операций. Подлежат использованию в медицинских клиниках, процедурных, отделениях интенсивной терапии, амбулаторной хирургии и операционных. | Наличие |  |
| 9 | Контроль производства: | В соответствии с системами управления качеством ISO 9001 иISO 13485, а также системой природопользованием ISO 14001 |  |
| 10 | Соответствие конструкции: | Конструкция светильников соответствует стандарту EN 60601-2-41 |  |
| 11 | Паспортная табличка: | Наличие |  |
| 12 | Обязательное наличие на крепежном кронштейне и на потолочном фланце с обязательным указанием номера модели, серийного номера, номинальной мощности светильника, типа соединителя, напряжения, класса | Наличие |  |
| 13 | Максимальная интенсивность освещенности на расстоянии 1,0м Ес (лк) | 160 000 |  |
| 14 | Цветовая температура (°К) | 4 300 |  |
| 15 | Индекс цветопередачи (общ.), стандартный (Ra/Ec) | 85 / 160 000 |  |
| 16 | Источник света | IRC галогеновая лампа |  |
| 17 | Мощность (Вт) | 200 |  |
| 18 | # Напряжение (В) | 22,8 |  |
| 19 | # Основание светильника | Керамическое |  |
| 20 | Расчетный ресурс (ч) | 1 300 |  |
| 21 | Легкая и быстрая замена ламп | Лампы заменяются быстро без дополнительных инструментов |  |
| 22 | Рабочее расстояние | 700 – 1 500 |  |
| 23 | Ø светового поля (мм) | 185 - 280 |  |
| 24 | Выключатель на плафоне | Наличие |  |
| 25 | Энергетическая освещенность Ее (Вт/м2) | 220-330 |  |
| 26 | Коэффициент энергетической освещенности Ее и интенсивности освещенности Ес (мВт/м2лк) | 2,6-2,8 |  |
| 27 | Глубина освещения (мм) | 980 |  |
| 28 | Съемная стерилизуемая рукоятка | Наличие |  |
| 29 | Стандартный трансформатор | 230 В пер. т. / 50 Гц, 24 В/350 В-А |  |
| 30 | Размер плафона (мм) | Ø 590 х 140 |  |
| 31 | Вес плафона (кг) | 10,5 |  |
| 32 | Общий вес (включая потолочную трубу 850 мм) | 36 кг |  |
| 33 | Поворотное плечо | 800 + 800 мм |  |
| 34 | Максимальный угол поворота плафона светильника | 270° |  |
| 35 | Характеристики ламинарного потока: | Аэродинамическая форма позволяет воздуху обтекать светильник ровным потоком и проходить сквозь него |  |
| 36 | Фасетный металлический отражатель | 1968 маленьких зеркал отражателя обеспечивают равномерное бестеневое освещение всего рабочего поля |  |
| 37 | Фильтр ИК-излучения | Наличие. Отфильтровывает более 98% инфракрасного излучения светильника. |  |
| 38 | Допустимый рабочий диапазон | 180° |  |
| 39 | Максимальный диаметр окружности поворота светильника с поточным креплением | 3,6 м |  |
| 40 | Дезинфекция проводится только при остывшем светильнике. Можно вымыть и продезинфицировать влажным тканевым полотенцем, используя 3% раствор Ivisol или подобное | Наличие |  |
| 41 | Температура окружающей среды при эксплуатации | 0 … +40°С |  |
| 42 | Давление окружающей среды при эксплуатации | 860 … 1060 мбар |  |
| 43 | Относительная влажность при эксплуатации | 20% … 75% |  |
| 44 | Температура при транспортировке | -10 … +40°С |  |
| 45 | Температура хранения | +10 … +40°С |  |
| 46 | Масса потолочного фланца | 8 кг |  |
| 47 | Масса потолочного фланца для подвесного потолка | 23,2 кг |  |
| 48 | Масса потолочной трубки | 8 кг/м |  |
| 49 | Количество ламп | 5 шт. |  |
| 50 | Цвет | RAL 9002 |  |
| 51 | Класс корпуса | IP 20 |  |
| 52 | Рама и ручка фокусировки | Эпоксидное порошковое покрытие |  |
| 53 | Заглушки | Полиуретан литой |  |
| 54 | Обмягчение края | Силиконовый каучук |  |
| 55 | Защитное стекло | Поликарбонат |  |
| 56 | Длина шарнирного плеча | 750 |  |
| 57 | Поворот шарнирного плеча | 360° |  |
| 58 | Гарантия завода-производителя | 3 года |  |
| 59 | Срок поставки в течение 21 календарного дня после подписания муниципального контракта | Указать |  |
| 60 | Кол-во, компл. | 1 |  |
| 61 | Год выпуска | 2009 |  |

*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании

Главный врач                                                                Колодкин С.В.