Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок

№ 32 от 23  октября 2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компрессора дожимающего кислородного

для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»,

в количестве 1 шт.

| № пп | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальное рабочее давление в наполняемых баллонах, кгс/см2 | Не менее 250 |
| 2. | Средняя производительность, приведенная к нормальным условиям, л/мин. | не менее 200 |
| 3. | Максимальное отношение давлений, обеспечиваемое компрессором | не более 10 |
| 4. | Число ступеней повышения давления | не менее 2 |
| 5. | Охлаждение | Вода |
| 6. | Количество заправочных штуцеров | не менее 2 |
| 7. | Наличие на передней панели приборов контроля давления: |  |
| 7.1 | Счетчик моточасов | Наличие |
| 7.2 | Милливольтметр для измерения температуры сжатого кислорода | Наличие |
| 7.3 | Манометр | Наличие |
| 8. | Отключение копрессора при достижении задаваемого рабочего давления в наполняемых баллонах | Автоматическое |
| 9. | Принудительная система охлаждения, работающая по замкнутому циклу | Наличие |
| 10. | Производительность системы охлаждения, л/мин | не менее 2 |
| 11. | Емкость бака системы охлаждения, л | не менее 12 |
| 12. | Средства контроля уровня охлаждающей жидкости в баке | Наличие |
| 13 | Смазка узлов, контактирующих с кислородом осуществляется | Водоглицериновой смесью |
| 14. | Вентиль сброса давления в заправочном устройстве | Наличие |
| 15. | Показатели шумовых характеристик при эксплуатации копрессоране должны выходить за пределы, установленные санитарными нормами | Соответствие |
| 16. | Все контрольные приборы, переключающие устройства и световая индикация должны иметь поясняющие надписи | на русском языке |
| 17. | Масса сухого компрессора, кг. | не более 120 |
| 18. | Мощность электропривода механизма движения, В | не более 380 |
| 19. | Комплект прокладок, шт | Наличие |
| 20. | Заводской сертификат качества | Наличие |
| 21. | Инструкция по эксплуатации | Наличие |
| 22. | Срок службы до капитального ремонта, лет | не менее 5 |
| 23. | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |