Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 34  от «27»   октября   2009 г.

# Техническое задание

Аппарат ИВЛ Оксилог 1000 или «эквивалент»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принцип работы - пневмопривод (работает от кислородных баллонов или в исключительных случаях баллонов сжатого воздуха) Не требуется электропитание для работы. | Соответствие |
| 2. | Режим вентиляции IPPV (CMV) | Наличие |
| 3. | Частота вентиляции л/мин | от 4 до 54 |
| 4. | Минутный объем л/мин | от 3 до 20 |
| 5. | Вентиляция кислородной смесью | Не более 60% О2 |
| 6. | Встроенные звуковые и визуальные тревоги в случае отсоединения пациента от аппарата, стеноза и высокого/низкого давления в системе подачи газа | Наличие |
| 7. | Возможность вентиляции 100% кислородом | Наличие |
| 8. | Настройка Pmax (25-55 mbar) | Наличие |
| 9. | Режим PEEP | Наличие |
| 10. | Возможность крепления на стену | Наличие |
| 11. | Кислородный баллон объемом, л. | не менее 2 |
| 12. | Комбинированный дыхательный фильтр/тепловлагообменник, 100 ед. | Наличие |
| 13. | Тест-легкое | Наличие |
| 14. | Потребление медицинского газа для привода аппарата | не более 0,5 л/мин |
| 15. | Длина аппарата, мм. | не более 205 |
| 16. | Ширина аппарата, мм. | не более 215 |
| 17. | Высота аппарата, мм. | не более 76 |
| 18. | Вес, кг. | не более 3.2 |
| 19. | Комплектующие: |  |
| 19.1. | Шланг для подачи О2 – воздуха с резьбой на обоих концах и штекером для включения в розетку, длиной 3м. | Не менее 1 |
| 19.2. | Сумка для переноски | Не менее 1 |
| 19.3. | Дыхательный шланг многоразовый, длиной 1,5м | Не менее 1 |
| 19.4 | Кислородный баллон, шт. | Не менее 2 |
| 20. | Гарантия от производителя, мес. | не менее 12 |