Приложение № 2

к извещению № __________

от ___ октября  2009 года

Техническое задание

на поставку универсальных шунтирующих систем для лечения гидроцефалии

CODMAN или эквивалент

| Характеристики товара | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
| Универсальная двухкомпонентная шунтирующая система CODMAN для лечения гидроцефалии, в том числе у новорожденных, среднего давления, с катетерами, импрегнированными антибиотиками, или эквивалент | 15 комплектов |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Указать |
| Производитель, страна происхождения | «Codman & Shurtleff, Inc.», США или эквивалент |
| Год выпуска, не ранее | 2009 |
| Гарантийное письмо производителя | предоставить |
| Технические характеристики изделия: |  |
| Вентрикулярный катетер, импрегнированный двумя антибиотиками, с интегрированным резервуаром для забора ликвора и инъекций лекарственных средств, 1 шт. | наличие |
| Длина вентрикулярного катетера, см | не менее 14 |
| Внутренний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не менее 1,4 |
| Внешний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не более 2,7 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина | наличие |
| Выделение антибиотиков после имплантации в течение, дней | не менее 28 |
| Рентгеноконтрастные маркеры длины вентрикулярного катетера | наличие |
| Угловые клипсы с отверстиями для крепления и титановый коннектор, 2 шт. | наличие |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Перитонеальный катетер, импрегнированный двумя антибиотиками, с интегрированным щелевым микроклапаном, 1 шт. | наличие |
| Тип механизма клапана | Щелевой с 4 створками |
| Угол расположения створок | 90 градусов |
| Характеристика щелевых клапанов | двойные |
| Расположение створок в нерабочем положении | сомкнутое |
| Место расположения микроклапана | В дистальной части перитонеального катетера |
| Уровень давления в диапазоне, мм H20 | От 50 до 90 |
| Коды, указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | Наличие |
| Внутренний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не менее 1,0 |
| Внешний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не более 2,2 |
| Длина перитонеального катетера с открытым концом, см | не менее 120 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина | Наличие |
| Выделение антибиотиков после имплантации в течение, дней | не менее 28 |
| Импрегнация барием | Наличие |
| Стерильная упаковка | Наличие |
| Стилет для установки вентрикулярного катетера, 1 шт. | Наличие |
| Пластиковый адаптер для предварительного заполнения системы, 1 шт. | Наличие |
| Универсальная двухкомпонентная шунтирующая система CODMAN для лечения гидроцефалии, в том числе у новорожденных, высокого давления, с катетерами, импрегнированными антибиотиками, или эквивалент | 5 комплектов |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Указать |
| Производитель, страна происхождения | «Codman & Shurtleff, Inc.», США или эквивалент |
| Год выпуска, не ранее | 2009 |
| Гарантийное письмо производителя | предоставить |
| Технические характеристики изделия: |  |
| Вентрикулярный катетер, импрегнированный двумя антибиотиками, с интегрированным резервуаром для забора ликвора и инъекций лекарственных средств, 1 шт. | Наличие |
| Длина вентрикулярного катетера, см | не менее 14 |
| Внутренний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не менее 1,4 |
| Внешний диаметр вентрикулярного катетера, мм | не более 2,7 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина | Наличие |
| Выделение антибиотиков после имплантации в течение, дней | не менее 28 |
| Рентгеноконтрастные маркеры длины вентрикулярного катетера | Наличие |
| Угловые клипсы с отверстиями для крепления и титановый коннектор, 2 шт. | Наличие |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | Наличие |
| Перитонеальный катетер, импрегнированный двумя антибиотиками, с интегрированным щелевым микроклапаном, 1 шт. | Наличие |
| Тип механизма клапана | Щелевой с 4 створками |
| Угол расположения створок | 90 градусов |
| Характеристика щелевых клапанов | двойные |
| Расположение створок в нерабочем положении | сомкнутое |
| Место расположения микроклапана | В дистальной части перитонеального катетера |
| Уровень давления в диапазоне, мм H20 | От 90 до 140 |
| Коды, указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Внутренний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не менее 1,0 |
| Внешний диаметр перитонеального катетера с открытым концом, мм | не более 2,2 |
| Длина перитонеального катетера с открытым концом, см | не менее 120 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина | наличие |
| Выделение антибиотиков после имплантации в течение, дней | не менее 28 |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Стилет для установки вентрикулярного катетера, 1 шт. | наличие |
| Пластиковый адаптер для предварительного заполнения системы, 1 шт. | наличие |
| Эквивалентность определяется по соответствию значений параметров продукции, предлагаемой участником размещения заказа, всей совокупности параметров, установленных в настоящем техническом задании. В случае, если значение хотя бы одного параметра отличается от значения, установленного в настоящем техническом задании, то в этом случае продукция, предлагаемая участником размещения заказа не признается эквивалентом. |  |

Главный врач								Д.В. Антонов