## ТЗ
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от «30» октября 2009 года №140
№ п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия
1 | Наименование | Универсальная пневматическая силовая установка для травматологии, ортопедии, хирургии позвоночника
2 | Модель | Compact Air Drive II или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется вместе с товаром
5 | Сертификат соответствия | Предоставляется вместе с товаром
7 | Технические характеристики:
7.1 | Предлагаемый набор должен выполнять следующие функции: | сверление, нарезание резьбы, проведение спиц, пиление
7.2 | Привод пневматический, модульный | Наличие
7.3 | Рекомендованное рабочее давление для привода, атмосфер | 6 - 7
7.4 | Количество приводов, не менее | 1
7.5 | Максимальный уровень шума, dB | 78
7.6 | Рабочая температура, не выше, град.С | 40
7.7 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, град.С | -20 - +70
7.8 | Диаметр сквозного канала в приводе, мм | 3,2
7.9 | Максимальный вес без насадок, не более, гр | 780
7.1 | Выходная мощность, не менее, В | 120
7.11 | Вращающий момент для сверления, не менее, Nm | 4.7
7.12 | Скорость вращения ротора, не менее, об/мин | 900
7.13 | Плавная регулировка скорости вращения | Наличие
7.14 | Диапазон плавной регулировки скорости вращения, об/мин | 0 - 900
7.15 | Возможность моментального включения реверса, без предварительной остановки вращения ротора | Наличие
7.16 | Расход сжатого газа, не более, л/мин | 250
7.17 | Смена насадок без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
7.18 | Замена рабочих инструментов без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
8 | Выполняемые операции:
8.1 | Сверление кортикальной кости | Наличие
8.2 | Сверление губчатой кости | Наличие
8.3 | Проведение спиц, в том числе на заданную глубину | Наличие
8.4 | Рассверливание оригинальным DHS/DCS инструментом | Наличие
8.5 | Возможность работы оригинальным AO/ASIF инструментом | Наличие
8.6 | Пиление осциллирующее | Наличие
8.7 | Пиление возвратно-поступательное | Наличие
8.8 | Сверление под контролем Электронно-оптического преобразователя | Наличие
8.9 | Рассверливание интрамедуллярных каналов и вертлужной впадины | Наличие
8.1 | Возможность усовершенствования и дополнения имеющегося комплекта при развитии системы фирмой-производителем | Наличие
8.11 | Возможность дополнения и расширения функций комплекта при необходимости | Наличие
8.12 | Сверление осцилляторное | Наличие
9 | Комплектация:
9.1 | Дрель пневматическая, шт. | 1
9.2 | Фильтр для воздуха с регулятором давления для пневмодрели, шт. | 1
10 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
11 | Объем гарантии | 100%
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| И.о.главного врача | К.Р.Коновалов