УТВЕРЖДАЮ Начальник управления здравоохранения администрации города Перми __________________В.П.Плотников «__» _________ 2009 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования

для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми

г. Пермь, 2009 год

I.Общие сведения

Форма торгов – открытый аукцион.

Заказчик –Управление здравоохранения администрации города Перми

614000, г. Пермь, ул.Газеты «Звезда»,9, тел.:(342)233-06-66; 212-16-36 эл. почта -gorzdrav@perm.permregion.ru

Предмет контракта:  поставка медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми.

| № лота | Наименование | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| лот№1 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S6 с принадлежностями или эквивалент | В течение 14 календарных дней с момента подписания договора поставки | 2 дня с даты поставки | 12 | 100 % | не ранее 2009 года | 6 | 22 500 000 |
| Лот №2 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid 7 с принадлежностями или эквивалент | В течение 14 календарных дней с момента подписания договора поставки | 2 дня с даты поставки | 12 | 100 % | не ранее 2009 года | 1 | 7 500 000 |

Комплектация, полный перечень требуемых, технических характеристик и их параметров и свойств  оборудования указан в техническом задании документации об аукционе (приложение № 4).

Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала.

Заказчик по согласованию с поставщиком  в ходе  исполнения контракта вправе изменить  не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров  при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества товаров   по согласованию с поставщиком  заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2. Условия поставки

Место поставки оборудования – по месту нахождения муниципальных учреждений здравоохранения далее - Получатель (перечень получателей указан в приложении № 6 к настоящей документации)

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании документации об аукционе (Приложение № 4), должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставщик предоставляет получателю одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

На первом этапе Получатель проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи товара.

При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, а также недоукомплектации оборудования, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар Такой товар считается не поставленным.

Второй этап приемки  проводится в процессе монтажа и установки оборудовании, пусконаладочных работах и  вводе в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

При  обнаружении в оборудовании  несоответствий условиям контракта и приложениям к контракту при  установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Получатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Получателя.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

3. Источник финансирования

Источник финансирования: средства   бюджета.

4. Цена и порядок расчетов.

Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Заказчик обеспечивает оплату Получателем  поставленных Поставщиком товаров путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Получателя;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

При этом цена единицы определяется как частное от деления цены контракта, определенной в ходе аукциона на общее количество закупаемого  оборудования. Цена договора поставки определяется путем умножения цены за единицу товара на количество оборудования, поставляемого конкретному получателю.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Получателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

6. Участники размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

7. Требования к участникам размещения заказа

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

-  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

II. Требования к форме и содержанию заявки

1. Требования к форме, содержанию и составу заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме в отношении определенного лота.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения №1.

2) предложение об условиях исполнения муниципального контракта по форме приложения № 2 к настоящей документации;

3) сведения об участнике размещения заказа по форме  приложения № 3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), у копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

7) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8) Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара  в соответствии с формой  Приложения №5.

9) Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения.

2. Требования к оформлению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Инструкция по  заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе.

1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе  и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме приложения №1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование  документ, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В  строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки.

2. В «Предложении об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения №2 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа, № лота, страну происхождения товара. При этом ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несет участник размещения заказа.

3. В «Сведениях об  участнике размещения заказа», оформленном по форме приложения №3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование)/Ф.И.О., сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

4. В  «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленного по форме приложения №5 в столбце 4 построчно в отношении того лота , на который заявляется участник в соответствующих местах указать: наименование оборудования,модель, предлагаемые параметры, технические характеристики и свойства поставляемого оборудования.

III. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения   заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения).

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (Управление здравоохранения администрации города Перми л/с 04920010381)

р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми  БИК 045744000

ИНН 5902290378 КПП 590201001.

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  по лоту №_____(извещение №  373   А от   30.10. 2009)»

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения)  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IV. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «31» октября  2009г. до  10 час. 00 мин «20» ноября 2009г. подать  заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией, по адресу: г.Пермь, ул. Газеты «Звезда»,9. Заявки на участие в аукционе принимаются  в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00 час) по адресу: г.Пермь, ул. Газеты «Звезда»,9 (приемная).

Участник размещения заказа вправе подать в отношении одного лота только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

V. Разъяснение положений   документации об аукционе.

С «  30   » октября 2009г. до « 14 » ноября 2009г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее « 14 »   ноября       2009г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

VI. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об  аукционе  не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на   10 час. 00 мин.      « 20»  ноября  2009 г.  по адресу: 614000, г. Пермь, ул.   Газеты «Звезда»,9.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ в отношении каждого лота.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение по каждому лоту о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске по определенному лоту такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать в отношении каждого лота сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе  с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

В случае, если в заявке на участие в аукционе участник размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в отношении определенного лота принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион по этому лоту признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по определенному лоту  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона по этому лоту несостоявшимся.

VIII. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на « 13  » часов «  00» мин  « 30»  ноября   2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова ,82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний).

В аукционе по каждому лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона по каждому лоту, подавших заявки и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки предоставил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

IX. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по этому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: спецификация (Приложение №1) и технические характеристики поставляемого оборудования (Приложение №2).

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Преференции не предоставляются в случае, если:

1) в случае, если аукцион признан несостоявшимся муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика;

2) в случае, если в заявках на участие в конкурсе или аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема  услуг и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Победитель открытого аукциона должен представить Заказчику, подписанный   со своей стороны муниципальный контракт с приложением к нему в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику подтверждение обеспечения исполнения муниципального контракта, выбранное по своему усмотрению.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта  Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.

Для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

X. Отказ от заключения контракта

1.После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт,  Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % от начальной цены лота.  Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику в залог денежных средств в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (Управление здравоохранения администрации города Перми л/с 04920010381)

р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми  БИК 045744000

ИНН 5902290378 КПП 590201001.

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  муниципального контракта по лоту №____ (извещение №  373   А  от       30.10. 2009)»

В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35  Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

При этом срок действия договора поручительства  должен быть на 30 дней больше срока исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту. Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика  в случае  неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

- отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

- поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом.

- нарушение сроков оказания вспомогательных услуг;

- не предоставление вспомогательных услуг.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в случае  неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

- отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

- поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом.

- нарушение сроков оказания вспомогательных услуг;

- не предоставление вспомогательных услуг

в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю в течение 15 банковских дней после надлежащего исполнения им всех условий контракта.

В случае нарушения Исполнителем существенных условий договора (- нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, не предоставление вспомогательных услуг) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

XII. Договор поставки

В течение двух дней с момента заключения муниципального контракта Заказчик направляет Поставщику и соответствующему муниципальному учреждению здравоохранения - Получателю (приложение 6) уведомление о прикреплении Получателя к Поставщику. Уведомление о прикреплении Получателя к Поставщику, выданное Заказчиком в соответствии с муниципальным контрактом, является основанием заключения договора поставки товаров. К уведомлению  о прикреплении Получателя к Поставщику прикладывается проект договора поставки, который составляется на условиях проекта муниципального контракта.

Получатель в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления направляет Поставщику три экземпляра подписанного договора поставки товаров, который содержит условия, предусмотренные муниципальным контрактом. Поставщик должен в течение двух рабочих дней со своей стороны подписать договор поставки и два экземпляра возвратить Получателю.

Приложение № 1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта

Начальнику управления

здравоохранения администрации

города Перми

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми, намерен принять участие в аукционе по лоту №______и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить товар на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим _______________________________подтверждаем, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении _________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность ____________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у ______________________________________________________________ задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Страна происхождения товара - _____________________.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 3

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

Приложение №4

Техническое задание

ЛОТ №1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S6 c принадлежностями

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основной блок |  |
| 2 | Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для CW-датчика) | Наличие, указать |
| 3 | Программируемые режимы работы датчиков, на каждый датчик, не менее | 40 |
| 4 | Характеристики получения изображения |  |
| 5 | Формирование ультразвукового луча полностью цифровое | Наличие |
| 6 | Количество каналов процессинга не менее | 49000 |
| 7 | Динамический диапазон не менее, Дб | 230 |
| 8 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема не менее | от 1 до 13 МHz |
| 9 | Динамическая аподизация | Наличие |
| 10 | Динамическая аппертура | Наличие |
| 11 | Динамическая фокусировка | Наличие |
| 12 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |
| 13 | Отображаемые градации серого цвета, не менее | 256 |
| 14 | Технология кодированного излучения | Наличие |
| 15 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |
| 16 | Количество базовых частот, не менее | 4 |
| 17 | Количество гармонических частот, не менее | 5 |
| 18 | Режимы сканирования: |  |
| 19 | В режим: |  |
| 20 | Количество зон фокусировки не менее | 8 |
| 21 | Максимальная глубина сканирования | до 30 см |
| 22 | Максимальная частота кадров не менее | 750 /сек |
| 23 | Композитное изображение | Наличие |
| 24 | Технология "пересекающихся лучей" | Наличие |
| 25 | Технология автоматического подавления артефактов | Наличие |
| 26 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей | Наличие |
| 27 | М-режим | Наличие |
| 28 | Цветовой М-режим | Наличие |
| 29 | Анатомический М-режим (произвольное расположение курсора М-режима) в реальном масштабе времени | Наличие |
| 30 | Активация на сохраненных кинопетлях | Наличие |
| 31 | Совмещение с режимами ЦДК и стресс-эхо | Наличие |
| 32 | PW – импульсно-волновой доплер: | Наличие |
| 33 | Коррекция угла, диапазон, не менее, град. | от - 80 до + 80 |
| 34 | Коррекция угла, шаг, не более, град | 1 град. |
| 35 | Размер контрольного объема 1 – 15 мм | Наличие |
| 36 | Режим HPRF PW | Наличие |
| 37 | Максимальная глубина расположения контрольного объема , не менее, см. | 30 |
| 38 | Независимая коррекция частоты допплера | Наличие |
| 39 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |
| 40 | CW – постоянно-волновой допплер | Наличие |
| 41 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |
| 42 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |
| 43 | Автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |
| 44 | Автоматическая корректировка PRF | Наличие |
| 45 | Автоматическая корректировка угола | Наличие |
| 46 | Автоматическое инвертирование спектра | Наличие |
| 47 | CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости: | Наличие |
| 48 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 49 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 50 | Независимое от В режим изменение частоты | Наличие |
| 51 | Максимальная частота кадров, не менее, сек | 300 |
| 52 | PD – цветовое направленное доплеровское картирование по энергии: | Наличие |
| 53 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 54 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 55 | Не допплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие |
| 56 | Цветовое недопплеровское кодирование направления потока крови | Наличие |
| 57 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |
| 58 | Режим цветового тканевого допплера | Возможность |
| 59 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Возможность |
| 60 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Возможность |
| 61 | Независимое от В режим изменение частоты сканирования | Возможность |
| 62 | Режим сегментарного цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени | Возможность |
| 63 | Режим цветового кодирования синхронности сокращения сердца в реальном масштабе времени | Возможность |
| 64 | Технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |
| 65 | Технология широкой аппертуры на линейных датчиках | Наличие |
| 66 | Триплексный режим: | Наличие |
| 67 | - В+CFM+PW/CW | Наличие |
| 68 | - B+PD+PW/CW | Наличие |
| 69 | Выведение на экран до 12 изображений и кинопетель | Наличие |
| 70 | Компьютерная рабочая станция |  |
| 71 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие |
| 72 | Составление архивов пациентов | Наличие |
| 73 | Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие |
| 74 | Проведение измерений и расчетов | Наличие |
| 75 | Вывод отчётов об исследованиях | Наличие |
| 76 | Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD | Наличие |
| 77 | Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |
| 78 | Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. | Наличие |
| 79 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: |  |
| 80 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; | Наличие |
| 81 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |
| 82 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |
| 83 | Программное обеспечение |  |
| 84 | Режим чреспищеводных исследований с подключением мультипланового электронного череспищеводного датчика | Возможность |
| 85 | Режим СтрессЭхоКГ | Возможность |
| 86 | синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран; | Возможность |
| 87 | не менее 5 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ | Возможность |
| 88 | запись длительной кинопетли (более 90 сек.) | Возможность |
| 89 | Автоматическая подстройка параметров изображения при изменении глубины визуализации | Возможность |
| 90 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 91 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и паренхиматозных органов с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 92 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и вариации измерений | Наличие |
| 93 | Технология панорамного сканирования | Наличие |
| 94 | Программа быстрой архивации данных на CD/DVD вместе с интегрированным вьюером, формат – MPEG | Возможность |
| 95 | Технология удаленного интерактивного просмотра и анализа данных на персональном компьюторе (проводное и безпроводное подключение) | Возможность |
| 96 | DICOM 3,0 экспорт на МОД, CD-R, DVD-R | Возможность |
| 97 | Подключение аппарата к DICOM серверу | Возможность |
| 98 | Печать на DICOM принтере | Возможность |
| 99 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |
| 100 | Поддержка беспроводной передачи данных | Возможность |
| 101 | Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel | Наличие |
| 102 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |
| 103 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
| 104 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |
| 105 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |
| 106 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Возможность |
| 107 | Импорт базы данных из приборов более ранних версий | Возможность |
| 108 | Кинопамять: |  |
| 109 | Стандартная, изображений, не менее | 2000 |
| 110 | Режим выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора. | Наличие |
| 111 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 8 |
| 112 | Устройство для сохранения и чтения информации: |  |
| 113 | Встроенный СD/DVD-RW-дисковод | Наличие |
| 114 | Встроенный HDD, Гб, не менее | 80 |
| 115 | Внешний МОД | Возможность |
| 116 | Количество активных USB-2 портов, не менее | 4 |
| 117 | USB Flash card (1GB) | Наличие |
| 118 | Интерфейс пользователя |  |
| 119 | Консоль управления |  |
| 120 | «Плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |
| 121 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |
| 122 | Монитор |  |
| 123 | Монитор, профессиональный, с широким углом обзора, не менее 17” TFT LCD | Наличие |
| 124 | Регулировка по вертикали и горизонтали | Наличие |
| 125 | Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки | Наличие |
| 126 | Датчики |  |
| 127 | Типы датчиков: |  |
| 128 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие |
| 129 | Секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие |
| 130 | Диапазон частот, не менее МГц | 1.5 - 3.6 |
| 131 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |
| 132 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 15 х 24 |
| 133 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |
| 134 | Набор для подключения биопсийных насадок, включая: многоразовый нестерильный держатель, пять сменных одноразовых стерильных наборов направляющих игл. В комплект входят: два набора иглодержателей калибром от 14 до 23 (от 2,1 мм до 0,6 мм), одна стерильная оболочка, две резиновых ленты, стерильный гель, одна многоразовая направляющая иглы | Возможность |
| 135 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |
| 136 | Диапазон частот, не менее МГц | 2.0 - 5.0 |
| 137 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |
| 138 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 15 х 24 |
| 139 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |
| 140 | Диапазон частот, не менее МГц | 3. 5 - 8.0 |
| 141 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |
| 142 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 15 х 21 |
| 143 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |
| 144 | Диапазон частот, не менее МГц | 5.0 - 11.5 |
| 145 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |
| 146 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 10 х 14 |
| 147 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований | Наличие |
| 148 | Диапазон частот, не менее МГц | 1.8 - 6.0 |
| 149 | Количество элементов, не менее | 192 |
| 150 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 65 |
| 151 | Зона обзора, не менее, град. | 58 |
| 152 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |
| 153 | Набор для подключения биопсийных насадок, включая: многоразовый нестерильный держатель, пять сменных одноразовых стерильных наборов направляющих игл. В комплект входят: два набора иглодержателей калибром от 14 до 23 (от 2,1 мм до 0,6 мм), одна стерильная оболочка, две резиновых ленты, стерильный гель, одна многоразовая направляющая иглы | Возможность |
| 154 | Микроконвексный датчик для внутриполостных исследований | Возможность |
| 155 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 11.0 |
| 156 | Количество элементов, не менее | 12 |
| 157 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 23 х 10 |
| 158 | Зона обзора, не менее, град. | 133 |
| 159 | Микроконвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |
| 160 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 11.0 |
| 161 | Количество элементов, не менее | 128 |
| 162 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 26 х10 |
| 163 | Зона обзора, не менее, град. | 133 |
| 164 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов | Возможность |
| 165 | Диапазон частот, не менее МГц | 6.0 - 13.0 |
| 166 | Ширина сканируемого участка, не менее, мм | 39 |
| 167 | Количество элементов | 192 |
| 168 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 48 |
| 169 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |
| 170 | Набор для подключения биопсийных насадок, включая: многоразовый нестерильный держатель, пять сменных одноразовых стерильных наборов направляющих игл. В комплект входят: два набора иглодержателей калибром от 14 до 23 (от 2,1 мм до 0,6 мм), одна стерильная оболочка, две резиновых ленты, стерильный гель, одна многоразовая направляющая иглы | Возможность |
| 171 | Линейный датчик для исследования поверхностных и глубоких органов и структур и периферических сосудов | Наличие |
| 172 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 13.0 |
| 173 | Ширина сканируемого участка, не менее, мм | 39 |
| 174 | Количество элементов | 192 |
| 175 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 48 |
| 176 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |
| 177 | Набор для подключения биопсийных насадок, включая: многоразовый нестерильный держатель, пять сменных одноразовых стерильных наборов направляющих игл. В комплект входят: два набора иглодержателей калибром от 14 до 23 (от 2,1 мм до 0,6 мм), одна стерильная оболочка, две резиновых ленты, стерильный гель, одна многоразовая направляющая иглы | Возможность |
| 178 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для кардиологии в комплекте со специальным держателем | Возможность |
| 179 | Диапазон частот, не менее МГц | 2.9 - 8.0 |
| 180 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |
| 181 | Количество элементов, не менее | 64 |
| 182 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для кардиологии в комплекте со специальным держателем | Возможность |
| 183 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 10.0 |
| 184 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |
| 185 | Количество элементов, не менее | 64 |
| 186 | Карандашный допплеровский датчик с частотой 2 МГц | Возможность |
| 187 | Карандашный допплеровский датчик с частотой 6 МГц | Возможность |
| 188 | Наборы биопсийных насадок для секторного, конвексного и линейных датчиков | Возможность |
| 189 | Дополнительные принадлежности |  |
| 190 | Цифровой черно-белый термопринтер для печати видеоизображений | Наличие |
| 191 | Цифровой цветной термопринтер | Возможность |
| 192 | Струйный цветной принтер | Возможность |
| 193 | Бумага для черно-белого термопринтера, рулонов | 10 |
| 194 | Бумага для цветного термопринтера | Возможность |
| 195 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие |
| 196 | Модуль получения ЭКГ сигнала от внешнего источника | Возможность |
| 197 | Педальный управляющий комплекс | Возможность |
| 198 | Устройство бесперебойного питания | Наличие |

| Лот № 2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid 7 c принадлежностями или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам |
| 1 | Основной блок: |  |
| 2 | Характеристики получения изображения |  |
| 3 | Полностью цифровое формирование ультразвукового луча | Наличие |
| 4 | Технология трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча | Наличие |
| 5 | Количество каналов процессинга не менее | 49 000 |
| 6 | Параллельная обработка данных по 4 каналам | Наличие |
| 7 | Динамический диапазон не менее, Дб | 224 |
| 8 | Многочастотное сканирование с выбором центральной частоты не менее, MHz | от 1,5 до 14 |
| 9 | Независимое переключение частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральным допплером | Наличие |
| 10 | Динамическая аподизация | Наличие |
| 11 | Динамическая апертура | Наличие |
| 12 | Динамическая фокусировка | Наличие |
| 13 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |
| 14 | Многолучевое сложносоставное сканирование | Наличие |
| 15 | Интеллектуальные тканеспецифичные программы | Наличие |
| 16 | Отображаемые градации серого, не менее | 256 |
| 17 | Технология кодированного излучения | Наличие |
| 18 | Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. | Наличие |
| 19 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |
| 20 | количество базовых частот, не менее | 4 |
| 21 | количество гармонических частот, не менее | 5 |
| 22 | Режимы сканирования: |  |
| 23 | В-режим: | Наличие |
| 24 | возможность углового смещения изображения | Наличие |
| 25 | количество зон фокусировки, не менее | 8 |
| 26 | максимальная глубина сканирования не менее, см | 30 |
| 27 | максимальная частота кадров в секунду, не менее | 750 |
| 28 | композитное изображение | Наличие |
| 29 | функция улучшения пространственного разрешения изображения | Наличие |
| 30 | технология "пересекающихся лучей" | Наличие |
| 31 | технология автоматического подавления артефактов | Наличие |
| 32 | технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |
| 33 | М-режим: | Наличие |
| 34 | цветовой М-режим | Наличие |
| 35 | анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие |
| 36 | анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие |
| 37 | активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях | Наличие |
| 38 | совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо | Наличие |
| 39 | PW – импульсно-волновой допплер: | Наличие |
| 40 | коррекция угла в диапазоне не менее, градусов | от +80 до - 80 |
| 41 | шаг коррекции угла не более, градусов | 1 |
| 42 | размер контрольного объема в диапазоне не менее, мм | от 1 до 20 |
| 43 | режим HPRF PW | Наличие |
| 44 | максимальная глубина расположения контрольного объема не менее, см | 30 |
| 45 | независимая коррекция частоты допплера | Наличие |
| 46 | автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |
| 47 | CW – постоянно-волновой допплер: | Наличие |
| 48 | независимая коррекция частоты допплера | Наличие |
| 49 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
| 50 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |
| 51 | автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |
| 52 | автоматическая корректировка шкалы | Наличие |
| 53 | автоматическая корректировка PRF | Наличие |
| 54 | автоматическая корректировка угола | Наличие |
| 55 | автоматическое инвертирование спектра | Наличие |
| 56 | CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: | Наличие |
| 57 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 58 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 59 | независимое от В-режима изменение частоты сканирования | Наличие |
| 60 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 690 |
| 61 | PD - цветовое допплеровское картирование по энергии: | Наличие |
| 62 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 63 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 64 | Недопплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие |
| 65 | Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах | Наличие |
| 66 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |
| 67 | Режим цветового тканевого допплера: | Наличие |
| 68 | работа в «теневом» режиме | Наличие |
| 69 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 70 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 71 | независимое от В режима изменение частоты сканирования | Наличие |
| 72 | комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |
| 73 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 620 |
| 74 | Триплексный режим в реальном масштабе времени: |  |
| 75 | В+CFM+PW/CW | Наличие |
| 76 | B+PD+PW/CW | Наличие |
| 77 | Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора | Наличие |
| 78 | Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: | Наличие |
| 79 | кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом | Наличие |
| 80 | Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: | Наличие |
| 81 | цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка | Наличие |
| 82 | количественная оценка степени асинхронии левого желудочка | Наличие |
| 83 | сочетание с мультиплановой визуализацией в реальном масштабе времени | Наличие |
| 84 | специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка | Наличие |
| 85 | автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка | Наличие |
| 86 | автоматическая презентация результатов анализа | Наличие |
| 87 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 620 |
| 88 | максимальная частота кадров в комбинации с трехплановой визуализацией в реальном масштабе времени не менее, кадров в секунду | 100 |
| 89 | Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера: | Наличие |
| 90 | комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |
| 91 | Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель: | Наличие |
| 92 | извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие |
| 93 | извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие |
| 94 | пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука | Наличие |
| 95 | экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа | Наличие |
| 96 | Режим недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда: | Наличие |
| 97 | оценка продольных векторов сокращения миокарда | Наличие |
| 98 | цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка | Наличие |
| 99 | специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие |
| 100 | автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие |
| 101 | Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка, основанное на данных недопплеровского анализа | Наличие |
| 102 | Режим СтрессЭхоКГ: | Наличие |
| 103 | выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования | Наличие |
| 104 | произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа | Наличие |
| 105 | стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ не менее | 10 |
| 106 | редактор протоколов Cтресс-ЭхоКГ | Наличие |
| 107 | запись кинопетли не менее, минут | 2 |
| 108 | одновременная «теневая» запись информации тканевого допплера, скорость, амплитуда смещения, деформация, скорость деформации, мощность рассеяния УЗ | Наличие |
| 109 | комбинация стресс-протокола с многоплановой визуализацией и объемной реконструкцией | Наличие |
| 110 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и отклонения измерений | Наличие |
| 111 | Выведение на экран синхронизированных изображений не менее | 12 |
| 112 | Панорамная визуализация: | Наличие |
| 113 | зона охвата не менее, см | 60 |
| 114 | проведение измерений | Наличие |
| 115 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 116 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и органов брюшной полости с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 117 | Модуль исследования перфузии миокарда и функции левого желудочка с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 118 | Запись целого исследования/ний в формате MPEG с интегрированной программой просмотра, просмотр данных на РС без дополнительного программного обеспечения | Наличие |
| 119 | Совместимость со стандартом DICOM 3 | наличие |
| 120 | Модуль программ для поддержки формата DICOM и подключения аппарата в сеть | Возможность |
| 121 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |
| 122 | Печать на DICOM принтере | Возможность |
| 123 | Подключение к сети через ETHERNET | наличие |
| 124 | Интерактивный просмотр данных и изображений с удаленного компьютера, формат MPEG | Возможность |
| 125 | Технология трехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени (4D) | Возможность |
| 126 | Многоплановая, двухплановая и трехплановая, визуализация сердца, поддерживающая двухмерный режим, цветовое допплеровское картирование, тканевой допплер, включая оценку скорости и степени деформации, технологию оценки синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени, с частотой не менее 100 кадров в секунду | Возможность |
| 127 | Технология трехплановой визуализации сердца, поддерживающая оценку синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени, с частотой более 100 кадров в секунду | Возможность |
| 128 | Автоматическая количественная оценка степени асинхронности, вычисление индексов асинхронности | Возможность |
| 129 | Цветовое и цифровое картирование синхронности сокращения левого желудочка | Возможность |
| 130 | Автоматическое формирование отчетов о синхронности сокращения левого желудочка | Возможность |
| 131 | Реконструкция трехмерной модели сердца с частотой более 90 кадров в секунду в реальном масштабе времени | Возможность |
| 132 | Реконструкция полнообъемных трехмерных моделей сердца | Возможность |
| 133 | Технология получения срезов трехмерной модели в любых направлениях | Возможность |
| 134 | Одномоментное получение до 9 срезов трехмерной модели сердца в реальном масштабе времени | Возможность |
| 135 | Реконструкция трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером с частотой более 85 кадров в секунду в реальном масштабе времени | Возможность |
| 136 | Одномоментное получение 6 срезов трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером в реальном масштабе времени | Возможность |
| 137 | Полный пакет измерений и анализа для режимов трехмерной реконструкции и многомерной визуализации сердца | Возможность |
| 138 | Специальные преднастройки для контрастных исследований в режимах трехмерной реконструкции и многомерной визуализации сердца | Возможность |
| 139 | Колоризация трехмерной модели для цветового кодирования глубины модели | Возможность |
| 140 | Режим стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Возможность |
| 141 | Очки для стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Возможность |
| 142 | Сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Возможность |
| 143 | Интеграция трехмерной реконструкции и многоплановой визуализации в пакеты стресс-ЭхоКГ и оценки синхронности сокращения сердца | Возможность |
| 144 | Пакет трехмерного количественного и качественного анализа глобальной и региональной сократительной функции левого желудочка | Возможность |
| 145 | использование трехмерной модели для вычисления фракции выброса и объемов левого желудочка | Возможность |
| 146 | использование трехмерной модели для получения графической информации о региональной сократительной функции левого желудочка | Возможность |
| 147 | сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Возможность |
| 148 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель | Наличие |
| 149 | создание архивов пациентов, профессиональная база данных | Наличие |
| 150 | сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные | Наличие |
| 151 | поиск пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям | Наличие |
| 152 | создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям |  |
| 153 | экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R и МОД в формате DICOM «сырые» данные | Наличие |
| 154 | доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. | Наличие |
| 155 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: | Наличие |
| 156 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс | Наличие |
| 157 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |
| 158 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |
| 159 | Автоматическое создание отчетов | Наличие |
| 160 | Включение в отчеты изображений | Наличие |
| 161 | Редактор отчетов | Наличие |
| 162 | Измерения и анализ |  |
| 163 | Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу | Наличие |
| 164 | Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |
| 165 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской | Наличие |
| 166 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
| 167 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Наличие |
| 168 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |
| 169 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |
| 170 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие дистанционную диагностику аппарата | Наличие |
| 171 | Кинопамять: |  |
| 172 | стандартная не менее, секунд | 300 |
| 173 | режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель | Наличие |
| 174 | регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее, позиций | 8 |
| 175 | Устройства для сохранения и чтения информации: |  |
| 176 | встроенный DVD-RW-дисковод | Наличие |
| 177 | встроенный HDD не менее, Гб | 110 |
| 178 | встроенный МОД привод 9,1 Гб | Наличие |
| 179 | сохранение на USB Flash Card | Наличие |
| 180 | USB-2 портов не менее | 2 |
| 181 | Интерфейс пользователя | наличие |
| 182 | Консоль управления |  |
| 183 | «плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |
| 184 | настраиваемая высота консоли управления | наличие |
| 185 | диапазон регулировки высоты консоли от пола не менее, см | от 77 до 95 |
| 186 | вращение консоли управления не менее, градусов | 75 |
| 187 | выдвижение консоли управления вперед не менее, см | 30 |
| 188 | интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |
| 189 | Монитор жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения | Наличие |
| 190 | разрешение не менее, пикселей | 1600 х 1280 |
| 191 | размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 21 |
| 192 | механизм крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве | Наличие |
| 193 | Количество активных портов для подключения датчиков (не включая порт для карандашного датчика), не менее | 4 |
| 194 | Программируемых режимов работы каждого датчика, не менее | 40 |
| 195 | Датчики |  |
| 196 | Типы датчиков: |  |
| 197 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие |
| 198 | Матричный секторный датчик, обеспечивающий четырехмерную реконструкцию и многоплановую (двухплановую и трехплановую) визуализацию в реальном масштабе времени | Возможность |
| 199 | диапазон частот, Мгц | от 1,5 до 4,0 |
| 200 | число элементов, не менее | 4000 |
| 201 | работа в режимах двухмерной и одномерной визуализации, цветового допплеровского картирования, спектрального допплера (непрерывного и импульсного), цветового тканевого допплера, Strain | Наличие |
| 202 | Матричный секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие |
| 203 | диапазон частот, Мгц | от 1,5 до 4,3 |
| 204 | число элементов, не менее | 192 |
| 205 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |
| 206 | рабочая поверхность не менее, мм | 20х28 |
| 207 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |
| 208 | диапазон частот, Мгц | от 2,2 до 5,0 |
| 209 | число элементов, не менее | 96 |
| 210 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |
| 211 | рабочая поверхность не менее, мм | 18х24 |
| 212 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |
| 213 | диапазон частот, Мгц | от 2,9 до 8,0 |
| 214 | число элементов, не менее | 96 |
| 215 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |
| 216 | рабочая поверхность не менее, мм | 15х21 |
| 217 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |
| 218 | диапазон частот, Мгц | от 3,7 до 11,5 |
| 219 | число элементов, не менее | 90 |
| 220 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |
| 221 | рабочая поверхность не менее, мм | 10 х 14 |
| 222 | Матричный конвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |
| 223 | диапазон частот, Мгц | от 3,1 до 7,0 |
| 224 | рабочая поверхность не менее, мм | 18х55 |
| 225 | угол сканирования не менее, градусов | 63 |
| 226 | рабочая поверхность не менее, мм | 18 х 55 |
| 227 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |
| 228 | диапазон частот, Мгц | от 1,6 до 5,0 |
| 229 | число элементов, не менее | 192 |
| 230 | угол сканирования не менее, градусов | 58 |
| 231 | рабочая поверхность не менее, мм | 17 х 65 |
| 232 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |
| 233 | диапазон частот, Мгц | от 3,0 до 6,7 |
| 234 | число элементов, не менее | 128 |
| 235 | угол сканирования не менее, градусов | 73 |
| 236 | рабочая поверхность не менее, мм | 17 х 58 |
| 237 | Микроконвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |
| 238 | диапазон частот, Мгц | от 3,7 до 8,0 |
| 239 | число элементов, не менее | 128 |
| 240 | угол сканирования не менее, градусов | 128 |
| 241 | рабочая поверхность не менее, мм | 23 х 10 |
| 242 | Микроконвексный датчик для внутриполостных исследований | Возможность |
| 243 | диапазон частот, Мгц | от 3,7 до 8,0 |
| 244 | число элементов, не менее | 128 |
| 245 | угол сканирования не менее, градусов | 128 |
| 246 | рабочая поверхность не менее, мм | 23 х 10 |
| 247 | Интраоперационный датчик для исследования сосудов | Возможность |
| 248 | диапазон частот, Мгц | от 5,3 до 14,0 |
| 249 | рабочая поверхность не менее, мм | 10 х 28 |
| 250 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 20 |
| 251 | Интраоперационный датчик для исследования сосудов | Возможность |
| 252 | диапазон частот, Мгц | от 3,9 до 10,0 |
| 253 | рабочая поверхность не менее, мм | 16 х 44 |
| 254 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 35 |
| 255 | Матричный линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов | Возможность |
| 256 | диапазон частот, Мгц | от 4,9 до 14,0 |
| 257 | рабочая поверхность не менее, мм | 10 х 45 |
| 258 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 39 |
| 259 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов | Возможность |
| 260 | диапазон частот, Мгц | от 4,9 до 13,0 |
| 261 | число элементов, не менее | 192 |
| 262 | рабочая поверхность не менее, мм | 17 х 49 |
| 263 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 39 |
| 264 | Линейный датчик для исследования периферических сосудов | Возможность |
| 265 | диапазон частот, Мгц | от 3,0 до 10,0 |
| 266 | число элементов, не менее | 192 |
| 267 | рабочая поверхность не менее, мм | 17 х 58 |
| 268 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 39 |
| 269 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для транспищеводной эхокардиографии в комплекте с держателем, тестером и защитным чехлом для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика | Наличие |
| 270 | диапазон частот, Мгц | от 2,7 до 7,0 |
| 271 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |
| 272 | число элементов, не менее | 64 |
| 273 | размер головки не более, мм | 12 х 14 х 45 |
| 274 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для транспищеводной эхокардиографии в комплекте с держателем, тестером и защитным чехлом для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика | Возможность |
| 275 | диапазон частот, Мгц | от 3,1 до 10,0 |
| 276 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |
| 277 | число элементов, не менее | 48 |
| 278 | размер головки не более, мм | 11 х 7,5 х 37,5 |
| 279 | Карандашный допплеровский датчик | Возможность |
| 280 | рабочая частота, Мгц | 2 |
| 281 | Карандашный допплеровский датчик | Возможность |
| 282 | рабочая частота, Мгц | 6 |
| 283 | Датчик пульса | Возможность |
| 284 | Микрофон для фонокардиографии | Возможность |
| 285 | Наборы биопсийных насадок для секторного, конвексного и линейного датчиков | Возможность |
| 286 | Дополнительные принадлежности |  |
| 287 | Цифровой черно-белый термопринтер для печати видеоизображений | Наличие |
| 288 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие |
| 289 | Модуль получения ЭКГ сигнала от внешнего источника | Наличие |
| 290 | Педальный управляющий комплекс | Наличие |
| 291 | Источник бесперебойного питания | Наличие |

Приложение №5

Сведения о качественных и функциональных характеристиках

Медицинского оборудования

ЛОТ №1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская c принадлежностями

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, модель | Система ультразвуковая диагностическая медицинская c принадлежностями Vivid S6 или эквивалент |  |
| 1 | Основной блок |  |  |
| 2 | Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для CW-датчика) | Наличие, указать |  |
| 3 | Программируемые режимы работы датчиков, на каждый датчик, не менее | 40 |  |
| 4 | Характеристики получения изображения |  |  |
| 5 | Формирование ультразвукового луча полностью цифровое | Наличие |  |
| 6 | Количество каналов процессинга не менее | 49000 |  |
| 7 | Динамический диапазон не менее, Дб | 230 |  |
| 8 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема не менее | от 1 до 13 МHz |  |
| 9 | Динамическая аподизация | Наличие |  |
| 10 | Динамическая аппертура | Наличие |  |
| 11 | Динамическая фокусировка | Наличие |  |
| 12 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |  |
| 13 | Отображаемые градации серого цвета, не менее | 256 |  |
| 14 | Технология кодированного излучения | Наличие |  |
| 15 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |  |
| 16 | Количество базовых частот, не менее | 4 |  |
| 17 | Количество гармонических частот, не менее | 5 |  |
| 18 | Режимы сканирования: |  |  |
| 19 | В режим: |  |  |
| 20 | Количество зон фокусировки не менее | 8 |  |
| 21 | Максимальная глубина сканирования | до 30 см |  |
| 22 | Максимальная частота кадров не менее | 750 /сек |  |
| 23 | Композитное изображение | Наличие |  |
| 24 | Технология "пересекающихся лучей" | Наличие |  |
| 25 | Технология автоматического подавления артефактов | Наличие |  |
| 26 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей | Наличие |  |
| 27 | М-режим | Наличие |  |
| 28 | Цветовой М-режим | Наличие |  |
| 29 | Анатомический М-режим (произвольное расположение курсора М-режима) в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 30 | Активация на сохраненных кинопетлях | Наличие |  |
| 31 | Совмещение с режимами ЦДК и стресс-эхо | Наличие |  |
| 32 | PW – импульсно-волновой доплер: | Наличие |  |
| 33 | Коррекция угла, диапазон, не менее, град. | от - 80 до + 80 |  |
| 34 | Коррекция угла, шаг, не более, град | 1 град. |  |
| 35 | Размер контрольного объема 1 – 15 мм | Наличие |  |
| 36 | Режим HPRF PW | Наличие |  |
| 37 | Максимальная глубина расположения контрольного объема , не менее, см. | 30 |  |
| 38 | Независимая коррекция частоты допплера | Наличие |  |
| 39 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |  |
| 40 | CW – постоянно-волновой допплер | Наличие |  |
| 41 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |  |
| 42 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |  |
| 43 | Автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |  |
| 44 | Автоматическая корректировка PRF | Наличие |  |
| 45 | Автоматическая корректировка угола | Наличие |  |
| 46 | Автоматическое инвертирование спектра | Наличие |  |
| 47 | CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости: | Наличие |  |
| 48 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 49 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 50 | Независимое от В режим изменение частоты | Наличие |  |
| 51 | Максимальная частота кадров, не менее, сек | 300 |  |
| 52 | PD – цветовое направленное доплеровское картирование по энергии: | Наличие |  |
| 53 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 54 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 55 | Не допплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие |  |
| 56 | Цветовое недопплеровское кодирование направления потока крови | Наличие |  |
| 57 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |  |
| 58 | Режим цветового тканевого допплера | Возможность |  |
| 59 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Возможность |  |
| 60 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Возможность |  |
| 61 | Независимое от В режим изменение частоты сканирования | Возможность |  |
| 62 | Режим сегментарного цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 63 | Режим цветового кодирования синхронности сокращения сердца в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 64 | Технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |  |
| 65 | Технология широкой аппертуры на линейных датчиках | Наличие |  |
| 66 | Триплексный режим: | Наличие |  |
| 67 | - В+CFM+PW/CW | Наличие |  |
| 68 | - B+PD+PW/CW | Наличие |  |
| 69 | Выведение на экран до 12 изображений и кинопетель | Наличие |  |
| 70 | Компьютерная рабочая станция |  |  |
| 71 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие |  |
| 72 | Составление архивов пациентов | Наличие |  |
| 73 | Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие |  |
| 74 | Проведение измерений и расчетов | Наличие |  |
| 75 | Вывод отчётов об исследованиях | Наличие |  |
| 76 | Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD | Наличие |  |
| 77 | Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |  |
| 78 | Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. | Наличие |  |
| 79 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: |  |  |
| 80 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; | Наличие |  |
| 81 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |  |
| 82 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |  |
| 83 | Программное обеспечение |  |  |
| 84 | Режим чреспищеводных исследований с подключением мультипланового электронного череспищеводного датчика | Возможность |  |
| 85 | Режим СтрессЭхоКГ | Возможность |  |
| 86 | синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран; | Возможность |  |
| 87 | не менее 5 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ | Возможность |  |
| 88 | запись длительной кинопетли (более 90 сек.) | Возможность |  |
| 89 | Автоматическая подстройка параметров изображения при изменении глубины визуализации | Возможность |  |
| 90 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 91 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и паренхиматозных органов с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 92 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и вариации измерений | Наличие |  |
| 93 | Технология панорамного сканирования | Наличие |  |
| 94 | Программа быстрой архивации данных на CD/DVD вместе с интегрированным вьюером, формат – MPEG | Возможность |  |
| 95 | Технология удаленного интерактивного просмотра и анализа данных на персональном компьюторе (проводное и безпроводное подключение) | Возможность |  |
| 96 | DICOM 3,0 экспорт на МОД, CD-R, DVD-R | Возможность |  |
| 97 | Подключение аппарата к DICOM серверу | Возможность |  |
| 98 | Печать на DICOM принтере | Возможность |  |
| 99 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |  |
| 100 | Поддержка беспроводной передачи данных | Возможность |  |
| 101 | Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel | Наличие |  |
| 102 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |  |
| 103 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |  |
| 104 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |  |
| 105 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |  |
| 106 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Возможность |  |
| 107 | Импорт базы данных из приборов более ранних версий | Возможность |  |
| 108 | Кинопамять: |  |  |
| 109 | Стандартная, изображений, не менее | 2000 |  |
| 110 | Режим выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора. | Наличие |  |
| 111 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 8 |  |
| 112 | Устройство для сохранения и чтения информации: |  |  |
| 113 | Встроенный СD/DVD-RW-дисковод | Наличие |  |
| 114 | Встроенный HDD, Гб, не менее | 80 |  |
| 115 | Внешний МОД | Возможность |  |
| 116 | Количество активных USB-2 портов, не менее | 4 |  |
| 117 | USB Flash card (1GB) | Наличие |  |
| 118 | Интерфейс пользователя |  |  |
| 119 | Консоль управления |  |  |
| 120 | «Плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |  |
| 121 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |  |
| 122 | Монитор |  |  |
| 123 | Монитор, профессиональный, с широким углом обзора, не менее 17” TFT LCD | Наличие |  |
| 124 | Регулировка по вертикали и горизонтали | Наличие |  |
| 125 | Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки | Наличие |  |
| 126 | Датчики |  |  |
| 127 | Типы датчиков: |  |  |
| 128 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие |  |
| 129 | Секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие |  |
| 130 | Диапазон частот, не менее МГц | 1.5 - 3.6 |  |
| 131 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |  |
| 132 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 15 х 24 |  |
| 133 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |  |
| 134 | Набор для подключения биопсийных насадок, включая: многоразовый нестерильный держатель, пять сменных одноразовых стерильных наборов направляющих игл. В комплект входят: два набора иглодержателей калибром от 14 до 23 (от 2,1 мм до 0,6 мм), одна стерильная оболочка, две резиновых ленты, стерильный гель, одна многоразовая направляющая иглы | Возможность, указать |  |
| 135 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |  |
| 136 | Диапазон частот, не менее МГц | 2.0 - 5.0 |  |
| 137 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |  |
| 138 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 15 х 24 |  |
| 139 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |  |
| 140 | Диапазон частот, не менее МГц | 3. 5 - 8.0 |  |
| 141 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |  |
| 142 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 15 х 21 |  |
| 143 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |  |
| 144 | Диапазон частот, не менее МГц | 5.0 - 11.5 |  |
| 145 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |  |
| 146 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 10 х 14 |  |
| 147 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований | Наличие |  |
| 148 | Диапазон частот, не менее МГц | 1.8 - 6.0 |  |
| 149 | Количество элементов, не менее | 192 |  |
| 150 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 65 |  |
| 151 | Зона обзора, не менее, град. | 58 |  |
| 152 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |  |
| 153 | Набор для подключения биопсийных насадок, включая: многоразовый нестерильный держатель, пять сменных одноразовых стерильных наборов направляющих игл. В комплект входят: два набора иглодержателей калибром от 14 до 23 (от 2,1 мм до 0,6 мм), одна стерильная оболочка, две резиновых ленты, стерильный гель, одна многоразовая направляющая иглы | Возможность |  |
| 154 | Микроконвексный датчик для внутриполостных исследований | Возможность |  |
| 155 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 11.0 |  |
| 156 | Количество элементов, не менее | 12 |  |
| 157 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 23 х 10 |  |
| 158 | Зона обзора, не менее, град. | 133 |  |
| 159 | Микроконвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |  |
| 160 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 11.0 |  |
| 161 | Количество элементов, не менее | 128 |  |
| 162 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 26 х10 |  |
| 163 | Зона обзора, не менее, град. | 133 |  |
| 164 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов | Возможность |  |
| 165 | Диапазон частот, не менее МГц | 6.0 - 13.0 |  |
| 166 | Ширина сканируемого участка, не менее, мм | 39 |  |
| 167 | Количество элементов | 192 |  |
| 168 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 48 |  |
| 169 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |  |
| 170 | Набор для подключения биопсийных насадок, включая: многоразовый нестерильный держатель, пять сменных одноразовых стерильных наборов направляющих игл. В комплект входят: два набора иглодержателей калибром от 14 до 23 (от 2,1 мм до 0,6 мм), одна стерильная оболочка, две резиновых ленты, стерильный гель, одна многоразовая направляющая иглы | Возможность |  |
| 171 | Линейный датчик для исследования поверхностных и глубоких органов и структур и периферических сосудов | Наличие |  |
| 172 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 13.0 |  |
| 173 | Ширина сканируемого участка, не менее, мм | 39 |  |
| 174 | Количество элементов | 192 |  |
| 175 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 48 |  |
| 176 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |  |
| 177 | Набор для подключения биопсийных насадок, включая: многоразовый нестерильный держатель, пять сменных одноразовых стерильных наборов направляющих игл. В комплект входят: два набора иглодержателей калибром от 14 до 23 (от 2,1 мм до 0,6 мм), одна стерильная оболочка, две резиновых ленты, стерильный гель, одна многоразовая направляющая иглы | Возможность |  |
| 178 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для кардиологии в комплекте со специальным держателем | Возможность |  |
| 179 | Диапазон частот, не менее МГц | 2.9 - 8.0 |  |
| 180 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |  |
| 181 | Количество элементов, не менее | 64 |  |
| 182 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для кардиологии в комплекте со специальным держателем | Возможность |  |
| 183 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 10.0 |  |
| 184 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |  |
| 185 | Количество элементов, не менее | 64 |  |
| 186 | Карандашный допплеровский датчик с частотой 2 МГц | Возможность |  |
| 187 | Карандашный допплеровский датчик с частотой 6 МГц | Возможность |  |
| 188 | Наборы биопсийных насадок для секторного, конвексного и линейных датчиков | Возможность |  |
| 189 | Дополнительные принадлежности |  |  |
| 190 | Цифровой черно-белый термопринтер для печати видеоизображений | Наличие |  |
| 191 | Цифровой цветной термопринтер | Возможность |  |
| 192 | Струйный цветной принтер | Возможность |  |
| 193 | Бумага для черно-белого термопринтера, рулонов | 10 |  |
| 194 | Бумага для цветного термопринтера | Возможность |  |
| 195 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие |  |
| 196 | Модуль получения ЭКГ сигнала от внешнего источника | Возможность |  |
| 197 | Педальный управляющий комплекс | Возможность |  |
| 198 | Устройство бесперебойного питания | Наличие |  |

ЛОТ №2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская c принадлежностями

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, модель | Система ультразвуковая диагностическая медицинская c принадлежностями Vivid 7 или эквивалент |  |
| 1 | Основной блок: |  |  |
| 2 | Характеристики получения изображения: |  |  |
| 3 | Полностью цифровое формирование ультразвукового луча | Наличие |  |
| 4 | Технология трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча | Наличие |  |
| 5 | Количество каналов процессинга не менее | 49 000 |  |
| 6 | Параллельная обработка данных по 4 каналам | Наличие |  |
| 7 | Динамический диапазон не менее, Дб | 224 |  |
| 8 | Многочастотное сканирование с выбором центральной частоты не менее, MHz | от 1,5 до 14 |  |
| 9 | Независимое переключение частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральным допплером | Наличие |  |
| 10 | Динамическая аподизация | Наличие |  |
| 11 | Динамическая апертура | Наличие |  |
| 12 | Динамическая фокусировка | Наличие |  |
| 13 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |  |
| 14 | Многолучевое сложносоставное сканирование | Наличие |  |
| 15 | Интеллектуальные тканеспецифичные программы | Наличие |  |
| 16 | Отображаемые градации серого, не менее | 256 |  |
| 17 | Технология кодированного излучения | Наличие |  |
| 18 | Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. | Наличие |  |
| 19 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |  |
| 20 | количество базовых частот, не менее | 4 |  |
| 21 | количество гармонических частот, не менее | 5 |  |
| 22 | Режимы сканирования: |  |  |
| 23 | В-режим: | Наличие |  |
| 24 | возможность углового смещения изображения | Наличие |  |
| 25 | количество зон фокусировки, не менее | 8 |  |
| 26 | максимальная глубина сканирования не менее, см | 30 |  |
| 27 | максимальная частота кадров в секунду, не менее | 750 |  |
| 28 | композитное изображение | Наличие |  |
| 29 | функция улучшения пространственного разрешения изображения | Наличие |  |
| 30 | технология "пересекающихся лучей" | Наличие |  |
| 31 | технология автоматического подавления артефактов | Наличие |  |
| 32 | технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |  |
| 33 | М-режим: | Наличие |  |
| 34 | цветовой М-режим | Наличие |  |
| 35 | анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 36 | анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 37 | активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях | Наличие |  |
| 38 | совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо | Наличие |  |
| 39 | PW – импульсно-волновой допплер: | Наличие |  |
| 40 | коррекция угла в диапазоне не менее, градусов | от +80 до - 80 |  |
| 41 | шаг коррекции угла не более, градусов | 1 |  |
| 42 | размер контрольного объема в диапазоне не менее, мм | от 1 до 20 |  |
| 43 | режим HPRF PW | Наличие |  |
| 44 | максимальная глубина расположения контрольного объема не менее, см | 30 |  |
| 45 | независимая коррекция частоты допплера | Наличие |  |
| 46 | автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |  |
| 47 | CW – постоянно-волновой допплер: | Наличие |  |
| 48 | независимая коррекция частоты допплера | Наличие |  |
| 49 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |  |
| 50 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |  |
| 51 | автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |  |
| 52 | автоматическая корректировка шкалы | Наличие |  |
| 53 | автоматическая корректировка PRF | Наличие |  |
| 54 | автоматическая корректировка угола | Наличие |  |
| 55 | автоматическое инвертирование спектра | Наличие |  |
| 56 | CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: | Наличие |  |
| 57 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 58 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 59 | независимое от В-режима изменение частоты сканирования | Наличие |  |
| 60 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 690 |  |
| 61 | PD - цветовое допплеровское картирование по энергии: | Наличие |  |
| 62 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 63 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 64 | Недопплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие |  |
| 65 | Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах | Наличие |  |
| 66 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |  |
| 67 | Режим цветового тканевого допплера: | Наличие |  |
| 68 | работа в «теневом» режиме | Наличие |  |
| 69 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 70 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 71 | независимое от В режима изменение частоты сканирования | Наличие |  |
| 72 | комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |  |
| 73 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 620 |  |
| 74 | Триплексный режим в реальном масштабе времени: |  |  |
| 75 | В+CFM+PW/CW | Наличие |  |
| 76 | B+PD+PW/CW | Наличие |  |
| 77 | Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора | Наличие |  |
| 78 | Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: | Наличие |  |
| 79 | кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом | Наличие |  |
| 80 | Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: | Наличие |  |
| 81 | цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка | Наличие |  |
| 82 | количественная оценка степени асинхронии левого желудочка | Наличие |  |
| 83 | сочетание с мультиплановой визуализацией в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 84 | специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка | Наличие |  |
| 85 | автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка | Наличие |  |
| 86 | автоматическая презентация результатов анализа | Наличие |  |
| 87 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 620 |  |
| 88 | максимальная частота кадров в комбинации с трехплановой визуализацией в реальном масштабе времени не менее, кадров в секунду | 100 |  |
| 89 | Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера: | Наличие |  |
| 90 | комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |  |
| 91 | Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель: | Наличие |  |
| 92 | извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие |  |
| 93 | извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие |  |
| 94 | пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука | Наличие |  |
| 95 | экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа | Наличие |  |
| 96 | Режим недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда: | Наличие |  |
| 97 | оценка продольных векторов сокращения миокарда | Наличие |  |
| 98 | цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка | Наличие |  |
| 99 | специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие |  |
| 100 | автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие |  |
| 101 | Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка, основанное на данных недопплеровского анализа | Наличие |  |
| 102 | Режим СтрессЭхоКГ: | Наличие |  |
| 103 | выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования | Наличие |  |
| 104 | произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа | Наличие |  |
| 105 | стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ не менее | 10 |  |
| 106 | редактор протоколов Cтресс-ЭхоКГ | Наличие |  |
| 107 | запись кинопетли не менее, минут | 2 |  |
| 108 | одновременная «теневая» запись информации тканевого допплера, скорость, амплитуда смещения, деформация, скорость деформации, мощность рассеяния УЗ | Наличие |  |
| 109 | комбинация стресс-протокола с многоплановой визуализацией и объемной реконструкцией | Наличие |  |
| 110 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и отклонения измерений | Наличие |  |
| 111 | Выведение на экран синхронизированных изображений не менее | 12 |  |
| 112 | Панорамная визуализация: | Наличие |  |
| 113 | зона охвата не менее, см | 60 |  |
| 114 | проведение измерений | Наличие |  |
| 115 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 116 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и органов брюшной полости с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 117 | Модуль исследования перфузии миокарда и функции левого желудочка с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 118 | Запись целого исследования/ний в формате MPEG с интегрированной программой просмотра, просмотр данных на РС без дополнительного программного обеспечения | Наличие |  |
| 119 | Совместимость со стандартом DICOM 3 | наличие |  |
| 120 | Модуль программ для поддержки формата DICOM и подключения аппарата в сеть | Возможность |  |
| 121 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |  |
| 122 | Печать на DICOM принтере | Возможность |  |
| 123 | Подключение к сети через ETHERNET | наличие |  |
| 124 | Интерактивный просмотр данных и изображений с удаленного компьютера, формат MPEG | Возможность |  |
| 125 | Технология трехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени (4D) | Возможность |  |
| 126 | Многоплановая, двухплановая и трехплановая, визуализация сердца, поддерживающая двухмерный режим, цветовое допплеровское картирование, тканевой допплер, включая оценку скорости и степени деформации, технологию оценки синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени, с частотой не менее 100 кадров в секунду | Возможность |  |
| 127 | Технология трехплановой визуализации сердца, поддерживающая оценку синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени, с частотой более 100 кадров в секунду | Возможность |  |
| 128 | Автоматическая количественная оценка степени асинхронности, вычисление индексов асинхронности | Возможность |  |
| 129 | Цветовое и цифровое картирование синхронности сокращения левого желудочка | Возможность |  |
| 130 | Автоматическое формирование отчетов о синхронности сокращения левого желудочка | Возможность |  |
| 131 | Реконструкция трехмерной модели сердца с частотой более 90 кадров в секунду в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 132 | Реконструкция полнообъемных трехмерных моделей сердца | Возможность |  |
| 133 | Технология получения срезов трехмерной модели в любых направлениях | Возможность |  |
| 134 | Одномоментное получение до 9 срезов трехмерной модели сердца в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 135 | Реконструкция трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером с частотой более 85 кадров в секунду в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 136 | Одномоментное получение 6 срезов трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 137 | Полный пакет измерений и анализа для режимов трехмерной реконструкции и многомерной визуализации сердца | Возможность |  |
| 138 | Специальные преднастройки для контрастных исследований в режимах трехмерной реконструкции и многомерной визуализации сердца | Возможность |  |
| 139 | Колоризация трехмерной модели для цветового кодирования глубины модели | Возможность |  |
| 140 | Режим стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Возможность |  |
| 141 | Очки для стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Возможность |  |
| 142 | Сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Возможность |  |
| 143 | Интеграция трехмерной реконструкции и многоплановой визуализации в пакеты стресс-ЭхоКГ и оценки синхронности сокращения сердца | Возможность |  |
| 144 | Пакет трехмерного количественного и качественного анализа глобальной и региональной сократительной функции левого желудочка | Возможность |  |
| 145 | использование трехмерной модели для вычисления фракции выброса и объемов левого желудочка | Возможность |  |
| 146 | использование трехмерной модели для получения графической информации о региональной сократительной функции левого желудочка | Возможность |  |
| 147 | сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Возможность |  |
| 148 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель | Наличие |  |
| 149 | создание архивов пациентов, профессиональная база данных | Наличие |  |
| 150 | сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные | Наличие |  |
| 151 | поиск пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям | Наличие |  |
| 152 | создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям |  |  |
| 153 | экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R и МОД в формате DICOM «сырые» данные | Наличие |  |
| 154 | доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. | Наличие |  |
| 155 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: | Наличие |  |
| 156 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс | Наличие |  |
| 157 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |  |
| 158 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |  |
| 159 | Автоматическое создание отчетов | Наличие |  |
| 160 | Включение в отчеты изображений | Наличие |  |
| 161 | Редактор отчетов | Наличие |  |
| 162 | Измерения и анализ |  |  |
| 163 | Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу | Наличие |  |
| 164 | Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |  |
| 165 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской | Наличие |  |
| 166 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |  |
| 167 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Наличие |  |
| 168 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |  |
| 169 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |  |
| 170 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие дистанционную диагностику аппарата | Наличие |  |
| 171 | Кинопамять: |  |  |
| 172 | стандартная не менее, секунд | 300 |  |
| 173 | режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель | Наличие |  |
| 174 | регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее, позиций | 8 |  |
| 175 | Устройства для сохранения и чтения информации: |  |  |
| 176 | встроенный DVD-RW-дисковод | Наличие |  |
| 177 | встроенный HDD не менее, Гб | 110 |  |
| 178 | встроенный МОД привод 9,1 Гб | Наличие |  |
| 179 | сохранение на USB Flash Card | Наличие |  |
| 180 | USB-2 портов не менее | 2 |  |
| 181 | Интерфейс пользователя | наличие |  |
| 182 | Консоль управления |  |  |
| 183 | «плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |  |
| 184 | настраиваемая высота консоли управления | наличие |  |
| 185 | диапазон регулировки высоты консоли от пола не менее, см | от 77 до 95 |  |
| 186 | вращение консоли управления не менее, градусов | 75 |  |
| 187 | выдвижение консоли управления вперед не менее, см | 30 |  |
| 188 | интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |  |
| 189 | Монитор жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения | Наличие |  |
| 190 | разрешение не менее, пикселей | 1600 х 1280 |  |
| 191 | размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 21 |  |
| 192 | механизм крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве | Наличие |  |
| 193 | Количество активных портов для подключения датчиков (не включая порт для карандашного датчика), не менее | 4 |  |
| 194 | Программируемых режимов работы каждого датчика, не менее | 40 |  |
| 195 | Датчики: |  |  |
| 196 | Типы датчиков: |  |  |
| 197 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие |  |
| 198 | Матричный секторный датчик, обеспечивающий четырехмерную реконструкцию и многоплановую (двухплановую и трехплановую) визуализацию в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 199 | диапазон частот, Мгц | от 1,5 до 4,0 |  |
| 200 | число элементов, не менее | 4000 |  |
| 201 | работа в режимах двухмерной и одномерной визуализации, цветового допплеровского картирования, спектрального допплера (непрерывного и импульсного), цветового тканевого допплера, Strain | Наличие |  |
| 202 | Матричный секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие |  |
| 203 | диапазон частот, Мгц | от 1,5 до 4,3 |  |
| 204 | число элементов, не менее | 192 |  |
| 205 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |  |
| 206 | рабочая поверхность не менее, мм | 20х28 |  |
| 207 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |  |
| 208 | диапазон частот, Мгц | от 2,2 до 5,0 |  |
| 209 | число элементов, не менее | 96 |  |
| 210 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |  |
| 211 | рабочая поверхность не менее, мм | 18х24 |  |
| 212 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |  |
| 213 | диапазон частот, Мгц | от 2,9 до 8,0 |  |
| 214 | число элементов, не менее | 96 |  |
| 215 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |  |
| 216 | рабочая поверхность не менее, мм | 15х21 |  |
| 217 | Секторный фазированный датчик для кардиологии | Возможность |  |
| 218 | диапазон частот, Мгц | от 3,7 до 11,5 |  |
| 219 | число элементов, не менее | 90 |  |
| 220 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |  |
| 221 | рабочая поверхность не менее, мм | 10 х 14 |  |
| 222 | Матричный конвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |  |
| 223 | диапазон частот, Мгц | от 3,1 до 7,0 |  |
| 224 | рабочая поверхность не менее, мм | 18х55 |  |
| 225 | угол сканирования не менее, градусов | 63 |  |
| 226 | рабочая поверхность не менее, мм | 18 х 55 |  |
| 227 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |  |
| 228 | диапазон частот, Мгц | от 1,6 до 5,0 |  |
| 229 | число элементов, не менее | 192 |  |
| 230 | угол сканирования не менее, градусов | 58 |  |
| 231 | рабочая поверхность не менее, мм | 17 х 65 |  |
| 232 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |  |
| 233 | диапазон частот, Мгц | от 3,0 до 6,7 |  |
| 234 | число элементов, не менее | 128 |  |
| 235 | угол сканирования не менее, градусов | 73 |  |
| 236 | рабочая поверхность не менее, мм | 17 х 58 |  |
| 237 | Микроконвексный датчик для абдоминальных исследований | Возможность |  |
| 238 | диапазон частот, Мгц | от 3,7 до 8,0 |  |
| 239 | число элементов, не менее | 128 |  |
| 240 | угол сканирования не менее, градусов | 128 |  |
| 241 | рабочая поверхность не менее, мм | 23 х 10 |  |
| 242 | Микроконвексный датчик для внутриполостных исследований | Возможность |  |
| 243 | диапазон частот, Мгц | от 3,7 до 8,0 |  |
| 244 | число элементов, не менее | 128 |  |
| 245 | угол сканирования не менее, градусов | 128 |  |
| 246 | рабочая поверхность не менее, мм | 23 х 10 |  |
| 247 | Интраоперационный датчик для исследования сосудов | Возможность |  |
| 248 | диапазон частот, Мгц | от 5,3 до 14,0 |  |
| 249 | рабочая поверхность не менее, мм | 10 х 28 |  |
| 250 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 20 |  |
| 251 | Интраоперационный датчик для исследования сосудов | Возможность |  |
| 252 | диапазон частот, Мгц | от 3,9 до 10,0 |  |
| 253 | рабочая поверхность не менее, мм | 16 х 44 |  |
| 254 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 35 |  |
| 255 | Матричный линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов | Возможность |  |
| 256 | диапазон частот, Мгц | от 4,9 до 14,0 |  |
| 257 | рабочая поверхность не менее, мм | 10 х 45 |  |
| 258 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 39 |  |
| 259 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов | Возможность |  |
| 260 | диапазон частот, Мгц | от 4,9 до 13,0 |  |
| 261 | число элементов, не менее | 192 |  |
| 262 | рабочая поверхность не менее, мм | 17 х 49 |  |
| 263 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 39 |  |
| 264 | Линейный датчик для исследования периферических сосудов | Возможность |  |
| 265 | диапазон частот, Мгц | от 3,0 до 10,0 |  |
| 266 | число элементов, не менее | 192 |  |
| 267 | рабочая поверхность не менее, мм | 17 х 58 |  |
| 268 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 39 |  |
| 269 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для транспищеводной эхокардиографии в комплекте с держателем, тестером и защитным чехлом для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика | Наличие |  |
| 270 | диапазон частот, Мгц | от 2,7 до 7,0 |  |
| 271 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |  |
| 272 | число элементов, не менее | 64 |  |
| 273 | размер головки не более, мм | 12 х 14 х 45 |  |
| 274 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для транспищеводной эхокардиографии в комплекте с держателем, тестером и защитным чехлом для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика | Возможность |  |
| 275 | диапазон частот, Мгц | от 3,1 до 10,0 |  |
| 276 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |  |
| 277 | число элементов, не менее | 48 |  |
| 278 | размер головки не более, мм | 11 х 7,5 х 37,5 |  |
| 279 | Карандашный допплеровский датчик | Возможность |  |
| 280 | рабочая частота, Мгц | 2 |  |
| 281 | Карандашный допплеровский датчик | Возможность |  |
| 282 | рабочая частота, Мгц | 6 |  |
| 283 | Датчик пульса | Возможность |  |
| 284 | Микрофон для фонокардиографии | Возможность |  |
| 285 | Наборы биопсийных насадок для секторного, конвексного и линейного датчиков | Возможность |  |
| 286 | Дополнительные принадлежности |  |  |
| 287 | Цифровой черно-белый термопринтер для печати видеоизображений | Наличие |  |
| 288 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие |  |
| 289 | Модуль получения ЭКГ сигнала от внешнего источника | Наличие |  |
| 290 | Педальный управляющий комплекс | Наличие |  |
| 291 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |

Приложение  №6

Перечень получателей

| №п/п | Наименование муниципального учреждения здравоохранения | Адрес, телефон | Количество поставляемого оборудования | Место поставки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №1 |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ «ГКП №5» | г.Пермь, Куйбышева,111 | 1 | г.Пермь, Куйбышева,111 |
| 2 | МУЗ «ГП №12» | г.Пермь, ул.Автозаводская,82 В | 1 | г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко,2а |
| 3 | МУЗ «ГП №2» | г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,3 | 1 | Г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,3 |
| 4 | МУЗ «ГКБ №6» | г.Пермь, ул.Грачева,12 | 1 | Г.Пермь, ул.Крупская,57а |
| 5 | МУЗ «ГКП №1» | г.Пермь, ул.Кирова,45 | 1 | г.Пермь, ул.Кирова,45 |
| 6 | МУЗ «ГП №9» | г.Пермь, ул.Писарева,56 | 1 | г.Пермь, ул.Писарева,56 |
| ЛОТ №2 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «ГКБ №2 им. Ф.Х.Граля» | г.Пермь,ул.Кирова,228 тел.236-80-19 | 1 | г.Пермь, ул.Плеханова,36 |

Приложение №7

Проект

единый для обоих лотов

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____________

на поставку ___________________________________________

г. Пермь                                                                                          «___» ___________2009 года

Управление здравоохранения администрации города Перми _____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления _______________, действующего на основании Положения об управлении, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Аукционной комиссии  от  «____» ____________ 2009 г. (протокол № ___)   заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику систему ультразвуковую диагностическую медицинскую __________с принадлежностями  (далее –товар), предоставить вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – обеспечить приемку  и  оплату товара.

1.2. Наименование, период поставки, производитель и страна происхождения, срок гарантии,  количество и год выпуска товара, место поставки товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №2 к настоящему контракту.

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару.

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет получателю одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Условия поставки и приемки товара

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение периода поставки, указанного в спецификации к договору.

4.2. Поставщик обязан письменно уведомить Получателя о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

2.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Заказчика, указанным в спецификации, являющейся приложением к данному договору.

4.2.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.3.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.4. Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

4.4.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.4.1.1.Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи товара.

4.4.1.2.При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, а также недоукомплектации оборудования, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.4.2. Второй этап приемки  проводится в процессе монтажа и установки оборудовании, пусконаладочных работах и  вводе в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального.

4.4.2.1. При  обнаружении в оборудовании  несоответствий условиям контракта и спецификации при  установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Получатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Получателя и заказчика.

4.4.2.2.Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.4.3.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

5.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Получателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

5.3. Заказчик обеспечивает оплату Получателем  поставленных Поставщиком товаров путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Получателя;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

При этом цена единицы товара определяется как частное от деления цены контракта, определенной в ходе аукциона на общее количество закупаемого  оборудования.

5.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта ПОСТАВЩИКОМ путем перечисления ЗАКАЗЧИКУ в залог суммы обеспечения, последнее возвращается ПОСТАВЩИКУ после ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 30 банковских дней.

6.Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За нарушение сроков поставки товара,  уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий договора  (нарушения сроков поставки товара; отказа от поставки товара, недопоставка товара; нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение договора.

7.1 Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменение условий договора  возможны только по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.4. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах,  один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.6. К настоящему договору прилагается:

8.6.1. Приложение № 1 - спецификация на поставку медицинского оборудования.

8.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования.

8.6.3. Приложение №3 – перечень получателей

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: тел. | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП р/с БИК | Банковские реквизиты: ИНН КПП р\счет к\счет БИК |
| Начальник управления _________________ | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2009 г. | МП «____» _____________ 2009 г. |

Приложение № 1

к контракту №__________от «___» _______ 2009г

Спецификация на поставку медицинского оборудования.

| № | Наименование, модель, производитель, страна происхождения | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к контракту №__________от «___» _______ 2009г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| №/№ | Комплектация, характеристики, свойства | параметры, техническим характеристикам и свойствам |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение № 3

к контракту №__________от «___» _______ 2009г

Перечень получателей

| №п/п | Наименование муниципального учреждения здравоохранения | Адрес, телефон | Количество поставляемого оборудования | Место поставки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |