Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 73 от 02.11.2009 г.

Техническое задание

на аппарат высокочастотный искусственной вентиляции легких

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель |  |
| 3 | Назначение | Аппарат высокочастотной вентиляции легких, предназначенный для транспортировки больных, осуществления лечебно – диагностических мероприятий в условиях стационара с возможностью использования при вентиляции в условиях магнитно-резонансной томографии. |
| 4 | Категория пациентов | Недоношенные дети от 600 гр., новорожденные, дети, взрослые |
| 5 | Давление питания | 3 ± 1 ат |
| 6 | Поток источника давления | не менее 50 л/мин |
| 7 | Напряжение питания | 1. 12 V DC (внешний адаптер 220 V AC / 12 V DC). 2. Запасной источник– 4 x NiMH тип AA (работа не менее 8 часов при полной зарядке). 3. 12 V DC от питания «кареты скорой помощи» (питающий кабель). |
| 8 | Частота | Пeрeключаeмая: 20 циклов/мин 40 циклов/ мин 120 циклов/ мин 180 циклов/ мин |
| 9 | Режимы | 1. Нейтральный (работа при спонтанном дыхании) 2. Инпульсный (лаваж- подача лекарственных средств) 3. Экспульсный (режим санации трахеобронхиального дерева) |
| 10 | Соотношeниe врeмeни вдоха и выдоха (Ti : Te) | Переключаемое: 1: 2 1: 1 2: 1 (активировано эксп.сопло для частот 120,180 циклов/мин.) |
| 11 | Плавное изменение инсуфляционного давления | От 0 до 300 кПа. Мониторировано манометром на панели. |
| 12 | Максимальная вентиляционная энергия | В зависимости от инсуфляционного давления, при инсуфляционном давлении 160 кПа – сопло № I 2,5 кПа сопло № II 4,5 кПа сопло № III 7,0 кПа экспираторное сопло 4,0 кПа |
| 13 | Предел давления | Жeсткий: 5 кПа (статичeски), врeмя рeакции 120 мс |
| 14 | Показатель вентиляционных давлений | Весь дыхательный цикл (PAW) для частот f 20 и 40 циклов/мин |
|  |  | Пиковое давление на вдохе (PIP) для частот f 120 и 180 циклов/мин. |
| 15 | Мониторинг | 1. Манометр подаваемого давления 0 – 300 кПа 2. Манометр пикового давления в дыхательных путях 0 – 600 кПа 3. Звуковая и световая тревога. |
| 16 | Функциональные особенности | 1. Использование MGT-генераторов: - как физического предохранителя по баротравме и autopeep, - для расширения весового диапазона пациентов (от 600 гр. до 150 кг.), - для повышения эффективности процедур бронхоскопии и бронхографии. 2. Наличие экспульсного режима (санация трахеобронхиального дерева без прерывания ИВЛ). 3. Наличие инпульсного режима и лаважного клапана (введение растворов медикаментов и контрастного вещества в дыхательные пути во время проведения ИВЛ). 4. Наличие предохранительного клапана, не позволяющего увеличить autopeep выше 50см.H2O (защита от возникновения баротравмы легких). 5. Проведение неинвазивной вентиляции легких. 6. Не менее 8 часов работы от встроенных аккумуляторов. |
| 17 | Функциональные возможности | 1. Возможность удлинения шлангов до 10-11 м. 2. Использование при вентиляции в условиях магнитно-резонансной терапии. 3. Проведение вентиляции нескольким пациентам одновременно. 4. Возможность использования аппарата в зоне заражения воздуха хим. веществами. 5. Возможность использования набора для экспульсного режима. 6. Полностью автономное функционирование аппарата за счет резервных элементов электропитания и кислородного баллона. 7. Возможность использования набора для проведения бронхоскопии и бронхографии. Изготовление наконечников для бронхоскопов и соединительных трубок для ларингоскопов по технической документации заказчика. |
| 18 | Габариты | не более 235х100х250 мм |
| 19 | Масса прибора | не более 4,3 кг |
| 20 | Уровень шума | не более 74 дБ |
| 21 | Рабочая среда | Температура от -10 до + 40 °C Влажность не более 80% |
| 22 | Сертификат Соответствия | Наличие |
| 23 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 24 | Наладка и ввод в эксплуатацию в клинике-пользователе | Наличие |
| 25 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 26 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 27 | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| 28 | Количество, шт. | 2 |